山东理工大学双一流建设仪器设备（二）

公开招标文件

（上册）

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000202002000842

日期：2020年 04月

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件	8

1.资格、资信等证明文件目录	8

2.其他规定	9

第四章采购需求	10

1.项目说明	10

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	11

3.商务条件	11

第五章评标办法	36

1.相关要求	36

2.评分标准	37

3.政策加分以及计算方法	37

- 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学双一流建设仪器设备（二）以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000202002000842

2.项目名称：山东理工大学双一流建设仪器设备（二）公开招标

3.采购需求及预算

| 包号 | 采购内容 | 预算(元) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 高精度FDM 3D打印机等 | 950000 |
| A2 | 小麦割台等 | 985000 |
| A3 | 重质油组分测定仪（高效液相色谱仪）等 | 1300000 |
| A4 | 热化学转化流程模拟站 | 44000 |
| A5 | 挥发性有机物分析仪（气相色谱质谱联用仪）等 | 1570000 |
| A6 | 机械加工表面质量观测实验台等 | 251000 |
| A7 | 全自动氨基酸分析仪等 | 1480000 |
| A8 | 电感耦合等离子体质谱等 | 1800000 |
| A9 | 仿真软件 | 100000 |
| 合计 | 小写：8480000元,大写：捌佰肆拾捌万元 |  |

4.投标人资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，具有履行合同的能力。4.2招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。4.3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。4.4本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：

自2020年04月15日起至2020年04月22日，每天上午08:30至12:00，下午13:00至17:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学双一流建设仪器设备（二）公开招标项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

6.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

7.公告期限

五个工作日

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2020年05月07日08时30分起至09时00分止。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2020年05月07日09时00分。

9.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

10.联系方式

10.1采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

采购项目联系人：辛科(山东理工大学)

电    话：0533-2780027(山东理工大学)

10.2代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

邮政编码：250000

采购项目联系人：曹鑫、高欣悦

电    话：17615838826、17663711637、0531-61387887

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

2020年04月15日

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学双一流建设仪器设备（二）公开招标 |
| 4 | 分包情况 | A1 高精度FDM 3D打印机等 A2 小麦割台等 A3 重质油组分测定仪（高效液相色谱仪）等 A4 热化学转化流程模拟站 A5 挥发性有机物分析仪（气相色谱质谱联用仪）等 A6 机械加工表面质量观测实验台等 A7 全自动氨基酸分析仪等 A8 电感耦合等离子体质谱等 A9 仿真软件 |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 无 |
| 9 | 履约保证金 | 不需要，履约不诚信的供应商，将报告省财政厅。 |
| 10 | 采购代理服务费支付 | 由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 开户名称：山东盛和招标代理有限公司； 开户银行：兴业银行济南燕山支行； 账 号：376060100100168341。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2020年05月07日09时00分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。 外贸代理费收费标准： 付款方式; 合同区间（每个外贸合同金额）; 代理费(中标金额的百分比). 学校预付货款; 10万美元以下（含10万美元）; 3%. 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元）; 2%. 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元）; 1.5%. 30万美元以上; 1%. |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | 允许 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | 不需要 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2020年05月07日08时30分起至09时00分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2020年05月07日09时00分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 |

- 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | □原件复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 | □原件 复印件 |
| 7 | 相应的人员资格证书 | 原件 □复印件 |
| 8 | 社保证明 | 原件□复印件 |
| 9 | 业绩证明材料（中标通知书、合同、验收报告） | 原件□复印件 |
| 10 | 获奖证书 | 原件□复印件 |
| 11 | 相关体系认证证书 | 原件□复印件 |
| 12 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料第1项至第6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（4）带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。

“节能产品政府采购品目清单”网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm

该项的认定以《国家节能产品认证证书》为准，开标时须提供该产品《国家节能产品认证证书》复印件并加盖投标人公章。

- 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

2.4营业执照等需要原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

- A1包 预算：950000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●高精度FDM 3D打印机（核心产品）（接受进口产品） | 台 | 1 | 1、成型尺寸：≥350mm(x)≥250mm(y)≥350mm(z) 2、打印层厚：0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm，四种可选 3、功能要求：采用符合环保的物理变化、热熔挤出（FDM）技术可成型打印件完整结构；具有恒温控制装置，打印期间仓内保持恒温；具有快速切层软件功能：能够优化成型方向，自动摆放3D模型，自动实时建立支撑路径、生成支撑结构，实现模型及支撑结构的自动实时切层，自由放大缩小等控制功能；具有APP远程操控打印机功能；具有两个可自动调整喷嘴，分别可挤出成型材料和可水溶的支撑材料；支持相机实时监控打印过程。 4、模型材料：工业级ABS-M30、ASA、PLA、PC-ABS四种材料，颜色为象牙白色、黑色、白色、红色、蓝色、绿色、黄色、橘色、灰色九种颜色 5、支撑材料：水溶性支撑材料。 6、支撑去除设备：具有泄水阀、不锈钢清洗篮等超声波清洗系统 7、工作站兼容性： Windows 7、8、8.1和10 8、软件：快速切层软件打印软件及其许可证 9、网络连通性：有线，采用 TCP/IP 协议，100 base T 标准，以太网协议，RJ45 连接器 无线：IEEE 802.11n、g 或 b 10、材料仓：4个材料线轴托架，2个用于模型，2个用于单元前面抽屉中的支撑材料 11、成型仓温控系统；支持在打印过程中通过密封的保温仓针对不同的打印材料进行保温控制。 12、电源：220–240 VAC 50/60 Hz 7A 13、安装与培训：由具备原厂安装资质的工程师在买方指定时间和地点安装，同时需要提供不少于3天的使用及维护培训，培训时间及地点由购买方决定 14、耗材：水溶药剂，PLA、PC-ABS材料各2包，支撑材料2包（每包不少于1.5kg） |
| 2 | 小麦收获机产量监测系统（接受进口产品） | 套 | 1 | 1.触摸显示屏 2.32通道接收机； 3.测量范围： 4.湿度传感器响应时间：1ms；检测范围：6%~30%，精度：2%以内； 5.工作电压：10~30VDC，谷物高度传感器 6.检测精度±3%。 |

- A2包 预算：985000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非饱和导水率测量系统（接受进口产品） | 套 | 1 | 样品数10个; 测量范围Ku< 10cm/d；样品环容积 250cm3；总重40kg；柱状样品截面积41cm2；称重分辨率0.01g；测量时间间隔15min；水势范围0-700cm WS（pF2.8）；供电220v/1A；试验时间2-10天（取决于土壤类型）。 |
| 2 | ●小麦割台（核心产品）（接受进口产品） | 台 | 1 | 1、割台能收割小麦、水稻、油菜等作物 2、收割宽度≧6.2米 3、配套于300马力以上收割机 4、割台底板具有伸缩功能 5、配备仿形机构 6、配备侧边刀 7、割台拨禾轮转速可调 8、提供技术资料。 |

- A3包 预算：1300000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PY在线检测仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 1.1具有网络通讯功能，可实现远程操作 1.2质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增 1.3分辨率：单位质量数分辨 1.4 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 1.5 灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱，以氦气为载气测定） 全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1400：1 (扫描范围: 50-300amu) 1.6 选择离子模式检测（SIM）最少可有100组，每组最少可选择60个离子 1.7 仪器检测限指标 ：(测试的柱子规格为HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um，载气为氦气) 仪器检测限指标(EI IDL)：12fg 八氟奈 (OFN),100fg OFN进样8次. 1.8 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成 1.9离子化能量：5-241eV 1.10离子源温度：独立控温，150-345˚C可调 1.11 分析器：整体镀金双曲面四极杆或金属钼，保证质量轴准确性，独立控温或更加优异的设计，终身免维护。为保持质量轴稳定和使用效果。 1.12 质量分析器前有T-K保护透镜。 1.13 真空系统：分子涡轮泵(大于250升/秒），2.5m3/hr机械泵 1.14 气质接口温度: 独立控温，100-345℃ 2 气相色谱仪 2.1 主机（带控制面板，可以进行仪器参数设定） 2.1.1 电子流量控制：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性。 2.1.2 压力调节：优于0.001psi。 2.1.3 程序升压/升流：3阶； 2.1.4具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流； 2.1.5保留时间重现性：<0.0008min； 2.2 柱温箱 2.2.1操作温度：最高达445˚C 2.2.2最大升温速率：≥ 110˚C/分钟 2.2.3 20梯度/21平台程序升温 2.2.4温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化 2.2.5降温速率：从450˚C降至50˚C时间<250秒 2.3 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制） 2.3.1 最高使用温度：380˚C 2.3.2 压力设定范围：0-148Psi, 精度0.001Psi 2.3.3进样口，可以快速、简便地更换进样口衬管。 2.4 165位以上2ml液体自动进样器 2.4.1 进样速度：<0.1s 2.4.2 进样量：0.1-50ul 2.4.3 具有重叠进样的功能 2.4.4 进样针位置：2-30mm可调 2.4.5 进样精度：RSD<0.3% 2.4.6 自动进样器可升级为双塔进样，也可升级为自动样品处理工作台，进行样品的混合、稀释、加热、液液萃取等前处理功能。 3数据处理系统 3.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 3.2 软件：全中文操作软件. 操作环境：Windows Win7 以上系统。 3.3 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 3.4 电子方法（eMethod）:可在不同的色谱或质谱间共用方法或从网站下载方法。 3.5谱库：最新版NIST谱库，保留时间香精香料谱库。 3.6 全中文在线帮助软件 3.7硬件：HP台式计算机，其配置不低于：i5/ 8G内存， 1000GB硬盘，22”LCD，HP激光打印机 4 必备附件、零配件 4.1起始工具包:漏气检查器，螺帽及垫片，铜管50英尺，黄铜三通，管线切割器，铜质堵头，固定针头注射器，不锈钢针芯，针头， 扳手，螺丝刀，螺帽扳手，各种尺寸开口扳手三个 4.2提供仪器操作和维护必须的专用工具 四、售后服务与技术支持 1免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。 3用户现场免费安装，调试，培训。淄博地区有常驻维修工程师。 4在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（1人次/5天/1套上海、北京、成都或广州培训中心） |
| 2 | ●重质油组分测定仪（高效液相色谱仪）（核心产品）（接受进口产品） | 台 | 1 | 1四元梯度泵（含在线真空脱气机） 1.1 两个双活塞串联泵，具有伺服控制可变冲程驱动设计、浮动活塞设计，自主溶剂压缩因子设置 1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的性能 1.3 四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机 1.4流速范围：：0.001~9.5mL/min, 0.001mL/min步进 1.5最大操作压力：≥5500 psi 1.6梯度组成精度：＜0.2% 1.7 可设置的比例范围：0~100%，以0.1%递增。 1.8梯度延迟体积：600~900mL 1.9流速精密度：≤0.07%RSD 2.0流速准确度：±1% 2.1压力脉动：< 1% 脱气机 通道个数4 每个通道的内部体积：1.5ml 2．自动进样器 2.1自动进样器采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后， 进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量； 2.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 2.3 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 2.4 进样范围：0.1~100L，增量为0.1mL 2.5 进样精密度：< 0.28% RSD 2.6样品容量： 130个2mL样品瓶 2.7样品残留：<0.0045 % 2.9最大操作压力：5500 psi 3. 半导体柱温箱 3.1操作原理： 两个独立帕尔帖单元恒温柱温箱。溶剂预热和静态空气操作，可在 UHPLC 条件下减小色谱扩散。 3.2温度范围：室温下10℃~80℃,0.1K步进 3.3温度稳定性：±0.1 °C 3.4温度准确度：±0.5 °C （进行校正） 3.5温度精度：0.05℃ 3.6独立温度区：2 个（单个设备中） 3.7柱容量： 3 根长度为 300 mm色谱柱（ 外加预柱） 3.8加热/ 冷却时间： 从环境温度到 40 °C需要5.5min，从 40 °C 到 20 °C需要10 min。 4. 二极管阵列检测器（DAD） 4.1检测器类型：1024 个二极管元件 4.2光源：氘灯和钨灯 4.4最大采样速率：110 Hz 4.5短期噪声：波长254和750nm 处，< ± 0.7x 10-5 AU； 4.6漂移：在254 nm 处，< 0.9 x 10-3 AU/小时 4.7线性：在265 nm 处，> 2.0 AU (5 %) 4.8波长范围：190 – 930 nm 4.9波长准确度：± 1 nm 4.10狭缝宽度：可编程：1, 2, 4, 8, 16 nm 4.11二极管宽度：< 1 nm 4.12波长聚束：可编程，1 – 400 nm，增量1 nm 4.13按时间编程：波长、极性、峰宽、灯频带宽度、自动平衡、波长范围、阈值、光谱存储模式 4.14光谱工具：数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能 4.15模拟输出：记录仪/积分仪：100 mV 或1 V，2 个信号输出 4.16通讯：LAN，控制器局域网(CAN)，RS232C，APG 远程控制：就绪、开始、停止和关闭信号 4.17GLP 特性：RFID 用于电子记录流通池和UV 等的状况（光程、容积、产品型号、序列号、测试通过、使用状况）。早期维护反馈(EMF) 连续记录仪器的使用情况，如灯的使用时间和用户设定期限，并提供反馈信息。电子记录维护和出错信息。 4.18安全与维护：通过手持控制器和在线实验室顾问软件进行全面诊断、错误检测和显示。泄漏检测、安全泄漏处理、泄漏输出信号（用于关闭泵系统）。在主要维护区域的电压较低。 5 荧光检测器（FLD） 5.1 检测器类型:荧光检测器。 5.2灵敏度： 单波长运行： a) Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 b) Raman (H2O) > 3000 (在 dark value 处测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 5.3光源：闪烁氙灯 5.4脉冲频率：信号模式296Hz，经济模式74Hz 5.5激发单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm, 范围200 – 1200 nm，零 序，带宽20 nm 5.6发射单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm, 范围200 – 1200 nm，零 序，带宽20 nm 5.7时间程序：最高4 个信号，响应时间，PMT 增益，基线行为（添加、释放、归 零） 5.8数据采集速率：74 Hz 5.9波长重现性：±0.2nm 5.10波长准确性：±3nm 6 示差折光检测器 6.1检测器类型：折射法 6.2短期噪声：＜± 1.25 x 10-9 RIU 6.3漂移< 200 x 10-9 RIU/h 6.4示差折光范围：1.00 – 1.75, 6.5流通池：8 μL，最大耐压5 bar 6.6温度控制：高于室温5 °C 到50 °C 6.7 p H 范围：2.3 – 9.0 6.8按时间编程：极性，峰宽 6.9零点调整：自动归零 6.10阀自动冲洗和自动溶剂循环 6.11数据采集速率：最高70Hz 7化学工作站 7.1全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站 7.2软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析 7.3报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 8. 技术服务 8.1供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 8.2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。 8.3用户现场免费安装，调试，培训。 8. 配置清单 四元梯度泵（含在线真空脱气机），柱塞清洗装置，自动进样器，半导体柱温箱，示差检测器，二极管阵列检测器（DAD），荧光检测器，色谱工具包，全中文色谱操作软件，150mm的C18色谱柱1根，必备消耗品，电脑打印机1台 |

- A4包 预算：44000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热化学转化流程模拟站（接受进口产品） | 台 | 1 | 1、主箱；2、显示器≥27英寸；3、分辨率：2560 x 1440，处理器:2颗英特尔R至强R银牌4216 2.1GHz, 3.2GHz Turbo, 16C, 9.6GT/s 2UPI, 22MB；3、主 板：英特尔C621芯片组；4、内 存：192GB 12x16GB DDR4 2933RDIMECC；5、硬 盘: 4TB 7200rpm SATA 企业版硬盘+ M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 固态硬；6、显 卡: NVIDIA Quadro P2000, 5GB, 4 D；7、正版系统：出厂配原装Windows 10 专业版；8、服务：三年原厂整机免费保修服务 |

- A5包 预算：1570000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●挥发性有机物分析仪（气相色谱质谱联用仪）（核心产品）（接受进口产品） | 台 | 1 | 1.1具有网络通讯功能，可实现远程操作 1.2质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增 1.3分辨率：单位质量数分辨 1.4 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 1.5 灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱，以氦气为载气测定） 全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1400：1 (扫描范围: 50-300amu) 1.6 选择离子模式检测（SIM）最少可有100组，每组最少可选择60个离子 1.7 仪器检测限指标 ：(测试的柱子规格为HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um，载气为氦气) 仪器检测限指标(EI IDL)：12fg 八氟奈 (OFN),100fg OFN进样8次. 1.8 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成 1.9离子化能量：5-241eV 1.10离子源温度：独立控温，150-345˚C可调 1.11分析器：整体镀金双曲面四极杆或金属钼，保证质量轴准确性，独立控温或更加优异的设计，终身免维护。为保持质量轴稳定和使用效果。 1.12 质量分析器前有T-K保护透镜。 1.13 真空系统：分子涡轮泵(大于250升/秒），2.5m3/hr机械泵 1.14 气质接口温度: 独立控温，100-345℃ 2 气相色谱仪 2.1 主机（带控制面板，可以进行仪器参数设定） 2.1.1 电子流量控制：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性。 2.1.2 压力调节：优于0.001psi。 2.1.3 程序升压/升流：3阶； 2.1.4具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流； 2.1.5保留时间重现性：<0.0008min； 2.2 柱温箱 2.2.1操作温度：最高达445˚C 2.2.2最大升温速率：≥ 110˚C/分钟 2.2.3 20梯度/21平台程序升温 2.2.4温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化 2.2.5降温速率：从450˚C降至50˚C时间<250秒 2.3 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制） 2.3.1 最高使用温度：380˚C 2.3.2 压力设定范围：0-148Psi, 精度0.001Psi 2.3.3进样口，可以快速、简便地更换进样口衬管。 2.4 165位以上2ml液体自动进样器 2.4.1 进样速度：<0.1s 2.4.2 进样量：0.1-50ul 2.4.3 具有重叠进样的功能 2.4.4 进样针位置：2-30mm可调 2.4.5 进样精度：RSD<0.3% 2.4.6 自动进样器可升级为双塔进样，也可升级为自动样品处理工作台，进行样品的混合、稀释、加热、液液萃取等前处理功能。 3数据处理系统 3.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 3.2 软件：全中文操作软件. 操作环境：Windows Win7 以上系统。 3.3 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 3.4 电子方法（eMethod）:可在不同的色谱或质谱间共用方法或从网站下载方法。 3.5谱库：最新版NIST谱库，保留时间香精香料谱库。 3.6 全中文在线帮助软件 3.7硬件：台式计算机，其配置不低于：i5/ 8G内存， 1000GB硬盘，22”LCD；激光打印机：黑白激光；接口类型: USB；最大打印幅面 A4；支持自动双面打印；鼓粉一体。 4 必备附件、零配件 4.1起始工具包:漏气检查器，螺帽及垫片，铜管50英尺，黄铜三通，管线切割器，铜质堵头，固定针头注射器，不锈钢针芯，针头， 扳手，螺丝刀，螺帽扳手，各种尺寸开口扳手三个 4.2提供仪器操作和维护必须的专用工具 四、售后服务与技术支持 1免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。 3用户现场免费安装，调试，培训。淄博地区有常驻维修工程师。 4在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（1人次/5天/1套上海、北京、成都或广州培训中心） |
| 2 | 多角度光散射前处理系统（接受进口产品） | 台 | 1 | - 1四元梯度泵（含在线真空脱气机） - 1.1 两个双活塞串联泵，具有伺服控制可变冲程驱动设计、浮动活塞设计，自主溶剂压缩因子设置 - 1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的性能 - 1.3 四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机 - 1.4流速范围：：0.001~9.5mL/min, 0.001mL/min步进 - 1.5最大操作压力：≥5500 psi - 1.6梯度组成精度：＜0.2% - 1.7 可设置的比例范围：0~100%，以0.1%递增。 - 1.8梯度延迟体积：600~900mL - 1.9流速精密度：≤0.07%RSD - 2.0流速准确度：±1% - 2.1压力脉动：< 1% - 脱气机 - 通道个数4 - 每个通道的内部体积：1.5ml - 2．自动进样器 - 2.1自动进样器采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后， 进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量； - 2.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 - 2.3 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 - 2.4 进样范围：0.1~100L，增量为0.1mL - 2.5 进样精密度：< 0.28% RSD - 2.6样品容量： 130个2mL样品瓶 - 2.7样品残留：<0.0045 % - 2.9最大操作压力：5500 psi - 3. 半导体柱温箱 - 3.1操作原理： 两个独立帕尔帖单元恒温柱温箱。溶剂预热和静态空气操作，可在 - UHPLC 条件下减小色谱扩散。 - 3.2温度范围：室温下10℃~80℃,0.1K步进 - 3.3温度稳定性：±0.1 °C - 3.4温度准确度：±0.5 °C （进行校正） - 3.5温度精度：0.05℃ - 3.6独立温度区：2 个（单个设备中） - 3.7柱容量： 3 根长度为 300 mm色谱柱（ 外加预柱） - 3.8加热/ 冷却时间： 从环境温度到 40 °C需要5.5min，从 40 °C 到 20 °C需要10 - min。 - 4.可变波长紫外检测器（VWD） - 4.0 双光束检测器。 - 4.1光源：氘灯 - 4.2 信号通道：2个，单波长或者双波长同时检测 - 4.2波长范围：190～580nm - 4.3狭缝宽度：6.5nm - 4.4光谱：停流扫描 - 4.5波长校正：自动校正。 - 4.6波长准确度：±1nm - 4.7基线噪音：0.25´10-5AU at 230nm（单波长检测）； - 0.80´10-5AU at 230nm and 254nm（双波长检测） - 4.8基线漂移：1´10-4AU/h at 230nm - 4.9线性范围：上限>2.5AU - 4.10最大采样速率：100Hz（单波长模式），2.5Hz（双波长模式） - 4.11 波长精度：＜±0.1nm - 5 荧光检测器（FLD） - 5.1 检测器类型:荧光检测器。 - 5.2灵敏度： - 单波长运行： a) Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 - b) Raman (H2O) > 3000 (在 dark value 处测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 - 5.3光源：闪烁氙灯 - 5.4脉冲频率：信号模式296Hz，经济模式74Hz - 5.5激发单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm, 范围200 – 1200 nm，零 - 序，带宽20 nm - 5.6发射单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm, 范围200 – 1200 nm，零 - 序，带宽20 nm - 5.7时间程序：最高4 个信号，响应时间，PMT 增益，基线行为（添加、释放、归零） - 5.8数据采集速率：74 Hz - 5.9波长重现性：±0.2nm - 5.10波长准确性：±3nm - 6 示差折光检测器 - 6.1检测器类型：折射法 - 6.2短期噪声：＜± 1.25 x 10-9 RIU - 6.3漂移< 200 x 10-9 RIU/h - 6.4示差折光范围：1.00 – 1.75, - 6.5流通池：8 μL，最大耐压5 bar - 6.6温度控制：高于室温5 °C 到50 °C - 6.7 p H 范围：2.3 – 9.0 - 6.8按时间编程：极性，峰宽 - 6.9零点调整：自动归零 - 6.10阀自动冲洗和自动溶剂循环 - 6.11数据采集速率：最高70Hz - 7化学工作站 - 7.1全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站 - 7.2软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析 - 7.3报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； - 8. 技术服务 - 8.1供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 - 8.2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。 - 8.3用户现场免费安装，调试，培训。 - 8. 配置清单 - 四元梯度泵（含在线真空脱气机），柱塞清洗装置，自动进样器，半导体柱温箱，示差检测器，紫外检测器，荧光检测器，色谱工具包，全中文色谱操作软件，150mm的C18色谱柱1根，必备消耗品。 - 电脑：台式电脑，其配置不低于：i5/8G内存，1000GB硬盘，22"LCD显示器 - 打印机：黑白激光；接口类型: USB；最大打印幅面 A4；支持自动双面打印；鼓粉一体。 |
| 3 | 紫外分光光度计（接受进口产品） | 台 | 4 | （一）技术参数 : 1硬件 1.1光学系统： 1.1.1分光器: 单色器:使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型切尼尔一特纳装置。 1.1.2光源：卤素灯和氘灯（（2000小时寿命），内置光源位置自动调整机构 1.1.3检测器：硅光电二极管系统 1.1.3测光方式：双光束测光方式 1.2仪器性能 1.2.1 波长测试范围：190-1100nm 1.2.2波长准确性：±0.1nm D2 656.1nm，±0.3nm全区域" 1.2.3波长重复精度：±0.1nm 1.2.4波长扫描速度：最快波长扫描速度3000nm/min，最快波长移动速度6000nm/min 1.2.5波长设定： 0.1nm（波长扫描区设定时为1nm单位） 1.2.6光源切换波长：可在295-364nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位） 1.2.7谱带宽度： 1nm 1.2.8最高分辨率：1nm 1.2.9:杂散光：0.02% 以下 (220nm,Nal 10g/L 溶液与340nm, NaNO2 溶液） 1.2.10测光范围：吸光度：-4~4Abs，透射率0.0 ~400% 1.2.11测光准确度：±0.002Abs(0.5Abs),±0.004Abs(1.0Abs),±0.006Abs（2Abs） 1.2.12重复测光精度：±0.001Abs(0~1.0Abs), ±0.003（2Abs） 1.2.13基线 基线稳定性 ：±0.0003Abs/h(700 nm，预热1小时后) 基线平滑度：±0.0006Abs/h （预热1小时后） 1.2.14噪声：0.00005Abs（700nm） 2 功能 2.1测光类型： 吸光度（Abs），透射率（％），能量（E） 2.2 测试模式：单波长测试、光谱模式、时间扫描、多波长测试模式、动力学模式、DNA/蛋白质 2.3操作方式：带液晶屏，实现单机操作也可选购软件进行联机操作 2.4 可接打印机打印数据 2.5具有测试数据、谱图储存功能； 2.6 可用USB联接电脑软件 3附件 3.1石英比色皿5对 3.2 备用氘灯 1支 3.3 备用钨灯1支 |

- A6包 预算：251000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根系分析系统（接受进口产品） | 套 | 1 | 图像分辨率：4800dpi（点/英寸）； 分辨最小粒子大小：0.005mm。 最大扫描面积：21.6×28 cm； 测量参数：根系整体参数（总长，平均直径，总面积，总体积，根尖、分叉和交叠计数）和根直径等级分布参数（长度、面积、体积、根尖计数；颜色分析等）。 |
| 2 | ●机械加工表面质量观测实验台（核心产品）（接受进口产品） | 台 | 1 | “机械加工精度”和“机械加工表面质量”教学，观测机械加工后表面粗糙度、点蚀等机械加工缺陷。 主要技术指标 1 研究级体式显微镜 1.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：16.4:1（0.7×-11.5×时）；备有内装式孔径光阑。 1.2 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮，粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm，（微调行程每一圈为0.77mm） 1.3 倾角为30°的三目镜筒：光瞳间距调节范围为52-76mm，备有目镜固定钮，视场数≥22 1.4 物镜：复消色差1X物镜，数值孔径≥0.15；工作距离≥60mm 1.5 目镜：10×，视场数≥22 1.6 4孔位多功能LED透射光底座： 1.6.1 光源：LED光源（平均寿命超过10000小时） 1.6.2 有效照明面积：直径63mm 1.6.3 照明方式：透射光明视场法照明、斜射光照明、暗视野照明。 1.7 反射光照明装置： 1.7.1 光源：12V100W卤素灯 1.7.2 照明方式：双光纤导光管 2 高分辨率显微专用数码相机 2.1 600万像素CMOS传感器，靶面尺寸 1 / 1.8"，像素尺寸2.4μm，拍摄图像最大分辨率3072 x 2048。在低倍镜下拍摄的图像，即使放大数倍，也依然清晰呈现。 2.2 图像采集速度：在3072 x 2048全分辨率的情况下，实现 40帧/秒 的速率进行快速成像。 2.2 数据接口：USB 3.0稳定高速传输 3 显微图像控制及分析软件 3.1 能够定制专属工作界面，包括图像拍摄、图像处理、图像测量等多个功能模块 3.2 采用ISP色彩还原技术，有效地改善传感器对光谱响应的色彩偏差，精准还原显微视野下的真实色彩。在明场、荧光、偏光等状态下成像良好，具有自动白平衡、自动曝光、自动色阶等多种功能 3.3 具有自定义ROI范围，搭配RAW无损高速录像，有效降低视频录制丢帧降帧，可用于活细胞运动研究和高速物体拍摄 3.4 具有逐一对每张原始图进行色彩、伽马、亮度、对比度、饱和度、锐度的调整，并实时预览图像效果。 3.5 具有图像尺寸校准，各种图像二维几何量测量如长度、面积、周长以及角度等等.测量结果可以根据图像特性或首选项进行控制; 3.6 具有实时图像拼接功能 3.7 具有实时景深融合功能 |
| 3 | 土壤紧实度测定仪（接受进口产品） | 台 | 2 | 方便携带；实时液晶显示；内置数据采集器，RS232接口；实时数据存储；可配合GPS绘制土壤紧实度分布图。技术参数如下： 测量单位：PSI或kPa； 测量深度：0～375mm。 分辨率：2.5厘米，5PSI（35kPa）； 精度：±1.25厘米，±15PSI（103kPa）； 测量范围：0~45厘米，0~1000 PSI（0~7000kPa）； 最大插入速度：182厘米/分钟； 最大负荷：10000Kpa。 操作温度：-10℃～60℃。 输出接口：RS 232（九孔插座）。 电源：充电电池、充电器（充电电压100V～240 V）。 存储容量：772个剖面数据（无GPS），579个剖面数据（带GPS/DGPS）； 显示屏：16字符2行液晶显示屏； 重量：≤1.25公斤； 锥形头直径：12.827毫米。 |

- A7包 预算：1480000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●全自动氨基酸分析仪（核心产品）（接受进口产品） | 台 | 1 | 1：技术性能： 1.功能（蛋白水解分析—标准分析方法） 1.1蛋白水解氨基酸18种分析时间≤20-30 min 1.2保留时间重现性：≤CV 0.3%(进样2nmol连续5针) 1.3峰面积重现性：≤CV 1.0%(进样2nmol连续5针) 1.4检出限：2.5pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp 1.5净分析时间30min内24种蛋白水解氨基酸分离度》1.2 1.6柱后衍生系统采用热导膜技术 1.7分离柱采用3μm填料，用户可自行填装、修复树脂 1.8衍生试剂分开放置即时混合技术;无需冷藏，质保期>1年。 1.9成熟稳定的国产试剂配方,无需调整PH值,无需静置12H以上。 1.10内置9通道真空脱气机 2：主机指标： 2.1色谱柱:3 μm高分离度阳离子交换树脂,用户可自行填充。 2.2输液泵：泵1（输送缓冲液）：双柱塞串联往复半微量泵;耐压:0-34Mpa，输液速度0.001~0.999 mL/min，保证输送0.40 mL/min缓冲液时精确度和准确度 2.3 泵2（输送衍生试剂）:双柱塞串联往复半微量泵;耐压:0-34 Mpa，输液速度0.001~0.999 mL/min，保证输送0.35 mL/min衍生试剂时精确度和准确度 2.4自动进样器: 1~100 μl任意体积直接进样，无需更换任何部件 瓶位数：≥120 2.5柱温箱：半导体制冷加热；温度设定：20~90℃ 2.6检测器:消相差凹面衍射光栅（检测波长570 nm和440 nm）参比通道（700nm）。 2.7基线噪音:VIS1≤150次，VIS2≤600次（4次=1uv） 2.8色谱工作站:采用通用色谱软件OpenLab,能够实现仪器的控制、数据的采集和处理。 能够实现系统的自动清洗和自动装柱，符合GLP/GMP规则； 2.9 软件内置一键式分离柱自行装填程序，提供装柱所需的的工具，用户可自行装填， 2.10软件内置全自动开机程序,全自动平衡程序,全自动测样程序.数据可直接接导出 PDF，数据可自动导入Excel中 2.11缓冲液/反应液均预通氮气除氧，并用正压氮气保护 2.12具有茚三酮防回流装置，防止错误操作导致分离柱不可逆损害 2.13茚三酮试剂采用独立试剂瓶常温放置,不预先混合,延长试剂保存时间到1年。 2.14缓冲液常温放置,无须低温保存,配方公开,可采用国产试剂.无需调PH值，即配即用，无需静置12H以上 3：仪器配置: 3.1主机蛋白水解分析系统1套：包含 3.1.1双柱塞串联往复半微量泵（输送缓冲液） 1台 3.1.2双柱塞串联往复半微量泵（输送衍生试剂） 1台 3.1.3高压全体积直接进样技术全自动进样器 1台 3.1.4蛋白水解系统分离柱（填充树脂粒径3µm） 1根 3.1.5通用型除氨柱 1根 3.1.6尖端衍生方式-TDE2技术（第三代衍生技术）1根 3.1.7光栅分光式检测器 1台 3.1.8蛋白水解标样 5ml 1瓶 3.1.9蛋白水解缓冲液（7L） 1套 3.1.10衍生反应试剂（2L） 1套 3.1.11进口OpenLab控制软件 1套 3.1.12九通道脱气机 1台 3.2附件 3.2.1用户自填充分离柱装填工具1套 3.2.2备用分离柱装填3µm树脂1包 3.2.3计算机:I5-7500 8G 1T E2216HV DVDRW WIN10/1套 3.2.4水解管50支 4 服务要求： 4.1货到后免费安装免费培训，终身免费提供技术咨询和软件升级服务。 4.2仪器整机质保1年,不收取任何费用。终身维护。 4.3报修响应时间为2小时,维修响应时间48小时内到达维修现场。 4.4投影设备一台（分辨率：≥800*600dpi；显示比例：4:3；投射比例：1.96-2.15；显示技术：DLP；亮度：≥3300） |
| 2 | 高速冷冻离心机（接受进口产品） | 台 | 1 | 最高转速（150，000 rpm）；最大相对离心力（1，019，000 xg）； 温度设定范围0-40oC；时间设定99小时59分；配三个定角转头（0.5ml*14个，0.2ml*20个，13.5ml*8个）；水平转头（5.0ml*4个）一个 |
| 3 | 二元高压泵（接受进口产品） | 台 | 1 | 1 二元高压梯度泵 1.1 工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置 1.2 全流程耐压：6000psi (410bar) 1.3 流速范围：0.00～10.00mL/min，以0.01mL/min递增 1.4 流速准确度：±1.0% 1.5 流速精度：≤0.1%RSD 1.6 延迟体积：<200µL（包括梯度混合器的体积） 1.7 梯度混合准确度：±0.5%，并且不随反压变化 1.8 梯度混合精度：0.5%RSD，并且不随反压变化 1.9 梯度控制曲线：多种，包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线 2 色谱软件 2.1 在Windows 7 基于64位处理器的中文版操作系统下编写和运行。 2.2 原厂源代码级全中文版，包括在线帮助采用简体中文。 2.3 内置64位图文数据库。 2.4 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可编排。 2.5 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 2.6 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。HPLC与UPLC的方法转换。 2.7 支持多种定量曲线方式。 2.8 直观而强大的谱图比较功能。对二极管检测器数据可建立光谱谱库；可对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 2.9 用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。 3 安装及连接要求 与实验室现有示差检测器和自动进样器能组合工作完成检测、数据采集和结果分析任务。 |

- A8包 预算：1800000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TG-DSC同步热分析仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 应用范围：一台可以同时测量样品重量变化、温度变化和热流信号的热分析仪器。DSC信号可以得到样品的，熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、比热、氧化稳定性、固化、纯度等信息；TGA信号可以得到样品的热稳定性、热氧稳定性、分解过程、氧化还原过程、吸附与解吸、水份与挥发物、气化与升华、成份分析、添加剂与填充剂影响、反应动力学等信息。 - 技术指标： 1.1结构设计：水平式炉体 1.2热电偶：铂货铂铑（R型） 1.3炉体类型：双丝缠绕 1.4温度校正：居里点 1.5样品容量：200mg 1.6称量精度：0.5% 1.7称量准确度：0.1% 1.8重量基线漂移：﹤50μg 1.9 DSC量热精度： +/- 2%（根据金属标样） 1.10真空度：50μtor 1.11温度范围： 室温 至 1500℃ 1.12加热速率： 0.1 ～ 100℃/分钟 1.13炉子降温： 强制空气, 从1500 ℃ 到 50 ℃ < 30 分钟 1.14样品盘：铂金：40μL,110μL ; 氧化铝：40μL, 90μL 1.15水平式双杆双天平设计：配置两个天平 1.16数字式气体质量流量控制计：三路数字式气体通道及自动气体切换，流量自动控制装置 1.17一次实验可以同时得到DSC，TGA和DTA数据，一次实验可以同时进行两个热重实验 1.18配置步阶恒温技术：一个实验可以进行多种升温速率控制且不需要进行不同升温速率的校正，有利于多成分样品的分析。 1.19配置动态归一技术：量热是根据样品的实时重量来得到的，而不是初始输入的样品重量，保证量热数据的可靠性。 1.20配置高分辨TGA技术； 1.21配置调制DSC技术； 1.22调制TGA技术； 1.23配置自动进样器。 - 配置要求： 2.1主机：内置2台天平，一个炉体，含APP式彩色触摸屏； 2.2自动进样器：至少30个位置； 2.3高分辨TGA技术； 2.4调制TGA技术； 2.5调制DSC技术； 2.6样品支架：包括可以测量DSC，TGA及DTA的样品支架4支； 2.7样品坩锅：铂金坩锅110μL≥7个，陶瓷坩锅40μL≥1000个； 2.8软件：可以进行自由转换的中英文控制/分析软件，并可免费升级； 2.9一体化数字式流量控制：要求流量计整合在主机内，气体的流量和种类可计入到原始数据中，并可进行气体切换； 2.10电脑：Windows系统专业版，含光驱，4G以上内存，屏幕≥21英寸； 2.11打印机一台。黑白激光；接口类型: USB；最大打印幅面 A4；支持自动双面打印；鼓粉一体。 3.售后服务： 3.1整机质保1年，炉体质保5年。 3.2生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收。 3.3由生产厂家为用户提供现场2人，2个工作日的设备仪器使用、维护技术培训。 3.4生产厂为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 |
| 2 | ●电感耦合等离子体质谱（核心产品）（接受进口产品） | 台 | 1 | 适用于不同应领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求。 1.硬件参数 1.1雾室：石英材质雾室，必须配置原厂的帕尔帖半导体控温装置，提升去溶剂效果；必须通过ICPMS的软件来调节雾室的温度，确保结果的稳定性； 1.2气路控制：至少配备5个高精度气体质量流量计（MFC），控制包括等离子体气、辅助气、稀释气、载气、碰撞/反应气等气体流量，投标应答需分别注明5路质量流量计所控制气路的名称。 1.3炬管：拆卸维护方便，炬管X/Y/Z轴定位可由电机控制自动完成； 1.4接口：双锥或三锥接口。采样锥和截取锥均采用实心一体式结构，不得通入任何气体； 1.5离子源：数控式固态射频发生器，射频频率27.12 MHz或40.68MHz； 1.6碰撞反应池： 1.6.1碰撞反应池至少拥有3种工作模式，不同模式切换时间小于10秒，并支持反应模式。 1.6.2碰撞反应池具有控温功能，要求温度范围60~95℃，0.1℃可调。以提高设备稳定性；（需提供中文软件界面对应功能设定的截图证明） 1.6.3碰撞反应气流速可调范围：0～12 mL/min；（需提供中文软件界面对应功能设定的截图证明） 1.7质量分析器：采用双曲面四极杆或金属钼四级杆，四极杆驱动频率：≥2.5 MHz，质量数范围：不小于2～258 amu 1.8检测器：电子倍增器，动态线性范围≥10个数量级；能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定； 1.9在线氩气稀释功能：配置在线气溶胶氩气稀释系统，使用高纯氩气自动稀释高盐样品，避免手动稀释可能引入的污染，提高仪器整体耐盐度最高到25%，可长时间分析复杂基质样品；投标应答需注明该部件在配置表中的部件号。 1.10检测器：电子倍增器，动态线性范围≥10个数量级；离子离开四极杆质量分析器后，经90度偏转后再进入检测器（必须提供可在生产商官网下载的样本所示设计结构图及其网址证明）； 1.11自动进样器：进口自动进样器，位数不少于200位。自动进样器包括不少于 1个标准溶液架、4个样品架、1个冲洗容器、 1个进样针和其他配件，必须配备同品牌自动进样器防护罩组件； 2、 工作站配置： 2.1.原厂配置进口计算机 2.2配置要求：Intel® 四核3.2 GHz； 8G内存；500G HDD以上，16倍速DVD；22吋液晶显示器； 2.3.进口激光打印机； 3、 操作软件： 1.操作系统：Windows 10 64位操作系统； 2.全自动工作条件调谐 (AutoTuning)； 3.虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应； 4.批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接粘贴到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统； 4、 性能指标：（所有指标须在同一条件下测定） 1.低质量数灵敏度：7Li ≥50 M cps/ppm 2.中质量数灵敏度：115In ≥120 M cps/ppm 3.高质量数灵敏度：205Tl ≥150 M cps/ppm 4.低质量数检测限：9Be ≤ 0.5ppt 5.中质量数检测限：115In ≤ 0.1 ppt 6.高质量数检测限：209Bi ≤ 0.1 ppt 7.背景：≤1.0 cps （在质量数220amu处实测背景） 8.氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.8 % 9.双电荷产率(Ce2+/Ce+) ：≤3.0 % 10.短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) （须在1ppb 标准溶液中测定） 11.长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) （须在1ppb 标准溶液中测定） 配置 1．ICP-MS 主机1台 ，包含炬管、雾室、雾化器等进样系统、5路质量流量计、接口锥、多极杆碰撞/反应池、四极杆质量分析器及检测器； 2.ICP-MS 操作软件1套、原厂配置计算机系统及激光打印机 1套； 3.原厂雾室半导体控温装置；耐高盐、高效石英同心雾化器 4.原厂在线氩气稀释装置； 5.循环冷却水机1台； 6.原装进口200位自动进样器和同品牌防护罩。与ICP-MS联机使用，每小时分析样品不少于25个样品（20个元素） 7.耐氢氟酸系统一套（含PFA雾化器、雾室、耐HF矩管和中心管、铂采样锥和截取锥） 8.有机进样系统一套，可实现N-甲基吡咯烷酮（NMP）直接进样测试（含有机加氧装置一套，有机矩管和有机进样包一套，铂采样锥和截取锥） 9.ICP-MS仪器安装调试溶液包、仪器专用工具等附件； 10.原厂多元素内标混合液1瓶、多元素调谐液1瓶； 11.原厂原装同品牌机械泵泵油5L; 12.除标配的耗材外，另加配进样管、内标管和废液管各一包（不少于12根） |

- A9包 预算：100000元

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真软件（接受进口产品） | 套 | 1 | 1 基本要求：中文简体和英文界面，集离散事件模拟仿真、人机协作仿真、机器人仿真和虚拟调试(PLC)于一个平台。 2 产线布局规划：具有自带≥2000个组件（含有加工设备、机械手、输送带、立体仓库、AGV、变位机、外围设备等模型）组件库，以及即插即用功能快速搭建布局。 3 机器人仿真要求：具有机器人库（包含≥40种品牌1000个机器人且品牌必须包含 ABB、KUKA、FANUC、SIASUN、YASAKIWA、UR），可以对机器人进行示教编程，添加对机器人编程的逻辑指令，分析机器人可达性和干涉检测，包括机器人与机器人、机器人与外围设备的信号交互。 4 CAD模型导入兼容：直接（拖放）导入CAD软件类型为（3D Studio,NX,SolidWorks,CATIA,Igrip/Quest/VNC,Pro/E,Autodesk,JT）的几何文件建模（参数化和行为化）。 5 输出仿真文件要求：任意捕捉和导出截图，录制高清（最多4K）视频文件，录制3D-PDF动画，2D图纸导出，3D手机APP展示，支持自带软件直连VR播放和互动操作。 6 具备连接PLC和机器人功能：具备PLC连接功能：可以测试和验证PLC程序，也可以实现对生产过程的实时监控，并能和PLC通讯同步运行体验VR。 7 具有统计和报表分析能力：对生产节拍、设备利用率和产能的统计和分析，可以直接导出PDF或Excel表格的分析数据。 8 点云功能支持：支持导入点云模型建立产线。 9 具有2D制图功能：将3D场景转换成2D图纸，对2D制图进行添加尺寸标注、添加注释和物料清单。 10 物理仿真可以仿真模拟电缆，动态碰撞等相互作用的效果 11 快速制作工艺流程组件。 12 提供API接口，支持二次开发。 13软件自带网络组件库，有超过2000多种的参数化组件，可根据布局的不同，通过参数设置可调整组件的尺寸或其他特性。组件库可以自助式构建任意离散型/流程型生产线及智能制造系统。组件库中包含ABB，KUKA，Fanuc，Comau，NACHI, 川崎，YASAKIWA, Staubli，新松....等品牌的机器人，软件提供参数化的组件模型。 14软件仿真对智能制造系统建设方案或智能化改造方案的可行性进行评估：使用软件模拟仿真时，可实时采集仿真数据生成数据图表。 15机器人的碰撞分析。 16模拟仿真：具有建模向导功能，一键制作组件行为和参数。仿真运行时体现物理效果，并可以设置碰撞、摩擦力、重力及材料属性等。在产线布局方面提供两套搭建布局的解决方案。 17软件支持物理引擎：可以仿真模拟电缆，动态碰撞等相互作用的效果。 18软件的导入和输出：软件对CAD模型导入支持3D Studio、ACIS、Autodesk Inventor、Autodesk RealDWG、CATIA V4、Creo、Pro/E、I-deas、IFC2x、IGES、Igrip/Quest/VNC、JT、Parasolid、PRC、Robface、Rhino、Solid Edge、SolidWorks、STEP、Stereo Lithography（ASCII 和 Binary）、Unigraphics （Siemens PLM software NX）、U3D、VDA-FS、VRML、Wavefront等等格式。 19输出整体或局部的2维PDF、DWG、DXF文件，导出动态3维PDF和手机APP/VR仿真文件，能够自由转换视角输出2016P高清渲染的AVI、MP4视频文件， 4K高清渲染仿真图片。 |

- 3.商务条件

3.1交货期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

3.2交货地点：山东理工大学校内（指定地点）。

3.3付款方式：

国产设备：项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

3.6关于履约保证金

不需要缴纳履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准，如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。

外贸代理费收费标准：

| 付款方式 | 合同区间（每个外贸合同金额） | 代理费(中标金额的百分比) |
| --- | --- | --- |
| 学校预付货款 | 10万美元以下（含10万美元） | 3% |
|  | 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元） | 2% |
|  | 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元） | 1.5% |
|  | 30万美元以上 | 1% |

3.报价清单中注明进口免税设备的，中标后不允许更改为非免税。

3.9验收

3.9.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.9.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：国产设备3年，进口设备1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（七）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 2.评分标准

- 评审细则

A1-A9包

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 综合考虑投标产品配置全面性、产品兼容性、后期维护费用及其它因素等，得0-10分。 |
| 供货方案及人员培训等 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分； 有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 售后服务 | 7分 | 评审委员会对投标人提供的售后服务进行综合打分，包括：质量承诺、质保期外的服务、技术支持、服务响应时间、故障响应时间应急预案等，最多得7分。 |
| 质保 | 3分 | 提供超过招标文件要求特别的优惠条件，主要产品质保期满磋商文件基础上每增加一年加1分，最多得3分；部分产品质保增加的评委酌情打分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。得0-5分。 |

- 3.政策加分以及计算方法

政策加分：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 节能环保加分 | (1) 按国家有关节能环保政策执行。 (2) 属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效报价处理。 (3) 加分幅度 ： 节能产品(强制采购节能产品除外)价格分加分幅度：4% 节能产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4% 环保价格分加分幅度：4% 环保技术分加分幅度：4% |

政策加分：（节能、环保产品合计报价/报价）×（报价得分+技术得分）

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责,否则不给予价格扣除。