山东理工大学双一流建设（三）采购项目

公开招标文件

（上册）

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000201902003924

日期：2019年 07月24日

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件	8

1.资格、资信等证明文件目录	8

2.其他规定	9

第四章采购需求	10

1.项目说明	10

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	11

3.商务条件	11

第五章评标办法	48

1.相关要求	48

2.评分标准	49

3.政策加分以及计算方法	50

- 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学双一流建设（三）采购项目以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000201902003924

2.项目名称：山东理工大学双一流建设（三）采购项目公开招标

3.采购需求及预算

| 包号 | 采购内容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 泡压法滤膜孔径分析仪、手套箱、电池测试仪、小型液压纽扣封装机等 | 98 |
| A2 | PC服务器、应用软件等 | 18.1 |
| A3 | 电化学工作站、光催化反应器、等离子体清洗机、电化学工作站-光电测试系统等 | 61.3 |
| A4 | 8通道管式炉、非标定制高温箱式电阻炉、高温真空气氛管式炉、光催化反应及检测系统等 | 107.6 |
| A5 | 超声雾化旋转涂膜机、低温反应器、烘箱、搅拌器、电致化学发光检测仪等 | 108 |
| A6 | 微反应器、高压小型水氧化实验装置配置明细清单、固定床连续加氢实验装置等 | 222 |
| A7 | 反应器、碳/碳模具 | 80 |
| 合计 |  | 695 |

4.投标人资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，具有履行合同的能力。4.2招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。4.3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。4.4本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：自2019年07月26日起至2019年08月05日下午17:30前，每天上午8:30至12:00，下午13:00至17:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学双一流建设（三）采购项目公开招标项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

收款开户名称：山东盛和招标代理有限公司

开户银行：兴业银行济南燕山支行

账   号：376060100100168341

6.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

7.公告期限

5个工作日。

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2019年08月19日08时30分起至09时00分止。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2019年08月19日09时00分。

9.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

10.联系方式

10.1采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

采购项目联系人：辛老师(山东理工大学)

电    话：0533-2780027(山东理工大学)

10.2代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

邮政编码：250000

采购项目联系人：曹鑫、高欣悦、李秀艳

电    话：0531-61387887、17615838826、15552857953

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

2019年07月23日

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学双一流建设（三）采购项目公开招标 |
| 4 | 分包情况 | A1包：泡压法滤膜孔径分析仪、手套箱、电池测试仪、小型液压纽扣封装机等； A2包：PC服务器、应用软件等； A3包：电化学工作站、光催化反应器、等离子体清洗机、电化学工作站-光电测试系统等； A4包：8通道管式炉、非标定制高温箱式电阻炉、高温真空气氛管式炉、光催化反应及检测系统等； A5包：超声雾化旋转涂膜机、低温反应器、烘箱、搅拌器、电致化学发光检测仪等； A6包：微反应器、高压小型水氧化实验装置配置明细清单、固定床连续加氢实验装置等； A7包：反应器、碳/碳模具； |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 9 | 履约保证金 | ☑ 不需要 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的5%（签订合同前，中标人必须向采购人提交履约保证金。） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付 供应商在中标公告发布后5个工作日内按国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准的80%向代理机构缴纳中标服务费，并交纳中标金额1‰的公证费。 电汇形式提交的服务费，请备注所投项目的项目编号、包号及服务费字样。 电汇信息如下： 开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司 开户行：兴业银行济南燕山支行 账号：376060100100168341 签署合同时，请中标供应商携带服务费交纳回执单，须经项目负责人确认无误后，再组织签署合同。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2019年08月19日09时00分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.国产设备人民币报价 |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | R不允许 £允许 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | ☑ 不需要 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸双面打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2019年08月19日08时30分起至09时00分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2019年08月19日09时00分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法□ 最低评标价法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

- 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | □原件复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 | □原件 复印件 |
| 7 | 相应的人员资格证书 | 原件 □复印件 |
| 8 | 社保证明 | 原件□复印件 |
| 9 | 业绩证明材料（中标通知书、合同、验收报告） | 原件□复印件 |
| 10 | 获奖证书 | 原件□复印件 |
| 11 | 相关体系认证证书 | 原件□复印件 |
| 12 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料第1项至第6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量

A1 预算：980000元

| 1 | 泡压法滤膜孔径分析仪● | 台 | 1 | 真空助润装置： 仪器具有全自动真空助润装置，可自定义自动真空润湿的次数和时长；与主机一体化的真空助润装置，快速开合结构，对于难浸润的材料，采用真空助润方式； 孔径测试参考范围:0.02-500 µm 压力测试参考范围:0-1bar，0-40bar；配高精度进口双压力传感器，具有分段压力量程，量程互补，自动切换; 流量测试参考范围:0-1L/min，0-200L/min；高精度进口双流量传感器，分段流量量程，量程互补，自动切换; 配多样品支架 测试精度:压力灵敏度：≤± 0.05 mbar ； 流量灵敏度：≤± 0.5ml/min； 气路管路:全不锈钢管路，金属硬密封; 测试效率及报告:测试时间≤8 min，数据可以EXCEL或pdf形式导出 ; 仪器配件:关键部件压力传感器、流量传感器、阀门、管路、接头配国内外品牌产品； 仪器配备中空纤维膜夹具和管式膜夹具；▲配备品牌台式电脑 1台（i5CPU,8G内存,1T硬盘,23英寸显示器）；打印、复印、扫描一体机1台扫描控制器:标准配置；扫描类型:平板式；扫描速度:黑白：7ppm，彩色：5ppm；光学分辨率:1200×1200dpi；扫描尺寸:216×297mm；扫描格式：PDF，TIF，BMP，PNG，JPG纠错；色彩深度：24位。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 手套箱 | 台 | 4 | 主要参数： 水氧指标：小于1 ppm； 泄露率：小于0.001vol%/h； 显示系统：采用PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 3.水分析仪 测量范围：0～500ppm 采用P2O5传感器。 4.氧分析仪 测量范围： 0～1000ppm 采用ZrO2传感器。 |
| 3 | 电池测试仪 | 套 | 2 | - 每套含10台测试仪，共20台； - ▲控制电脑一台； 3.输入电源：AC220V±10%/50Hz，精度：±0.05% of FS，量程：10 mA~20, 恒压电压控制范围:25mV~5V |
| 4 | 小型液压纽扣封装机 | 台 | 1 | 正常纽扣电池封装压力的压力表读数在50kgcm2-80kg/cm2. 手摇杆操作力度小于6kg. 模具材质:不锈钢及特种油钢. 结构件材质: 合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈. |
| 5 | 手动分体式压片机 | 台 | 1 | 最大压力40T 油缸升程0-16mm 油缸直径80mm 工作空间Φ80*170mm |
| 6 | 锂离子电池组装及测试装置 | 套 | 1 | 一 电池测试系统 1. 5V20mA ： 3台 配备中位机、测试架 输入电源 AC 220V ±10% / 50Hz 输入有功功率 25 W 分辨率 AD：16bit；DA：16bit 输入阻抗 ≥10G Ω 恒压电压范围控制： 25mV~5V 最低放电电压 0V 精度： ± 0.05% of FS 稳定度： ± 0.05% of FS； 每通道输出范围 量程一：10uA~2mA； 量程二：2mA~20mA； 充电模式 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 截止条件 电压、电流、相对时间、容量、-△V 放电模式 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 截止条件 电压、电流、相对时间、容量、-△V 恒压电压范围控制 25mV~5V 2.5V50mA ： 2台 最低放电电压 0V 每通道输出范围：量程一：25uA~5mA； 量程二：5mA~50mA 精度 ± 0.05% of FS 恒压截止电流 量程一：10uA；量程二：1mA； 充电： 充电模式： 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 截止条件： 电压、电流、相对时间、容量、-△V 放电 放电模式： 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 截止条件： 电压、电流、相对时间、容量、-△V 二 扣式电池切片机 1台 适用于0.01-0.5mm厚的各种电池材料、薄膜的冲切。 主要特点： 可冲切0.01-0.5mm厚的各种电池材料 冲切精度高，无毛边、毛刺、压痕 体积小，可在直径230mm以上的手套过度箱中自由穿过 技术参数： 常用模具尺寸：10/12/14/15/16/19/20mm 冲切不断有毛边： 1.原因材料太薄 / 可叠成4层冲或将材料放于如A4打印纸一样厚的2张纸中间一起进行冲切 2.冲头损坏或长时间使用后磨损 / 更换模具 三 手动压片机 1台 压力范围0--15T(吨) 表压(max)0--25 MPa ( 250Kgf /Cm*Cm ) 油缸升程0--20mm 压力稳定性≤1MPa / 10min 运动模式带快速加压 工作空间160×160×150 mm 标准配件摇杆、内六角扳手、固定扳手等 四 恒温箱 1台 控温范围(℃) 5~50 温度波动度 (℃) ±1 温度均匀性 (℃) ±2 定时范围 0~9999min 额定功率(W)：350 制冷剂：R134a 电源：220V±10% 50Hz 工作时间：连续 工作室尺寸：大约50x50x110 cm |
| 7 | 燃料电池测试系统 | 套 | 1 | - 质量流量计 （1）流量控制器 2台 控制流量：20ml/min--200ml/min，对H2、O2的定量控制； 准确度： ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) 线性 ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) 重复精度 ±0.2 % F.S. 响应时间 ≤2 sec 工作压差范围：≤10SLM： 0.1 ~ 0.5 MPa (14.5~72.5 psid) ＞10SLM： 0.1~ 0.3 MPa (14.5~43.5 psid) 耐压 3 MPa (435.1 psig) 工作环境温度: 5 ℃ ~ 45 ℃ 输入输出信号：0 V ~ +5.00 V - 显示仪 2台 控制流量在20ml/min--200ml/min，用于H2、O2的定量控制； 输出电源 +15V±3% 400mA -15V±3% 400mA 基准源 +5.00V±0.1% 5mA 供电电源 ~85-265V 50/60Hz 最大功耗 15 W 输入输出信号 电压信号： 0 ~ +5V 电流信号： 4~20mA 输出电压： 0 ~ +5V 输出电流： 4~20mA 控制通道 1 路 MFC 1 路 MFM(无设定和阀控) 抗电磁干扰 通过 CE 认证 2. 电子负载仪 1台 工作电压：0v-150v，电流：33A，功率：165W 3.燃料电池加湿器 2台 加湿器的外壳内有恒温控制的水循环 加湿器的外壳是绝缘的 入口气体为24℃，小于－40℃露点和环境压力；单管 0.070″ 或 0.110″ 外径Nafion 样气接头为 1/8″ 或 1/4″ 压缩接头，所以吹扫气接头是 1/4″ 压缩接头 4.湿度传感器 1台 测试范围：0～100%RH,-100～200℃。 显示精度为：±0.8%RH，±0.1℃（23℃，0…100%），带温度补偿模拟输出可以在 0-5V，0-10V，4-20mA 中任意更改 3 行 12864 点阵的智能化“中文汉字菜单”，报警状态薄膜按键零点修正功能，湿度传感器自检和漂移补偿探头工作最大温度-100-200℃。 防护等级 IP65可选继电器输出报警指示，多变量继电器制 模拟器模式, 断线保护功能； 湿度传感器 温度传感器 Pt100 1/3 Class B 探头精度 ±0.8 %rh/ 0.1℃ 响应时间 τ 63%： 3-12 秒 传感器保护 聚乙烯过滤器或不锈钢网过滤器 允许风速 探头端 20m/s 测量范围 -100~200℃ / 0~100 %rh 工作范围 -40~60℃ / 0~100 %rh 探头延长线 2 ～10 米 数据刷新周期 1 秒 通讯输出精度 ±0.8 %rh/ 0.1℃（23±5℃） 模拟输出分辨率 24 位 D/A 模拟输出精度 ±1 %rh/ 0.2℃或满量程 0.5% 取较大值 仪表工作范围 -10~50℃ / 0~100 %rh |
| 8 | 油封式旋片真空泵 | 台 | 2 | 参数 单位 抽速 (60Hz) ≥m3/h 9.25 抽速 (50Hz) ≥m3/h 8.11 关气镇极限分压强 ≤mbr 4×10-4 关气镇极限总压强 ≤mbr 3×10-3 开气镇极限分压强 ≤mbr 6×10-3 水汽允许压强 ≤mbr 30 连接口进气口、排气口 DN KF25 噪音(50Hz)) db 54/56 注油量（最大/最小） 1 （1.1/0.7） 工作环境温度（最高/最低） ℃ 40/10 电机功率220V.50Hz W 550 |
| 9 | 油封式旋片真空泵 | 台 | 1 | 1排量 50Hz，9.7 m3h-1/5.7 ft3min-1 60Hz，11.7 m3h-1/6.9ft3min-1 2速度 (Pneurop 6602) 50Hz，≥8.5 m3h-1/5 ft3min-1 60Hz，≥10 m3h-1/5.9 ft3min-1 3极限参考压力 2 x 10-3 mbar/1.5 x 10-3 Torr 4极限参考压力 GB I 3 x 10-2 mbar/2.3 x 10-2 Torr 5极限参考压力 GB II 6 x 10-2 mbar/4.6 x 10-2 Torr 6极限参考压力（带 Fomblin®） 2 x 10-2 mbar/1.5 x 10-2 Torr 7水蒸汽的最大进气口参考压力 38 mbar/28.5 Torr 8最大参考水蒸汽抽速 – GB I 60 gh-1 9最大参考水蒸汽抽速 – GB II 220 gh-1 10允许的最大出口参考压力 0.2 bar 表压/3 psig 11允许的最大进气口和气镇参考压力 0.5 bar 表压/7 psig 12电机功率 50/60 Hz 450 / 550W 13电源连接器（1 相） IEC EN60320 C13 14标称旋转速度 50/60 Hz 1500 / 1800rpm 15最小/最大油参考容量 0.45/0.75 升 16进气口法兰，NW25 17排气口法兰，NW25 18噪音级别，50 Hz 时 48 dB(A) |
| 10 | 节能真空管式炉 | 台 | 1 | 炉壳材料:优质冷板;炉胆材料:轻质纤维板;发热元件:高温电阻丝;隔热方法:纤维棉毯 测温元件:S分度铂铑—铂热电偶;温度参考范围:100 ~ 1300℃;波 动 度:≤±1℃ 显示精度:1℃ :炉膛参考尺寸:φ100×380MM;发热区域:约280MM;升温速度:≤50℃/min 整机功率:5KW; 电源:220V, 50Hz;整机重量:≤35KG |
| 11 | 节能真空管式炉 | 台 | 1 | 参考温度范围:100 ~ 1200℃;波 动 度:≤±1℃;显示精度:1℃;炉膛参考尺寸:φ80×380MM; 发热区域:280MM;升温速度:≤50℃/min;整机功率:≤3KW |

A2预算：181000元

| 1 | PC服务器● | 台 | 3 | 处理器：2*英特尔E5-2680 V4处理器 内存：8*8GB DDR4 ECC REG服务器内存 主板：英特尔 S2600CW2，16个内存插槽，主板集成2*1GbE网卡 硬盘：2*256GB SSD,2*2T企业级 机箱电源：2U服务器机箱，1*额定500W高效服务器电源 宏剑高性能计算集群系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 应用软件 | 套 | 1 | ChemShell 3.7.0学术小组版 |
| 3 | 应用软件 | 套 | 1 | MOMAP 1.0.3学术小组版 |

A3预算：613000元

| 1 | 电化学工作站 | 台 | 1 | - 扫描电位范围：±15V：电流范围：±250 mA；电化学阻抗频率范围：10 µHz–1MHz； - ▲控制电脑一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 光催化反应器 | 台 | 2 | 50W, 可见光19.6W,紫外区2.6W,光谱范围：320～780 nm（可拓展至320～2500 nm） |
| 3 | 等离子体清洗机 | 台 | 1 | - 电源：AC220V 50/60Hz 2、输出功率：7.2W、10.2W、29.6W 3、真空泵功率：<500W 4、总功率：<600W 5、射频频率：3.0MHz，功率3档可手动调节 6、等离子腔体：高纯石英腔体，设有观察窗 7、真空泵：240L/min，直连式双旋真空泵 8、极限真空度：50mtorr 9、通入气体：可通入多种气体来产生等离子，如N2、Ar、H2、O2、Air和混合气体等（根据材料性质选定） 配件： 1、2″-6″石英舟（盛放基片） 2、2-4通道质子或浮子混气系统 |
| 4 | 电池测试控温系统 | 台 | 2 | 控温范围5～55℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 测试精度：±0.3℃ 输入功率：1500W |
| 5 | 气相色谱仪 | 台 | 1 | 本气相色谱主要用于检测二氧化碳电还原的小分子产物：CO2 中的 CO（ppm），CH4，H2（%），乙烷（%），乙烯（%）。 - 可连续不断的进行取样和进样，在电脑中设定分析周期后，可实现全自动在线分析。 2.实现反应产物全组分在线分析：CO（ppm），H2（%），乙烷（%），乙烯（%）。FID检测器 检测限：≤8×10-12g／s（正十六烷/异辛烷） TCD检测器：灵敏度：≥5000mV.mL/mg(苯)。 测试要求： - 可连续不断的进行取样和进样，在电脑中设定分析周期后，可实现全自动在线分析。 2.实现反应产物全组分在线分析：CO（ppm），H2（%），乙烷（%），乙烯（%）。 3.分析过程：H2 （%）、CO （ppm） 的分析流程：进口十通阀 V1 根据时间程序自动切换，样品气体被载气带到系统分析， PQ1 预切把 H2 和 CO(ppm)带到 TDX-01 分离，氢气在热导检测器检测，微量 CO 经过 Ni 转化炉转化成 CH4 在 FID (火焰离子化检测器)检测。 乙烷（%） ，乙烯（%）的分析流程： 样品中 H2（%）、CO（ppm）被预切，CO2（%），乙烷（%），乙烯（%）还在预切柱 中，时间程序自动切换十通阀如上图位置，CO2（%），乙烷（%），乙烯（%）进入色谱 柱分离，乙烷（%），乙烯（%）进入检测器检测（CO2 在火焰离子化检测器不响应并且 经过色谱柱分离不影响后面色谱峰）。 4. 所采用的 TCD 和 FID 检测器要确保检测的灵敏度。 5. 核心硬件自动十通阀反吹及复位系统及全自动六通阀进样系统,能长期可靠无故障运行。 |
| 6 | 电热鼓风数显干燥箱 | 台 | 1 | 使用温度范围 RT+10～ 250℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±1℃ 温度分布精度 ±2.5% |
| 7 | 高速离心机 | 台 | 1 | 最高转速 16000r/min 最大相对离心力 21532×g 转子为：12*10ml 转速精度 ±30/min 定时范围 1min～99min 整机噪声 < 62dB(A) 电源 AC220V±22V 50/60Hz 整机功率 400W |
| 8 | 电化学工作站 | 台 | 1 | (一) 用途及功能描述： 1. 本次采购的仪器由一台多功能电化学工作站以及附件所组成。 2. 其中多功能电化学工作站必须是一台性能稳定的恒电位/恒电流仪，能够向用户提供各种条件的电化学环境，对于特殊的电化学测量方法、测量条件，可以通过添加各种功能模块以满足要求。 3. 所配套的电化学软件必须是一套完整的软件，所有的测量方法和数据分析功能都必须在同一个软件界面中，并且可以在同一台电脑上同时打开多个软件界面，以便测量与数据分析能互不干扰地同时操作。可提供多种电化学测量方法，如：线性扫描、循环伏安、方波、阶跃、控制电位和控制电流的交流阻抗、电化学噪声、包括电流阶跃与扫描在内的混合模式、伏安分析等方法，并提供功能强大的数据分析功能。 (二) 仪器配置： 1. 多功能电化学工作站，1套； 2. 内置交流阻抗模块FRA，1个； 3. 内置电化学噪声模块ECN，1个； 4. 配套标准模拟测量池，1个； 5. USB电脑连接控制线，1条； 6. 检测线缆，1套； 7. 电源线，1条； 8. 软件CD和英文版说明书，各1个； 9. 无线数据安全模块，1个。 (三)仪器技术要求： 1. 运行环境 工作电压：100 ~ 240V，47 ~ 63Hz AC，150W。 2. 技术参数和功能 2.1 最大电流：±350mA 2.2 输出电压: ±13V 2.3 恒电位仪带宽：≥250kHz 2.4 上升时间：≤500ns 2.5 稳定模式：高速、标准、高稳定 2.6 程控式过滤器：1MHz、100kHz、10kHz、1kHz、10Hz 2.7 信号采集：双通道，16位ADC，10万点/秒 2.8 四电极模式：WE/RE/CE/S 2.9 施加电位范围：±10V 2.10 施加电位精度：≤电位档的0.2% 或 2mV 2.11 电流量程：±100pA ~±100m A，10档 2.12 测量电流分辨率：≤所选电流量程的 0.015%，最小10fA 2.13 施加电流分辨率：≤施加电流范围的0.033% 2.14 施加电流精度：≤0.2% 2.15 测量电位分辨率：≤所选电位范围的0.004%，最小400nV 2.16 交流阻抗频率范围：10μHz ~ 1MHz 2.17 交流阻抗振幅：0.015mV ~ 1V，或者电流范围的、0.03% ~ 100% 2.18 输入阻抗：≥1000Gohm // ≤20pF 2.19 输入偏差电流：≤20pA 2.20 带宽：≥1.5MHz 2.21 缓存数据点数：≥1000M 2.22 循环伏安和线性扫描：电流平均法、控制电流法、欧姆降校正、腐蚀速率分析和Tafel曲线分析或其他分析 2.23 计时电流计时电位计时库伦：可设置1~255个不同的电位/电流值，欧姆降校正，可进行≥65000次循环测量。 2.24 混合模式：≥255段可定义施加信号，包括电位阶跃、电流阶跃、电位扫描、电流扫描、开路电位、控制电阻和电阻扫描；实时阻抗测量10Hz ~ 1MHz，所有阶跃和扫描过程中都可以在电位E和电流I测量的同时监视电阻和电容；整个过程可以有限或连续重复。 2.25 电化学噪声：具有电化学噪声测量方法及分析功能 2.26 交流阻抗分析：具有交流阻抗测量以及分析功能 2.27 批处理功能：用户可自由组合多个测量方法程序，仪器可根据设置自动按序测量。 2.28 光电化学功能：通过软件的I ~ V曲线拟合功能，可以计算短路电流(Isc)、开路电压(Eoc)、最大功率点 (Pmax)和填充因数(FF)等多种相关参数。 2.29 开放源程序：提供开放式的源程序，允许用户通过编程软件（如C++、Delphi、VB等）自行编制程序，也可对仪器进行远程控制。 2.30 每台仪器都可以与另一台电化学工作站构成双恒电位仪，或叠加为一台多通道电化学工作站，各个通道可以进行单独或同步测量。 2.31 可以WIFI无线连接仪器, 并自带缓存，避免电脑死机造成数据的丢失。可以让仪器放到手套箱等全封闭环境中与操作电脑进行无线操作和数据读取。 |
| 9 | 电化学工作站-光电测试系统● | 套 | 1 | (一) 用途及功能描述： 1. 本次采购的仪器由一台多功能电化学工作站以及附件所组成。 2. 其中多功能电化学工作站必须是一台性能稳定的恒电位/恒电流仪，能够向用户提供各种条件的电化学环境，对于特殊的电化学测量方法、测量条件，可以通过添加各种功能模块以满足要求。 3. 所配套的电化学软件必须是一套完整的软件，所有的测量方法和数据分析功能都必须在同一个软件界面中，并且可以在同一台电脑上同时打开多个软件界面，以便测量与数据分析能互不干扰地同时操作。可提供多种电化学测量方法，如：线性扫描、循环伏安、方波、阶跃、控制电位和控制电流的交流阻抗、电化学噪声、包括电流阶跃与扫描在内的混合模式、伏安分析等方法，并提供功能强大的数据分析功能。 (二) 仪器配置： 1. 多功能电化学工作站，1套； 2. 内置交流阻抗模块FRA，1个； 3. 内置电化学噪声模块ECN，1个； 4. 配套标准模拟测量池，1个； 5. USB电脑连接控制线，1条； 6. 检测线缆，1套； 7. 电源线，1条； 8. 软件CD和英文版说明书，各1个； 9. 铂片电极，10*10*0.1，1支； 10. 参比电极，1支； 11. PEC-10W光电化学模块，1套；（用户可自定义8种光源） 12. PEC-50W光电化学模块，1套； (三)仪器技术要求： 1. 运行环境 工作电压：100 ~ 240V，47 ~ 63Hz AC，150W。 2. 技术参数和功能 2.1 最大电流：±350mA 2.2 输出电压: ±13V 2.3 恒电位仪带宽：≥250kHz 2.4 上升时间：≤500ns 2.5 稳定模式：高速、标准、高稳定 2.6 程控式过滤器：1MHz、100kHz、10kHz、1kHz、10Hz 2.7 信号采集：双通道，16位ADC，10万点/秒 2.8 四电极模式：WE/RE/CE/S 2.9 施加电位范围：±10V 2.10 施加电位精度：≤电位档的0.2% 或 2mV 2.11 电流量程：±100pA ~±100m A，10档 2.12 测量电流分辨率：≤所选电流量程的 0.015%，最小10fA 2.13 施加电流分辨率：≤施加电流范围的0.033% 2.14 施加电流精度：≤0.2% 2.15 测量电位分辨率：≤所选电位范围的0.004%，最小400nV 2.16 交流阻抗频率范围：10μHz ~ 1MHz 2.17 交流阻抗振幅：0.015mV ~ 1V，或者电流范围的、0.03% ~ 100% 2.18 输入阻抗：≥1000Gohm // ≤20pF 2.19 输入偏差电流：≤20pA 2.20 带宽：≥1.5MHz 2.21 循环伏安和线性扫描：电流平均法、控制电流法、欧姆降校正、腐蚀速率分析和Tafel曲线分析 2.22 计时电流计时电位计时库伦：可设置1~255个不同的电位/电流值，欧姆降校正，可进行≥65000次循环测量。 2.23 混合模式：≥255段可定义施加信号，包括电位阶跃、电流阶跃、电位扫描、电流扫描、开路电位、控制电阻和电阻扫描；实时阻抗测量10Hz ~ 1MHz，所有阶跃和扫描过程中都可以在电位E和电流I测量的同时监视电阻和电容；整个过程可以有限或连续重复。 2.24 电化学噪声：具有电化学噪声测量方法及分析功能 2.25 交流阻抗分析：具有交流阻抗测量以及分析功能 2.26 批处理功能：用户可自由组合多个测量方法程序，仪器可根据设置自动按序测量。 2.27 光电化学功能：通过软件的I ~ V曲线拟合功能，可以计算短路电流(Isc)、开路电压(Eoc)、最大功率点 (Pmax)和填充因数(FF)等多种相关参数。其中一套光源具有8个单波长10W功率的LED光源，可自由选择波长，并与电化学可同步测量；另一套光源具备不低于50W的电功率，可提供白光及紫外光，可与电化学工作站软件同步测量。 2.28 开放源程序：提供开放式的源程序，允许用户通过编程软件（如C++、Delphi、VB等）自行编制程序，也可对仪器进行远程控制。 2.29 每台仪器都可以与另一台电化学工作站构成双恒电位仪，或叠加为一台多通道电化学工作站，各个通道可以进行单独或同步测量。 2.30 可连接WIFI模块，可以进行WIFI无线连接仪器。保护数据不丢失。 |
| 10 | 旋转蒸发装置（含抽气泵） | 台 | 2 | 旋钮设定•数字显示 1、升降功能：手动平衡式（升降行程180mm、无级调节） 2、其他功能：试料瓶左右两侧安装、试料瓶可定时正反转 3、电机：DC无刷电机 4、冷凝管：直立式双层冷凝管，冷凝参考面积0.146m2 5、搭配水浴锅：水油两用 6、水浴锅加热器：≥1KW 7、真空密封垫：特氟龙+特氟龙双重密封垫 8、水浴锅内部参考尺寸（mm）：内径240×120H 9、水浴锅材质•容量：铝（特氟龙Ⓡ涂层）•5.4L |
| 11 | 电化学分析仪/工作站 | 台 | 1 | 最大电流：≥±250mA 最大电压：≥±13V 电化学阻抗频率范围：0.00001至1MHz |

A4预算：1076000元

| 1 | 8通道管式炉 | 台 | 1 | 炉体结构： 1、炉体由8个小管式炉组成，采用石英炉管，参考尺寸为20 OD x 17 ID x192 Lmm 2、每个加热模块都由独立的温控系统控制，最高温度≥1200℃ 3、快速密封法兰，炉体两侧分别有8个独立的进气口和8个独立的出气口，保证每个通道的样品都可在真空或气氛保护环境下进行热处理 4、可同时放入8个样品，在不同温度下进行热处理 加热元件: 1、掺钼铁铬铝(表面涂有氧化锆涂层) 工作温度&加热区： 1、连续工作温度≥1100℃， 2、最高工作温度 ≥1200℃(< 1 hrs) 3、加热区长度：≥55mm（±5℃） 恒温区长度：≥20mm（±2℃） 温度控制： 1、8通道有独立的温控系统 2、采用PID方式或其他方式调节温度，可设置≥30段升降温程序 3、带有超温和断偶程序保护 最大升温速率:≥10℃/ min 控温精度:≤ ±1℃，K型热偶（共8根）伸入到每根炉管内部，以达到准确的温度测量和控制 炉管及法兰： 1、8根高纯石英管，参考尺寸：20 OD x 17 ID x 192 L mm 2、炉体两侧分别有8个独立的进气口和8个独立的出气口，进出气口均采用标准的1/4英吋卡套式接头 3、不锈钢针阀进行外接，与进气口搭配使用 4、真空度：10-2Torr(采用机械泵)10-5Torr(采用涡轮分子泵) 5、配KF25转接头与真空泵搭配使用，实现真空烧结 真空及气氛系统： 1、自然冷却KF接口快速法兰与壳体固定 2、材质：不锈钢304或316L 3、密封结构：Φ3.5硅胶圈，前端法兰手动螺旋快速锁紧，带有KF25接口，后端法兰用螺栓紧固密封。 4、每个通道有独立的进气和出气口，可实现真空和气氛下烧结制备 功率& 工作电压： 1、最大功率2.4KW 2、电压：208 - 240V单相, 50/60Hz 电控盒参考尺寸：400×310×380mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 非标定制高温箱式电阻炉 | 台 | 1 | 主要技术参数：1、额定功率≤6KW 2、额定温度：1600℃ 3、额定电压：380V/二相 4、炉膛参考尺寸：200*220*500mm（深*宽*高） 5、控制方式：可控硅移相PID 输出+变压器输出+50 段程序； 6、控温精度：≤±1℃ 7、空炉升温时间：≤150min 8、炉体后下部安装进气口。 二、结构简介 电阻炉外壳采用钢板与型钢焊接而成。外表面喷涂耐高温油漆。电阻采用双层壳机构，内胆与外壳利用空气隔热。内胆采用陶瓷纤维棉拼装炉膛，各耐温等级陶瓷纤维棉作保温层，炉口采用氧化纤维棉拼装而成。 本电阻炉加热元件采用U 型硅钼棒，规格为Φ12*250/Φ6*450，或其他加热元件共≥4 支安置于炉膛两侧。控温热电偶由炉膛的后侧插入。电阻炉炉顶开有≥Φ20 的排气孔，底部后侧开有≥Φ12 的进气口。炉体装有滚轮可自由移动，又可固定。本电阻炉控温部分位于炉体的下部。温控仪采用段程序温控仪，热电偶为铂铑-铂铑热电偶。 |
| 3 | 高温真空气氛管式炉 | 台 | 1 | 最高温度: 1800℃ 1.长期工作温度: 800-1750℃ 2.升温速率：1400℃以下：≥10℃/min ；1400℃到1600℃：≥5℃/min ；1600℃以后：≥2℃/min 3.加热区长度：≥450mm 4.最大功率：5.2 KW 5.电压：单相 AC220V 50Hz 6.采用双层壳体结构，并带有风冷系统 7.炉膛保温材料采用高纯氧化铝纤维，而且内部嵌有衬氧化锆板（厚度10mm，耐火度2300℃) 8.OD: 60 mm x 1000 mm L 9.配氧化铝管堵，防止热量的散失 10.配一对不锈钢真空法兰和高温硅胶密封圈 11.出气端法兰使用KF25的转接头与波纹管相连接 12.采用双旋片式机械泵真空度可以达到10-3 torr 13.配YD518P型温度控制器 14.PID自动控温系统 15.采用智能化30段可编程控制 16.控温精度：≤±1℃ 17.默认DB9 PC通信连接端口 18.硅钼棒加热 |
| 4 | 5L全自控共沉淀反应釜 | 套 | 1 | 釜体：有效容积 ≥4.8L 材质，316L 不锈钢，厚度 ≥3mm 罐体设计压力：常压 夹套设计参考压力：0.3MPA,工作压力≤0.3MPA 罐体结构：316L全不锈钢，罐底放料阀 32mm，带有标准温度/PH、溢流口（向下倾斜 15 度，直径 19mm），具有取样口和底部环形进气口、侧面视镜口 罐盖结构：投料口≥ 3 个，出气口一个，备用口一个，底液加料口一个（可用于组装喷淋头），一个视镜窗 控温夹套结构：模温机控温，控温范围：0-90°，控温精度≤+/-0.5° 进气口：底部环形管路进气，避免结晶堵塞。电机：台达伺服电机，功率 1KW 搅拌桨：双层浆叶，折叶涡轮浆叶 2 个 转速：0~1500r/min。计量泵：进口 德国普罗名特，最大流量 ml/min： 38，最小流量 ml/min： 0.6，精度/mL/min ±2%，数量/台 3。 进口pH计： 进口导线 AK9/3m 变送器相对精度±2mv，电极精度 0.01pH， 分辨率 ≤0.01pH，控制精度≤+/-0.03 控制范围 0-14，控制方式：闭环反馈控制（PID）。PLC 主机控制：7液晶触摸屏(U 盘接口)，控制 pH、转速、温度、计量 PLC有通信接口 可实现远程局域网控制。 |
| 5 | 原位等离子体气相沉积炉 | 台 | 1 | 产品组成： 1.1200 度预加热炉 2.1200 度开启式双温区真空管式炉 3.滑动系统为电动式 4.等离子射频电源装置 5.四路质量流量控制系统 6.真空系统（可选配中真空或高真空） 技术参数 最高温度 ≥1200℃ 加热区长度 ≥420mm 恒温区 ≥280mm 加热元件 加热丝 温区 双温区 石英管管外径 ≥Φ60mm 预加热区长度 ≥300mm 预加热恒温区长度 ≥160mm 滑动方式 手动滑动/程序滑动 温度控制 ：708PA 程序控温系统 ≥50 段程序控温；精度：0.1 级 控制精度: ≤±1℃ 炉管最高工作温度: ≥1200℃ 气路法兰：密封法兰与管件连接的地方采用多环密封技术，在密封法兰与管外壁间形成了密封，在管件外径误差较大的情况下密封仍然有效，该密封法兰的安装只需在第一次使用设备的时候安装 气体控制方式 ：质量流量计 气路数量 : ≥4 路 流量范围 :氢气、氧气参考范围: 0~100 sccm；甲烷参考范围: 0~200 sccm ；氮气参考范围: 0~500 sccm 精度 ±1%F.S 响应时间 :1sec 工作温度: 5-450℃ 工作压力 :进气压力 0.05-0.3Mpa(表压力） 系统连接方式 :采用 KF 快速连接波纹管、高真空手动挡板阀及数显真空测量仪 规格 真空系统 真空计 :电容薄膜真空计 真空计量程: 1kpa～1pa 真空泵: 爱德华 RV12 双极机械泵抽速 ≥12m3h-1/7.1(50Hz),额定电压 220V 信号频率: 13.56MHz±005% 功率输出范围:5W-500W 最大反射功率: 200W 射频输出接口 :50Ω，N-type,temale 功率稳定度 : ≤±0.1% 谐波分量 :≤-50dbc 供电电压 :单相交流（187V-253V)频率 50/60HZ 整机功率: ≥70% 屏幕显示: 正方向功率，匹配器电容位置，偏置电压值 |
| 6 | 原位普通型真空冷冻干燥机 | 台 | 1 | 冻干面积：≥0.2m2，隔板层数：≥2层；搁板温度范围： -55～+60℃（空载）；搁板参考间距： 70 mm；搁板参考尺寸：240*430mm；冷阱最低温度： ≤-56（空载）℃；捕水参考容量： 3 Kg/批；功率：1.7kw；电源电压： 220V/50Hz；盘装液体：≥2 L |
| 7 | 光催化反应及检测系统● | 套 | 1 | 一. 气相色谱仪 1、主要功能 1.1采用内置式采集装置和反控软件： 1.1.1可反控色谱主机各路温度设置、程序升温控制、灵敏度切换、采集色谱输出信号；具有程序升温曲线跟踪等功能；实现一根通讯线连接外部电脑,进行仪器实时控制和数据处理； 1.1.2反控软件支持预设方法数据结果自动计算和显示功能：方法建立包括仪器参数和标准曲线，进样前选定已建立对应方法，采样自动结束后，反控软件能够实现结果自动计算、自动显示功能； 1.2大屏幕显示器，同一界面可以显示进样器、柱温箱、检测器及辅助的温度设置和实时温度。 1.3具有微机系统控制功能，具有≥6个独立的控温区，极限温度设定及过温保护功能 1.4全中文键盘设定各种控制和使用参数（包括检测器操作参数） 1.5具有自诊断、断电保护、检测器设定、量程，极性和电流设置与显示等功能。 1.6柱箱具有快速加热和降温即自动后开门结构（10min以内从300℃降到50℃，能够根据温度变化自动调节开门角度）; 1.7主机预留升级接口，可升级GC-MS系统,且同厂家需有质谱产品生产(提供证明文件) 2、技术参数要求 2.1高精度双重稳定气路，以下是各气路系统密封性要求（提供企业标准资料证明） 2.1.1载气气路系统密封性：在氢气0.2MPa压强下，0.5h压降≤0.01MPa 2.1.2燃气气路系统密封性：在氢气0.2MPa压强下，0.5h压降≤0.02MPa 2.1.3助燃气气路系统密封性：在空气0.2MPa压强下，0.5h压降≤0.01MPa 2.2温度控制 2.2.1控温范围：室温上7℃～400℃（增量1℃） 2.2.2控温对象：柱箱、前后检测器、前后进样器、辅助，共6路 2.2.3程升阶数：≥十阶，程升速率：0.1℃～40℃/min（增量0.1℃） 2.2.4温度稳定性：0.5% 2.2.5程序升温重复性：≤1% 2.3检测器 2.3.1氢火焰离子化检测器（FID） 2.3.1.1敏感度：M≤8×10-12g/s 样品C16 2.3.1.2最佳测试结果：M≤3×10-12g/s 样品C16 2.3.1.3漂移：≤6×10-13A/h 2.3.2电子捕获检测器（ECD） 生产商具有Ni63豁免权 2.3.2.1检测限：≤2×10-13g/ml（γ-666） 2.3.2.2漂移：≤ 80 μV/30min 2.3.2.3噪声：≤ 20 μV,放射源：Ni63,最高使用温度：350℃ 2.3.3火焰光度检测器(FPD) 2.3.3.1检测限：对磷：Dt ≤8×10-13g/s（甲基对硫磷中的磷） 对硫：Dt ≤8×10-11g/s（甲基对硫磷中的硫） 2.3.3.2基线噪声 ≤5×10-12 A 2.3.3.3基线漂移 ≤2×10-11 A /30min 2.3.4热导检测器（TCD） 2.3.4.1灵敏度：5000mV•mL/mg 2.3.4.2基线噪声：≤20µV, 2.3.4.3基线漂移：≤60µV/ 30min 2.3.5氮磷检测器（NPD） 2.3.5.1检测限：对氮：Dt ≤5×10-12g/s（样品：偶氮苯）,对磷：Dt ≤5×10-13g/s（样品：马拉硫磷） 2.3.5.2基线噪声：≤5×10-13 A 2.3.5.3基线漂移：≤8×10-13 A /30min 3原装反控软件 3.1 软件完全符合“GB/T 25478-2010 色谱数据工作站”国家标准。 3.2可处理≥4路色谱信号 3.3内置国内领先、国际先进的智能峰辨识及实时积分模块，自动识别溶剂峰、(前/后)拖尾峰、前伸峰、肩峰、负峰等复杂重叠峰，显现极高的检测精度及定性/定量重复性。 3.4规范、开放的数据接口，可将谱图数据、方法及分析结果等内容，导入、导出为符合ASTM/AIA规范的CDF文件，并支持与指纹谱图软件间的数据接口 4、资质要求 4.1提供该产品的《制造计量器具许可证》、《计量器具型式批准证书》、《计量器具型式评价报告》，且指标与招标参数一致； 4.2质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008《质量体系管理要求》，且投标产品在该证书覆盖范围； 4.3提供制造商售后服务承诺书 5、配置要求 5.1气相色谱主机一套 5.2进样口：SPL*1，PIP*2 5.3检测器：FID*1,TCD*1 5.4色谱柱：毛细管柱*1，GDX-502*1,TDX-01*1 5.5 M6反控色谱工作站一套 5.6转化炉*1(含甲烷化镍转化剂) 5.7气源：空气发生器*1、氢气发生器*1、氮气气源*1（高纯氮气+钢瓶+减压阀） ▲5.8电脑*1、激光打印机*1 5.9进口反切气动十通阀*1 5.10配1mL固定针头带开关阀气密进样针1支，配1mL可换针头气密进样针2支。 二. VC+Modulight光源电化学工作站 (一)仪器配置： (一) 仪器配置： 1. 多功能电化学工作站，1套； 2. 内置交流阻抗模块FRA，1个； 3. 内置电化学噪声模块ECN，1个； 4. 配套标准模拟测量池，1个； 5. USB电脑连接控制线，1条； 6. 检测线缆，1套； 7. 电源线，1条； 8. 软件CD和英文版说明书，各1个； 9. Modulight光电化学模块，1个。 ▲10. 电脑1台、激光打印机1台 (二)仪器技术要求： 1. 运行环境 工作电压：100 ~ 240V，47 ~ 63Hz AC，150W。 2. 技术参数和功能 2.1 最大电流：±350mA 2.2 输出电压: ±13V 2.3 恒电位仪带宽：≥250kHz 2.4 上升时间：≤500ns 2.5 稳定模式：高速、标准、高稳定 2.6 程控式过滤器：1MHz、100kHz、10kHz、1kHz、10Hz 2.7 信号采集：双通道，16位ADC，10万点/秒 2.8 四电极模式：WE/RE/CE/S 2.9 施加电位范围：±10V 2.10 施加电位精度：≤电位档的0.2% 或 2mV 2.11 电流量程：±100pA ~±100m A，10档 2.12 测量电流分辨率：≤所选电流量程的 0.015%，最小10fA 2.13 施加电流分辨率：≤施加电流范围的0.033% 2.14 施加电流精度：≤0.2% 2.15 测量电位分辨率：≤所选电位范围的0.004%，最小400nV 2.16 交流阻抗频率范围：10μHz ~ 1MHz 2.17 交流阻抗振幅：0.015mV ~ 1V，或者电流范围的、0.03% ~ 100% 2.18 输入阻抗：≥1000Gohm // ≤20pF 2.19 输入偏差电流：≤20pA 2.20 带宽：≥1.5MHz 2.21 循环伏安和线性扫描：电流平均法、控制电流法、欧姆降校正、腐蚀速率分析和Tafel曲线分析 2.22 计时电流计时电位计时库伦：可设置1~255个不同的电位/电流值，欧姆降校正，可进行≥65000次循环测量。 2.23 混合模式：≥255段可定义施加信号，包括电位阶跃、电流阶跃、电位扫描、电流扫描、开路电位、控制电阻和电阻扫描；实时阻抗测量10Hz ~ 1MHz，所有阶跃和扫描过程中都可以在电位E和电流I测量的同时监视电阻和电容；整个过程可以有限或连续重复。 2.24 电化学噪声：具有电化学噪声测量方法及分析功能 2.25 交流阻抗分析：具有交流阻抗测量以及分析功能 2.26 批处理功能：用户可自由组合多个测量方法程序，仪器可根据设置自动按序测量。 2.27 光电化学功能：通过软件的I ~ V曲线拟合功能，可以计算短路电流(Isc)、开路电压(Eoc)、最大功率点 (Pmax)和填充因数(FF)等多种相关参数。Modulight光电化学模块内置7个LED动态调制光源，可以进行IMPS和IMVS调至光谱交流阻抗，波长范围365nm~940nm，调制频率范围：10μHz~2MHz，可与电化学工作站软件同步测量。 2.28 开放源程序：提供开放式的源程序，允许用户通过编程软件（如C++、Delphi、VB等）自行编制程序，也可对仪器进行远程控制。 2.29 每台仪器都可以与另一台电化学工作站构成双恒电位仪，或叠加为一台多通道电化学工作站，各个通道可以进行单独或同步测量。 2.30 可连接WIFI模块，可以进行WIFI无线连接仪器。保护数据不丢失。 三. 超声波宽幅型喷雾系统： UAC120： 频率：120KHZ 功率：功率≥20Watt(≥3 档可调） 适合液体粘度≦30cps 参考孔径值：0.3/0.5/0.8mm 可选 参考颗粒大小：10-15um 参考喷雾流量0.01-20ml/min 可接受悬浮颗粒大小≦10um 可接受悬浮液固含量≦30％ 参考喷涂宽幅：40-100mm 参考喷涂高度：50-150mm 参考导流气压：0.05mpa 参考喷涂膜厚：几百纳米到几微米不等，视液体材料而定 设备配置 1.超声波电源发生器一台； 2.超声波喷头一个； 3.操作说明书一份； 4.喷头示意图一份； 5.电源线一根； 6.超声波高频输出线； 7.外部启动线； 8.聚四氟乙烯进液管一根。 9.气泵 UAC50 频率：50KHZ 功率：≥30Watt(≥3 档可调） 适合液体粘度≦30cps 孔径值：0.2/0.5/0.8/1mm 可选 参考颗粒大小：20-25um 参考喷雾流量0.01-20ml/min 可接受悬浮颗粒大小≦10um 可接受悬浮液固含量≦30％ 参考喷涂宽幅：40-100mm 参考喷涂高度：50-150mm 参考导流气压：0.05mpa 参考喷涂膜厚：几百纳米到几微米不等，视液体材料而定； UAC50 超声波宽幅型喷雾系统 设备配置 1.超声波电源发生器一台； 2.超声波喷头一个； 3.操作说明书一份； 4.喷头示意图一份； 5.电源线一根； 6.超声波高频输出线； 7.外部启动线； 8.聚四氟乙烯进液管一根。 9.气泵 四. 气相光催化反应器： 气相光催化反应器，全部采用耐腐蚀不锈钢一体加工而成，法兰密封，配置3个标准接头用于进出气体，一体成型的水套夹层用于控温，内衬玻璃和PTFE衬套。石英窗口参考尺寸：直径55mm，反应器外径106mm，高度78mm。 气相光催化反应器主要配合300W光催化氙灯光源、100W大功率LED光源使用，可以配合气相催化系统和反控气相色谱搭建气固光催化反应测试系统。 技术参数 耐压：≥2MPa 密封：法兰O型圈密封 通光窗口：石英玻璃、参考直径52mm 参考釜体外径*高度：106mm*78mm 釜体材质：一体成型加工、316L不锈钢 釜体夹层控温：可水浴或油浴循环恒温，10mm接头 阀门：采用美国anlok针阀、球阀、接头、管路，3mm管路接头，快速插拔接头 温度：标配温度显示表头，实时监控反应温度 内置：内置石英玻璃反应内衬≥2个，用于气液固多相反应 五. 光催化LED点光源：LED-20C 1、独特的光路设计，使光照射得到较好的均匀性。 2、采用无风扇设计，照射头温度快速降温，保障LED芯片超长寿命的同时也满足了需求洁净度较高的应用领域。 3、照射头采用专用电缆，耐弯寿命达到千万次以上，满足不同要求环境使用。 4、本装置可以控制一个灯头，也能同时控制多个灯头。 5、超高照射强：≥9600mw/cm2输出功率，是传统灯泡强度的2倍以上； 6、超长使用寿命：≥30000小时。 7、无需预热可瞬间点亮照射。 8、无热辐射。 六. 超声波粉碎机 1、大屏幕液晶显示。 2、微电脑控制，可储存≥50组工作数据。 3、超声时间,超声功率均可设置。 4、超声功率自动检测，防止超声功率随样品温度的变化而变化。 5、集成温度控制防止样品过热。 6、频率自动跟踪，故障自动报警。 技术参数: 1、工作频率(KHz)：20~25 2、超声波功率(W)：1%-99%（10-1000W） 3、随机变幅杆：Φ6或Φ10 4、参考破碎容量(ml)：0.2-1000 5、配变幅杆：Φ2、Φ3、 Φ12、Φ15 |
| 8 | 离心机 | 台 | 1 | 1. 工作条件 湿度最高可达80% 2. 主要技术指标 2.1 最高转速：≥14000 rpm 2.2最大离心力: ≥20,290 x g 2.3最大容量: ≥300ml（6*50ml） 2.4控温范围：-20度到40度，带有pre-cool，预先制冷功能 2.5转速范围：300-14,000rpm（100rpm增量） 2.6速度精确度：≤±20 rpm 2.7速度/RCF转换：有 2.8定时功能：1min-99h59min+Hold功能 2.9运行噪音：≤58dB(A) 2.10温度精确度：±2℃ 2.11存储数据：≥9组 2.12转头快速自锁功能,无需工具安装 2.13快加速和减速，≥9级加速，≥9级减速 2.14定时：1-99小时 2.15高不平衡耐受性，可允许5mm的差异 2.16转头自动识别功能 2.17非接触不平衡保护 3.基本配置 3.1主机一台 3.2 24×1.5/2ml转头一个，转速≥14000rpm 3.3 12×5ml转头一个，转速≥14000rpm |
| 9 | 防潮箱 | 台 | 1 | 1湿度范围: <1%RH(± 1%RH)。 2内寸参考持续: W598*D645*H1071mm。 3容量: ≥400L。 4层板:三片标准层板。 5温湿显示器精度: ±1°C ，±2%RH。 6软体:HumidityManager提供数位温湿度曲线绘图功能 7 RS-232接口:有，或其它接口 8柜体结构:采用1mm厚钢板制作，整柜为抗静电烤漆。 9抗静电烤漆: 106~1090。 (表面阻抗值) 10门式样:门窗采用胶框；玻璃采用强化玻璃 11窗框:灰色或其他。 12置物盒:1个。 13脚轮:四组3寸 脚轮，均有刹车功能。 14 ESD接地线: 1.0MQ。(长度: 2.0M) |
| 10 | 氙灯光源催化降解系统 | 台 | 1 | 1、光催化氙灯额定参考功耗：300W （100~320W连续可调）; 2、控制模式：数显电流电压； 3、光输出功率密度参考均值： 0~20 Sun连续可调； 4、发光总输出参考功率：50W 300nm~2500nm； 5、工作光斑参考直径：直径3-60mm以上； 6、散热形式：轴向均匀扇热；灯泡寿命：≥2000H； 7、配套滤光片颗获得紫外光、可见光、模拟日光； 8、专用反应器100ml，具19#标准磨口；石英上盖，法兰接口，无水无氧操作.扎针取样； 9、防护暗箱内置可调节式隔板，无需升降台，可上下调整光源位置，上盖为可开启式，内置光源由独立的散热窗口,下层两个窗口，可同时放置两个光源,电源插排，正面设计有观察窗； 10、参考转速：100～2000r/min,电机转矩：25mN•M,加热参考功率：300W,控温精度：±1℃,控温范围：室温~100℃； |
| 11 | 全方位行星式球磨机 | 套 | 1 | 技术指标： 传动方式：齿轮传动或其他工作方式 工作方式：两个或四个球磨罐同时工作 最大装样量：球磨罐容积的三分之二 进料粒度：土壤料≤10mm ,其他料≤3mm 出料粒度：≤0.1um 转速比(公转：自转)：1：2 参考转速(自转)： ：0～580转/分 自转总成翻转周期: ≤1分钟 控制方式：变频无级调速、程控控制，自动定时正反转、定时关机 最大连续工作时间(满负荷)：≤48小时 配套250ml不锈钢真空罐，250ml玛瑙罐，250ml不锈钢真空套 1套（4个） |

A5预算：1080000元

| 1 | 超声雾化旋转涂膜机 | 台 | 1 | 输入电源：208V-240V 50Hz/60Hz 旋转涂膜模块 基片直径200mm，最高转速可达 5000rpm；基片直径 300mm，最高转速可达3000rpm 标准配件：旋转机构 1 套； 超声雾化电源+雾化喷头 1 套； 单路供液系统 1 套； 无油泵 1 台；多路（可加热 供液系统， 烘干装置等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 低温反应器 | 台 | 1 | 温度范围（℃）-20~99 温度稳定性（℃）±0.2 储液槽容积（L）5 储液槽尺寸（mm）Φ250×130 开口尺寸（mm）Φ210 最大可放置烧瓶（ml）2000 加热功率（W）1500 额定流量（L/min）20 压力（bar）0.4 电源（V/Hz）220V，50Hz 制冷量（W）320~1150 整机功率（W）2135 外壳材质冷板静电喷塑 |
| 3 | 低温反应器 | 台 | 1 | 温度范围（℃）：-80~99 温度稳定性（℃）：±0.2 储液槽容积（L）：5 储液槽尺寸（mm）：Φ250×160 开口尺寸（mm）：Φ210 最大可放置烧瓶（ml）：2000 加热功率（W）：1500 电源（V/Hz），220V，50Hz 制冷量（W）：40~260 整机功率（W）3160 外壳材质：冷板静电喷塑 |
| 4 | 烘箱 | 台 | 2 | 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围： RT+10 ～ 250 ℃ 恒温波动度：±1.0 ℃ 温度分辨率：0.1 ℃ 温度均匀度：±3% 工作环境温度：+5 ～ 40 ℃ 输入功率：2050W 容积≥136L 内胆尺寸（ mm ） W*D*H：大约550*450*550 载物托架（标配）：2 块 定时范围：0 ～ 9999min |
| 5 | 搅拌器 | 套 | 12 | 转 速：50～1700r/min 电机转矩：80mN·M 搅拌容量（水）：20-10000ml 加热功率：800W 台面温度设定：室温～300℃ 控温精度：±1℃ 数字显示：温度、转速显示 传感器分度号：PT100 加热盘尺寸：Φ170mm表面镀黑不锈钢 附件：长、短表杆壹根，温度传感器及支架壹套，搅拌子壹套，加热模块一个：铝合金材质，外套为聚四氟乙烯； |
| 6 | 高压反应装置 | 套 | 1 | 技术指标 1 带有磁力搅拌组件的高压反应釜1套： 1.1 反应釜有效容积为300mL，安全操作温度≥300℃。材料方面，釜体釜头采用耐腐蚀哈氏合金C276制作，其余结构件要求采用304不锈钢材质整体加工，工艺口连接件采用316L不锈钢材质整体加工，整套反应釜不得有任何焊接结构。安全操作压力方面，要求≥200bar。 1.2 配备精度不低于±1.5%的无油 压力表，不锈钢机芯为带Teflon涂层的扇齿和齿轴，黑色可调红色刀刃型末端指针，不锈钢外壳，镜面刻度盘，白色铝制表盘，零点可调，1/4 NPT径向连接，±0.5%的精度，2A级，防震不锈钢外壳。 1.3 进排气阀门采用1/8NPT接口联合式阀帽针型阀，316L不锈钢材质，V型阀杆，316L条形手柄，整体式阀帽针阀均在1000psig下的氮进行过测试。阀座的最大可允许泄漏率为0.1标准cm3/min。壳体测试要求根据检漏液无可探测出的泄露。 1.4配有安全阀，设定压力为3.4至414bar，内通径为3.6mm，工作温度为-23℃至148℃，调解式阀帽盖，可调节正定压力，接口尺寸为6mm双卡套。 1.5紧固形式要求采用双对开卡钳式，反应器主体上不得有凸起的螺杆、螺母等影响装卸物料的结构。设计结构要求能够用≤30N∙m的力矩实现有效可靠密封。 1.6 密封结构要求采用快开式接构，方便拆卸安装，节约反应物料和催化剂。 1.7 釜盖上配有对应材质的热电偶套管一根，直径不超高3mm。 1.8全部结构均为整块金属材料加工制成，不得有任何焊点、焊缝。 2.智能微型反应釜控制器1套 2.1包含1套磁力智能微型反应釜的可编程温度控制单元，可与50ml磁力搅拌釜式反应器配合使用。测温要求采用K型热电偶，测温探头精度不低于±0.5%，控温波动度小于±0.5%。可编程程序段数≥20段，并具有温度准备、程序保持、程序自停、程序跳转的功能。加热系统采用加热器，装有物料情况下最大升温速率≥10K/min。控制界面采用7寸触摸屏，温控单元与搅拌单元集成控制，更加高效便捷。反应数据可通过USB接口实时导出。 3.1附件包 3.1 配套扳手2把 3.2 密封元件替换装3套，包括改性聚四氟乙烯密封垫、聚四氟乙烯密封带。 3.3高压充气钢管2根，要求耐压≥98bar。 3.4 其他常用维护保养工具，如内六角扳手等。 |
| 7 | 电化学工作站 | 台 | 5 | 1.恒电位仪· 零阻电流计· 2，3，4电极结构· 浮动地线或实地· 最大电位范围：±10V· 最大电流：±250mA连续,±350mA峰值· 槽压：±13V· 恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms· 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz· 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V· 所加电位分辨：电位范围的0.0015%· 所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%· 所加电位噪声：<10mV均方根植· 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程· 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA· 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%· 输入偏置电流：<20pA 2.恒电流仪· 恒电流范围：3nA–250mA· 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA· 所加电流分辨率：电流范围的0.03%· 测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V · 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 电位计·参比电极输入阻抗：1e12欧姆·参比电极输入带宽：10MHz·参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统· 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨· 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点· 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz· 可拓展扫描电化学显微镜功能 3.附件 电极线· USB通讯线· 电源线，▲品牌台式电脑 1台（i5CPU,8G内存,1T硬盘,23英寸显示器） |
| 8 | 静电纺丝设备 | 台 | 1 | - 高压电源 内置于设备底座中，面板显示电压和电流； 电源2台：调节精度0.01kV（DC） 正电电源：0～+50kV 负电电源：0～-30kV（用于所有接收装置切换使用，定向牵引收集） 显示方式：数字显示 调控方式：手动 2、喷头 四联喷头：2组 金属喷头：4套 同轴喷头（含液体输送管道）：2套 3、电纺专用推注装置（两套） 全部置于机箱内部； 两套推注装置同时运动，间距不大于10cm； 储液针管与喷头之间无需软管连接，喷射时喷头方向为水平； 推注泵下方带有升降架，可以手动调节高度；整体放置于平移装置上。 装液容量：1～30ml 注射器 推注速度：0.001～90 mm/min 调节精度：0.001mm/min 快进/快退速度：90mm/min 推注行程：0～100mm 喷射间距：50～300mm 喷射可调角度：-45 o～+45o 增量微调：0.001~100 4、平移装置 置于机箱内部，承载推注装置往返移动 平移次数：1~9999次 移动速度：1～500mm/min 移动行程：0～300mm 往复平移距离：0~150mm 增量微调：0.001~100 5、接收装置 A：喷丝接收器转速：50～1000 rpm可调 尺寸：直径100mm，长度350mm，圆柱型 B：微球接收装置：直径5～10cm，转速300～1500rpm C：平板接收器：面积40cm*20cm 喷丝接收器与喷丝口间距离：50～280mm内连续可调 6、控制装置 主机：触摸屏控制系统，整合于机箱面板上，手指点触控制，工作过程中参数改变实时响应无需停机 控制精密度：0.001 可设置实验增量 可调用实验参数 可显示实验进展时间 可任意设定实验时间 可控制推注、平移、接收装置协同运转或单独运转 7、环境控制 加温控制：rt~70℃可调，精度±1℃（触摸屏控制，钨丝加热板控温） 除湿附件：内置变色硅胶，可循环使用 空间气氛：空气或其它气体接口 8、附属装置： LED观测灯 激光校准器 紫外灯 排风口(附带通风管道，长度2m) 顶部通风扇（触摸屏控制） 9、安全装置： 电源过压保护 电源过流保护 工作运行警示灯 突发急停按钮 防漏电开关 玻璃防爆贴膜 10、配件 塑料注射器 锡纸 杂物收纳盒 电纺工具套件 |
| 9 | 电致化学发光检测仪● | 台 | 1 | 1、 多功能化学发光检测仪技术特征： 测量动态范围： 大于5个数量级 测量精度： 优于0.05％ 放大器增益： 1×，10×，100×，1000× 滤波器频率： 10 Hz，20 Hz，50 Hz，100 Hz 放大器输出漂移： 优于0.05％ 信号噪声： 0.5 mV（P-P值，1×） 输入阻抗：  10 MΩ 积分放大器积分时间： 0.001 ～ 10 秒 系统自动调零 增益自动控制 采样速率：1 ～ 200 次/秒 2、多功能化学发光检测器技术特征： 输入高压：-100~-1000V 波长范围：300~650nm SP>1000A/Lm 3、电化学分析仪技术特征： 电位范围：-10V~10V 电流范围： ±250mA 参比电极输入阻抗：10MΩ 灵敏度：1×10－9 ~1×10－2Ａ共8个量程 输入偏置电流：<50pA 电位增量：1mV 扫描速率：0.001～65V/S 测试方法：循环伏安法（CV）, 线性扫描伏安法（LSV），计时电流法（CA），计时电量法（CC），控制电位电解库仑法（BE），开路电压时间曲线（OCPT）等常用电分析方法。 |
| 10 | 大功率LED光源控制器 | 台 | 1 | 大功率LED光源控制器 1) 可水平360度和垂直照射； 2) 全部采用大功率LED单株集成阵列； 3) 纯粹的冷光源； 4) 效能高，消耗能量较同光效的光源减少80%； 5) 单色性好，光谱单一，能量一致，可以作为标准光源； 6) 可以实现光输出强度的任意调节，并快速稳定； 7) LED光源超长的寿命，最长可达10万小时以上； 8) 光源散热为强制风冷且光路和风路分开，保证出光稳定； 9)半波带宽 FWHM 20nm 10)总输入功率 180W，AC220V，±0.01% 11)LED功耗 100W (0～120W)，DC38V，±0.01% 12)工作电流 3.5A（0～4.2A，±0.01A） 13)光输出功率 20W（±0.1%） |
| 11 | 高速离心机 | 台 | 2 | 最高转速：16500r/min 最大相对离心力：23669×g 转速精度：±30r/min 定时范围：1min～99min 整机噪音：＜65dB(A) 电源：AC220V 50Hz 转子：标配1.5/2.2ml×12 |
| 12 | 超声波清洗机 | 台 | 2 | 容量：10L 超声功率：200W 加热功率：800W 可调温度范围：0-80℃ 时间可调范围：1--20min 带网架、降音盖和排水口 |
| 13 | 恒温混匀仪 | 台 | 2 | 温度范围：室温以下14℃--100℃（最低设置温度0℃） 温控精度：≤±0.5℃ 加热时间：≤12分钟（从20℃--100℃） 加热速度：≥5℃/分钟 制冷时间：≤8分钟（从室温开始下降10℃） ≤15分钟（从100℃降到室温以上10℃） 制冷速度：≥6℃/分钟（从100℃降到室温） ≥0.8℃/分钟（从室温开始下降10℃） 振荡频率：300rpm—1500rpm 震荡幅度：3mm 定时时间：1-99小时59分钟 标准模块：A:40*1.5ml 输入电源：AC220V±22v 50hz±1hz |
| 14 | 紫外光谱仪 | 台 | 1 | - 双光束动态反馈测光系统 2、全计算机机控制，控制软件具有：光度测量、光谱扫描、定量测定和时间扫描功能、三维光谱扫描、DNA/蛋白质测量功能、质量控制功能，符合GMP/GLP规范 3、长寿命溴钨灯及氘灯，换灯后无需光学调整 4、全息高能量低杂散光低噪声光栅 5、检测器：光电倍增管 6、全自动工作方式，开机全面自检，测量中自动换灯、自动切换滤光片、自动扫描 7、技术指标 ⑴波长范围：190nm-900nm ⑵波长准确度：±0.3nm(开机自动校准) ⑶波长重复性：≤0.15nm ⑷光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm六档可调 ⑸杂散光：≤≤0.010%T ⑹光源转换：全自动切换 ⑺光度方式：透过率、吸光度、反射度、能量 ⑻光度范围： -4.0-+4.0Abs ⑼光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs) ±0.004Abs(0.5～1.0Abs) ±0.3%T (0～100%T) ⑽光度重复性：±0.001Abs(0～0.5Abs) ±0.002Abs(0.5～1.0Abs) ⑾基线漂移：≤0.0004 Abs/h(预热2小时 2nm带宽 500nm 时间扫描) ≤0.2%T/h ⑿噪声：≤0.0004Abs 8、可配置：10mm固定比色池架或100mm可调光程比色池架，可选配微量池架、自动八联池架、恒温池架、短光程样品池架、镜面反射附件、蠕动进样器等附件。 9.1积分球参数 （1）入射角：样品光0゜，参比光8゜ （2）最小被测样品尺寸：宽15mm×高25mm（漫反射测量） （3）最小被测样品尺寸：直径20mm（透射测量） （4）波长范围： 230nm 至850nm （5）积分球直径：60mm 10.附件： 积分球、▲品牌台式电脑 1台（i5CPU,8G内存,1T硬盘,23英寸显示器）、固体样品支架、固体样品槽、石英比色皿、备用光源 |
| 15 | 氙灯光源 | 台 | 1 | 1）灯泡功率：500W 2）高效散热灯箱系统 3）精准平行光系统，平行光发散角：小于1° 4）精确汇聚点光源系统，最小光斑1-3mm 5）标配光路转向系统 6) 光功率密度标定：50mw/cm2～500 mw/cm2 7) 电流调节范围：13-25A；工作电压20V，安全可靠； 8) 光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧） 9) 模拟日光滤光片光谱：AM1.5G标准 10) 可见光滤光片光谱：420-780nm，紫外光滤光片光谱：300-400nm 11) 平行光光斑直径：50mm（可固定光斑直径） 12) 灯泡寿命：1000小时以上，散热形式：轴向均匀扇热。 13) 光稳定度：±0.5%； 14) 电源稳流精度可达0.01% 15) 光源系统采用多点温度监控，保证光源稳定输出； 16) 风扇转速延时依系统温度自动调整，稳定光强输出。 17）备用500W氙灯灯泡6只、滤光片三组 |
| 16 | 平行反应仪 | 台 | 1 | 反应位点：10组，容积：10ml，适用体积20ml，温度范围RT-220，回流效率>99%，包含平板式加热系统、储气球、备用斯莱克管*10、气体管路。 |
| 17 | 数码体式显微镜 | 台 | 1 | 1.变倍比1:6.5 2.变焦范围0.7-4.5X 3.瞳距调节55mm-75mm 4.双目镜筒可调视度+5 到 -5个屈光度 5.基本配置：视类显微镜主机、目镜：高眼点WFH10X WF20X 6.光学放大倍数7x-180x 7.工作距离108mm ，物镜2X 8.视场范围Ø33-Ø5.1mm(通过附件可达：Ø114.3-Ø17.8mm) 9.主机配上下光源支架，落射卤素（6V,15W）亮度可调，透射卤素（15W,110/220V） 10.平板数码相机参数 感应器尺寸：1/2.5英寸有效像素：500万像素屏幕分辨2048*1536视网膜屏输出接口USB2.0、HDMI、TF卡、WIFI像元尺寸2.2*2.2μm 内置测量软件 11.平板数码相机功能 UI界面全面数字、鼠标操作、人性化设置标示功能点坐标、十字线、坐标系、文字注解，长度测量直线长、折线长、曲线长、平行线距、点线距两圆心距离半径定圆、两点定圆、三点定圆几何测量线段长、半径定圆、两点定圆、三点定圆同心圆几何面积多边形、方形图像快拍支持1600万静态拍照视频录影支持1080P录像 |
| 18 | 气相色谱自动进样器+TCD检测器 | 台 | 1 | 适配天美GC-7900 - 气相色谱直塔式自动进样器注射器规格 1、5、10、25、50、100、250、500（单位：μl） 样品盘规格 16位样品盘 溶剂瓶位 2个 废液瓶位 1个 每行进样次数 1～99次 最大时间间隔 65535s 最小进样量 0.1μl 最大进样量 250μl 方法选择 1～16种 最大支持进样口 1个 最大清洗针次数 20次 最大泵样次数 20次 粘度延时时间 0～120s 进样前、后驻留时间 0～300s PTV最大时间间隔 0～300s 2.热导检测器TCD 包含：TCD热导检测器1个，填充柱进样口2个双柱平衡方式，适用于填充柱分析（需同时配2个填充柱进样器） TCD断气自动保护功能 温控范围：室温+5℃-400℃; 灵敏度： ≥10000mV•ml/mg(正十六烷） 检出限： ≤6 x 10-9 g/ml 基线噪声：≤0.03mV(载气为99.999%的氢气） 基线漂移：≤0.1mV/30min 带填充柱两根 |

A6预算：2220000 元

| 1 | 微反应器● | 套 | 1 | 一、微反应器1台，合金材质，螺栓紧固密封，内部折型微通道结构，可拆卸设计或其它设计，通道参考尺寸：0.60.4 mm2，通道长度：≥80mm；通道数量≥8；通道并联。通道体积≥153 μL，参考通量0-100 mL/min（水）。反应器尺寸约为150×100×20 mm3，参考工作温度：-100-300 oC，参考工作压力：0-5 MPa，换热效率：≥2000 W/m2·K。 二、封装微反应器4台，316L不锈钢材质，扩散焊接封装，内部折型微通道结构，多片反应、换热通道片叠层结构或其他。反应器①：两反应片≥32通道；反应器②：四反应片≥64通道；反应器③：八反应片≥128通道；反应器 ④：十六反应片≥256通道。交替叠加方式。其中单片反应/换热片：通道参考尺寸0.6×0.4mm2，通道长度≥100mm、通道数量≥16、通道并联，通道体积≥384 μL，参考通量0-200 mL/min （水）。（注：反应器③通道体积≥1500μL）；参考工作温度：-100-300 oC，参考工作压力：0-5 MPa，换热效率：≥2000 W/m3·K，反应器换热比表面积≥4000 m2/m3。 三、辅助设备及配件： 1. 进料泵2台：参考流量范围：0.1-30 ml/min，参考工作压力：0-20 MPa，重复精度：≤±0.5%，流量精度：高于或等于±1.5%；接管参考尺寸：入口Ø3×0.5，出口：Ø1.6×0.3；与介质接触材料：改性聚四氟乙烯、红/蓝宝石、SS316、氟橡胶或其它橡胶；工作电压：220V±10% 50±2Hz；输液方式为双柱塞并联，浮动柱塞设计或其他设计，增量≥0.01ml/min，流量精度高于或等于± 0.5 %，面板控制或者计算机反控。 2. 背压系统：耐腐蚀背压阀≥2台，过滤器(全氟O圈)：≥6套；O圈≥12套，单向阀(全氟O圈)：≥6套；O圈≥12套，反应器台架：一套，管线、接头：4套，其中不锈钢材质2套，PTFE材质1套（进口）。 3. 加热冷却系统：高低温一体机1套；参考控温范围：-20℃～+150℃；温度稳定性优于：±0.03℃ ，显示分辨率：≤0.1℃；加热功率：≥2KW；制冷功率@20℃时：≥200W，0℃时：≥170 W，-20℃时：≥60W。循环泵泵压：≥0.35bar，循环泵流量：≥15l/min；浴槽开口/深度：≥13×15/15cm；充液体积：3-4L； 4. 质量流量计：产品类型：高精度型,快响应型,数字型,低零漂及温漂型,抗电磁干扰；参考流量量程：500sccm；产品精度：高于或等于±0.35％F.S.(＜35% F.S.) ±1.0% S.P.(≥35% F.S.)；重复精度：高于或等于±0.2% FS；线性：高于或等于±0.5% F.S.. 响应时间：≤≤1sec；工作参考温度范围： (5~45)°C; 耐压: ≥3MPa; 密封材料: 氟橡胶Viton、或其他材料；输入输出信号：(0~5)VDC,(0~20)mA,(4~20)mA,RS-485,DeviceNet,Profibus；电源：±15V,24V,±8 ~ ±16 VDC or +14 ~ +28 VDC；阀类型：常开或常闭；温度系数 Span: ≤±0.1% F.S./℃（≤30slm）,Zero: ≤±0.05% F.S./℃；零点飘移指标：＜0.6%F.S. per year without autozero；电气连接：Profibus,D sub 15 pins Male,D sub 9 pins Male,DeviceNet Male；工作参考压差范围：(0.05～0.35) MPa （F.S.≤10slm）,(0.1～0.35)MPa（10slm≤F.S.≤30slm）,(0.2～0.45) MPa（30slm＜F.S.）；1×10-9atm•cc / sec He（1×10-10 Pa•m3 / sec He）；标准接头形式 双卡套1/4”(满量程≤30slm),双卡套Φ3 (仅适用于满量程≤5slm产品),双卡套Φ6(仅适用于满量程≤30slm产品),VCR1/4”,IGS W型,IGS C型，或其他型；表面参考粗糙度：25µinch；抗电磁干扰：CE。 5.气液分离装置1套：体积为0.5 L，材质为不锈钢316L。 备注：整套装置采用壳封式结构或其他结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高压小型水氧化实验装置配置明细清单 | 套 | 1 | 该实验装置要求同时具有进行有机废水鼓泡氧化和喷淋液相循环氧化两种功能，两种模式可分别进行单独使用。实验装置主要由鼓泡塔式反应器（R1）、喷淋塔式反应器（R2）、高压平流泵（P1）、空气压缩机及气体增压系统（C1+P2）、背压阀、气液分离器（S1）、气体质量流量计（GM1）、液相流量计（GM2）、废水罐（T1）、高压空气缓冲罐（T2）、废水预热器（H1）、气相冷却器(H2)、液相冷却器(H3)、处理后水贮罐（T3）、 电子积分式气体流量计（GM3）等组成。整套装置做成壳封式结构，支持在线数据控制与显示；配有DCS控制系统，可时时采集和记录温度、压力、流量等数据信息。具体参数要求如下： 1. 鼓泡塔式反应器（R1），材质或其他：HC-276，参考温度范围：25~300oC，参考压力0-20MPa；参考容积：1500 mL（内径：Ø40×400 mm+ Ø80×200 mm），可带内循环管（Ø40×300 mm），配有电加热控制系统，温度控制精度：高于或等于±1oC，配有压力传感系统，压力控制精度：高于或等于±1%；反应器底部配有气体分布器； 2.喷淋塔式反应器（R2），材质或其他：HC-276，参考温度范围：25~250oC，参考压力0-20 MPa，参考容积：1000 mL（内径：Ø50×500 mm），反应器顶部配有液体喷淋分配器；配有电加热控制系统，温度控制精度：高于或等于±1oC，配有压力传感系统，压力控制精度：高于或等于±1%；反应器底部配有气体分布器；外配液体循环泵，参考流量：0-200 mL/min（可采用泵前适当降温，然后在泵后再加热方式）； 3. 高压平流泵（P1）2台，参考流量：0.01-30 mL/min，参考压力：0-20MPa；重复精度：高于或等于 0.5%；流量精度：高于或等于 1.5%；参考尺寸：500×314×175 mm；与介质接触材料：碳纤维填充聚四氟乙烯、宝石、316、氟橡胶或其他； 4. 空气压缩机及气体增压系统（C1+P2），输送可达≥20 MPa，气体流量：≥10 NL/min； 5. 闪蒸器（F1）：800 mL，参考尺寸：Ø 60×300，参考材质HC-276，参考最大工作压力：5.0 MPa，参考最高工作温度：200℃，带水夹套式； 6. 背压阀（气液相各1个，RV1+RV2）2个：参考材质HC-276，调控参考压力范围：0-20MPa，相对误差精度：高于或等于±1%；连接管径Ø6mm，带快断式连接； 7. 气液分离器（S1），参考材质：316L，参考使用温度：0-100oC，参考压力：0-1.0 MPa；参考容积：1 L； 8. 气体质量流量计（GM1）：参考工作压力：0-20MPa，参考流量范围：0-10 L/min，控制精度：高于或等于±2%； 9. 液相流量计（GM2）：参考工作压力：0-20MPa，参考工作温度：25-300oC；参考流量范围：0-50 mL/min，控制精度：高于或等于±2%； 10. 废水罐（T1）：材质：316L，容积：≥5L； 11. 高压空气缓冲罐（T2）：材质：316L，容积：≥2000 mL；参考最大工作压力：20MPa；带压力传感器，就地+远传电脑记录； 12. 废水预热器（H1）：内管：参考材质HC-276，参考尺寸：Ø100×300mm，参考最大工作压力：20MPa；Tmax=320oC；采用电加热；温度控制精度：高于或等于±2oC； 13. 气相冷却器(H2)：内蛇管：参考材质HC-276，参考尺寸：Ø6×1×6000mm，参考最大工作压力： 20MPa；外壳：材质316L，采用乙二醇水溶液作为冷却介质，参考最大工作压力： 0.6MPa；配有冷温循环浴槽； 14. 液相冷却器(H3)：内管：参考材质HC-276，参考尺寸：Ø6×1×6000mm，参考最大工作压力： 20MPa；外壳：材质316L，采用乙二醇水溶液作为冷却介质，参考最大工作压力0.6MPa；配有冷温循环浴槽； 15. 处理后水贮罐（T3）：≥5L，材质316L，带放料底阀； 16. 电子积分式气体流量计（GM3）：带数据就地+远传电脑记录。 备注：整套装置采用壳封式结构或其他 |
| 3 | 固定床连续加氢实验装置 | 套 | 1 | - 可拆卸反应器1台，参考材质：SS321耐高温不锈钢材质，密封方式灵活，易于拆卸，按照《压力容器》GB150-2011规范设计制造，参考通道尺寸 约ID=20 mm，φ3-φ6测温管。 - 反应器等温段装填体积≥150 ml，参考进料量：0-30 ml/min，五段加热炉，五段加热可分别控温，电脑显示，PLC控制,温度电脑显示调节，液位显示采用压差变送器，压力采用调节阀控制，能够满足宽范围操作压力控制，控制精度高。 - 反应器尺寸通道尺寸，约为1000×28×4 mm，参考工作温度：室温-450 ℃，参考设计温度500℃，参考工作压力：0-15 MPa，参考设计压力20MPa。温度控制精度：≤±1 ℃，加热方式为电炉丝加热，炉瓦为碳化硅高温材料：耐1200 ℃，炉外壳为不锈钢304板弯制或高于304不锈钢材质，保温材料为硅酸盐，电炉为可开启式。 - 平流泵2台，一台参考流量范围为0-10ml/min，一台参考流量0-20 ml/min。其他参数为参考压力：0-20 MPa，参考温度：0-80℃。重复精度≤±0.5%。物料接触材质为碳纤维填充聚四氟乙烯、宝石、316、氟橡胶或其他，参考尺寸500×314×175 mm。物料经平流泵输送进静态混合器，混合后到反应器，反应器为分段式加热，温度可调，进出料罐（10L）均需配置电子秤。 - 换热器为盘管式换热，换热效率：≥2000w/m³.k，换热面积≥0.5m2，内管用316L不锈钢盘制。水冷，冷却水为自来水，甲方负责提供。 - 气液分离罐：容积约1.0L，尺寸：Φ65×300，材质316L，参考压力0-20 MPa；配有差压变送器，精度控制：高于或等于±1％，气液分离罐底部配有调节阀排料口，调节阀为气动隔膜调节阀，配有电器转换器。调节阀为国外进口；控制精度：高于或等于±2％。气液分离罐顶部排气采用减压加气动薄膜调节阀组合控制系统压力，压力排放精度：高于或等于±1％。 - 氢气的进量用国际知名品牌气体流量计参考压力：0-20 MPa，参考流量：0-200 ml/min，控制精度：高于或等于±1％。 8.电气及自动控制。本装置电气控制系统，由霍尼韦尔HC-900 PLC实现自动控制和数据采集功能。计算机进行上位流程图控制。流量计量，温度，压力都可进行自动控制，PLC采集数据库，数据采集迅速，采集效果高。 9.▲品牌台式电脑1台（配置不低于i7CPU，8G内存，2T硬盘，23英寸显示器）。 10.氢气自动增压模块1台套，最高出口压力≥20MPa，缓冲罐体积≥10L。提供使用业绩证明安全可靠，业绩（合同证明材料）不低于2份。 11.阀门、管线、fitting、减背压阀采和气动薄膜调节阀均采用国际知名品牌，并保证平稳运行时间超过三年。 备注：整套装置框架采用撬装式结构，铝合金型材制造，底部带锁死功能的配置滚轮，易于搬运。 |
| 4 | 微高温裂解实验装置 | 套 | 1 | - 可拆卸流化床反应器1台，镍基合金GH3039高温防腐材质，螺栓紧固密封，可拆卸设计，按照《压力容器》GB150-2011规范设计制造，通道参考尺寸 DN40mm×150mm+DN60mm×100mm，参考体积500ML，φ6镍基合金GH3039高温测温管。通道参考长度、物料上下进料等可自主设计。 - 气体参考流量0-100 ml/min，五段加热炉，五段加热可分别控温。（可自主设计），参考工作温度：100-1000 oC，参考工作压力：0.4 MPa，换热效率：≥2000 W/m3·K。 - 物料用双柱塞泵2台，参数为参考工作压力：0-5 MPa，一台参考进料量：0-80ml/min；另一台参考进料量：0-10ml/min，进料量可调节大小。重复精度≤±0.5%。碳纤维填充聚四氟乙烯、宝石、316、氟橡胶或其他，参考尺寸500×314×175 mm。 4.加热方式为开启式电加热炉，炉瓦为碳化硅高温材料1200℃，炉外壳需要配置不锈钢防烫罩。保温材料用硅盐酸。炉内设4段加热，每段加热都有对应控温热电偶控制，最高使用温度：1000℃；控制精度：高于或等于±0.5%。 5.换热器为盘管式换热，换热效率：≥2000w/m³k，换热面积为≥0.5m2，内管用316L不锈钢盘制。 分为空冷和水冷两段，冷却水甲方提供。 6.气液分离罐：容积≥1.5L，参考尺寸：Φ80×300，材质316L，参考压力0-0.4 MPa；气液分离罐底部配有调节阀排料口，调节阀为气动隔膜阀，配有电器转换器。调节阀为国外进口，材质316L，参考工作压力：0-0.4MPa，参考流量范围：0-80ml/min，控制精度：高于或等于±2％。气液分离罐顶部排气设有排空阀和低压背压控制阀。 7.产品回收罐，材质316L不锈钢材质，工况常温常压，容积：≥10L，进出料罐均需配置电子秤。 8. 电气及自动控制。本装置电气控制系统，由霍尼韦尔HC-900 PLC实现自动控制和数据采集功能。计算机进行上位流程图控制。流量计量，温度，压力都可进行自动控制，PLC采集数据库，数据采集迅速，采集效果高。 9. ▲品牌台式电脑1台（配置不低于i7CPU，8G内存，2T硬盘，23英寸显示器）。 10.有循环流化床中试试验装置制造的业绩。 11.阀门、管线、fitting、减背压阀采和气动薄膜调节阀均采用国际知名品牌，并保证平稳运行时间超过三年。 备注：整套装置框架采用撬装式结构，铝合金型材制造，底部带锁死功能的配置滚轮，易于搬运。 |
| 5 | 小型加氢反应器 | 套 | 1 | 设计参数：容积≥20L，参考设计压力： 12.5MPa，参考工作压力：≤10.0MPa, 设计温度350℃，工作温度：300℃，参考搅拌转速0～750r/min； 设备结构：开式下出料结构，夹套电加热，釜内有搅拌轴桨，釜体电动升降系统； 设备材质：釜盖、釜体、釜内与物料接触部分（搅拌轴桨、取样管、测温套管等）、搅拌上轴、联轴器、各管口活接头等均采用316L不锈钢，釜体保温炉外采用S304不锈钢，釜内抛光Ra≤0.4μm； 管口要求：进料口、排气口、测温口、压力表口、取样口（配取样器）安全阀口、防爆口、固体加料口等； 密封形式：静密封（磁力搅拌器）； 搅拌参数：推进式+桨式双层搅拌器； 防爆要求：ExdIICT4； 电气配置：智能触屏非防爆控制仪（实时显示工作时间、温度、转速；加热功率、转速及温度可调，可实现与电脑连接控制及存储数据等功能），增加进出气电磁阀（控制箱设定参数，实现自动开启），防爆电机（防爆等级为：ExdIICT4）； |
| 6 | 小型加氢反应器 | 套 | 1 | 设计参数：容积≥2L，设计参考压力： 12.5MPa，参考工作压力： ≤10.0MPa,设计温度350℃，工作温度：300℃，参考搅拌转速0～750r/min； 设备结构：开式下出料结构，夹套电加热，釜内有搅拌轴桨，釜体电动升降系统； 设备材质：釜盖、釜体、釜内与物料接触部分（搅拌轴桨、取样管、测温套管等）、搅拌上轴、联轴器、各管口活接头等均采用316L不锈钢，釜体保温炉外采用S304不锈钢，釜内抛光Ra≤0.4μm； 管口要求：进料口、排气口、测温口、压力表口、取样口（配取样器）安全阀口、防爆口、固体加料口等； 密封形式：静密封（磁力搅拌器）； 搅拌参数：推进式+桨式双层搅拌器； 防爆要求：ExdIICT4； 电气配置：智能触屏非防爆控制仪控制（实时显示工作时间、温度、转速；加热功率、转速及温度可调，可实现与电脑连接控制及存储数据等功能），增加进出气电磁阀（控制箱设定参数，实现自动开启），防爆电机（防爆等级为：ExdIICT4）； |
| 7 | 小型加氢反应器 | 套 | 1 | 设计参数：公称容积≥1L，设计参考压力：12.5Mpa，参考工作压力10.0Mpa，设计温度：350℃，工作温度300℃，搅拌转速参考0～750r/min； 设备结构：开式下出料结构，电加热，釜内有冷却盘管、搅拌轴桨、测温套管及取样管等内件，釜外配传动电机、针形阀、安全防爆装置、压力表、铂电阻及加热保温装置等； 设备材质：釜盖、釜体、釜内与物料接触部分（冷却盘管、搅拌轴桨、取样管、测温套管等）、搅拌上轴、联轴器、各管口活接头、阀门等均采用316L不锈钢，保温炉外采用S304不锈钢，釜内抛光Ra≤0.8μm； 管口要求：进料口、进气口、取样口、冷却水进出口、测温口、爆破片压力表口等；管口尺寸按常规标准； 密封形式：静密封； 搅拌参数：推进式搅拌器； 防爆要求：非防爆； 随机配置：控制仪（实时显示工作时间、温度、转速；调节加热功率、转速及温度，有自动恒温功能，恒温区控温精度高于或等于±1%）、伺服电机、现场压力表、测温铂电阻、安全防爆装置，其它为标准出厂配置； |
| 8 | 小型加氢反应器 | 套 | 2 | 设计参数：公称容积≥0.25L，设计参考压力：12.5Mpa，参考工作压力10.0Mpa，设计温度：350℃，工作温度300℃，参考搅拌转速0～1500r/min； 设备结构：开式上出料结构，电加热，釜内有冷却盘管、搅拌轴桨、测温套管及取样管等内件，釜外配传动电机、针形阀、安全防爆装置、压力表、铂电阻及加热保温装置等； 设备材质：釜盖、釜体、釜内与物料接触部分（冷却盘管、搅拌轴桨、取样管、测温套管等）、搅拌上轴、联轴器、各管口活接头、阀门等均采用316L不锈钢，保温炉外采用S304不锈钢，釜内抛光Ra≤0.8μm； 管口要求：进料口、进气口、取样口、测温口、爆破片压力表口等；管口尺寸按常规标准； 密封形式：静密封； 搅拌参数：推进式搅拌器； 防爆要求：非防爆； 随机配置：控制仪（实时显示工作时间、温度、转速；调节加热功率、转速及温度，有自动恒温功能，恒温区控温精度高于或等于±1%）、伺服电机、现场压力表、测温铂电阻、安全防爆装置，其它为标准出厂配置 |

A7预算：800000元

| 1 | 反应器● | 套 | 1 | 1.配料釜2个，有效容积：≥15L，材质：316L不锈钢，壁厚：≥4mm，双层，需要配有进料口，进气口，清洗口，卸料阀； 2.反应釜（机封）1个，有效容积：≥100L，材质：316L不锈钢，壁厚≥6mm，双层，搅拌速度：0-800rpm可调，需要配有进料口，进气口，清洗口，卸料阀，溢流口，PH计口，压力表，特殊需要内部盘式冷凝器，外部冷凝器，配备精度较高的蠕动泵（流速0.01-380ml/min）3台，以及3泵头蠕动泵一台，全部配备氟橡胶管，配备进口PH计一台，精度0.01pH； 3.恒温陈化釜（机封）1个，有效容积：≥100L，材质：316L不锈钢，壁厚：≥6mm，双层，搅拌速度：0-300rpm可调，需要配有进料口，进气口，清洗口，卸料阀，溢流口，压力表，特殊需要内部盘式冷凝器，外部冷凝器，配备氟塑料磁力泵出料； 4.高低温一体机1个，智能控温，温度范围-30-200℃； 5.自动控制系统1个，根据实际生产需要，具有自动根据PH值自动控制蠕动泵的进料速度的功能，可实现自动/手动切换操作。具有两个控制面板、压力温度报警，PH报警等功能； 6.储料罐1个，容积≥100L， 材质316L不锈钢（壁厚≥4mm）； 7.储料罐2个，容积≥50L，材质316L不锈钢（壁厚≥4mm）； 8.储料罐1个，容积≥30L，材质316L不锈钢（壁厚≥4mm）； 9.储料罐4个，容积≥100L，聚丙烯； 10.密封存储罐2个，容积≥40L，双层，材质316L不锈钢（壁厚≥6mm）； 11.配去离子水机1台，出水量≥50L/H，纯度0.05μS； 12.配分离精馏塔1个，采用间歇精馏方式，处理能力为20-100L，溶剂组成为四氢呋喃450g/L，正己烷330g/L，氯代正丁烷70g/L，聚硅乙炔45g/L，氯化锂32g/L。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 碳/碳模具 | 套 | 1 | 1.尺寸外径600mm~650mm，内径460mm-470mm，高度600mm-620mm 2.交货周期两个月 3.产品使用环境,最高使用温度≥2100℃，最大压力≥30MPa，粉末压制，惰性气体保护或真空，温度≤300℃开炉盖 4.碳纤维选用T700纤维，或优于T700纤维，模具采用三维编织结构炭炭复合材料 5.碳纤维含量≥45% 6.产品密度≥1.65g/cm3 7.环向拉伸强度≥140MPa 8.抗压强度≥210MPa 9.在上述正常使用环境下，质量保证200炉次或18个月以上（先到为准） 10.前五炉使用后直径变形膨胀量≤2mm |

- 3.商务条件

3.1交货期：国产设备签订合同后30个工作日内交货、安装、调试完毕。

3.2交货地点：山东理工大学校内（指定地点）。

3.3付款方式

国产设备：项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

3.6关于履约保证金

不需要缴纳履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。

3.9验收

3.9.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.9.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：3年，质保期内出现任何质量问题中标供应商免费维修。有具体要求按照具体要求执行。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（七）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 2.评分标准

- 评审细则

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 产品综合质量等级，按照产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为10分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。满分为5分。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分； 有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务及培训等方面的情况进行综合比较，满分为10分。 |

- 3.政策加分以及计算方法

政策加分：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 节能环保加分 | (1) 按国家有关节能环保政策执行。 (2) 属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效报价处理。 (3) 加分幅度 ： 节能产品(强制采购节能产品除外)价格分加分幅度：4% 节能产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4% 环保价格分加分幅度：4% 环保技术分加分幅度：4% |

政策加分：（节能、环保产品合计报价/报价）×（报价得分+技术得分）

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责,否则不给予价格扣除。