山东理工大学双一流建设（四）采购项目

公开招标文件

（上册）

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000201902004263

日期：2019年08月06日

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件	8

1.资格、资信等证明文件目录	8

2.其他规定	9

第四章采购需求	10

1.项目说明	10

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	11

3.商务条件	11

第五章评标办法	47

1.相关要求	47

2.评分标准	48

3.政策加分以及计算方法	49

- 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学双一流建设（四）采购项目以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000201902004263

2.项目名称：山东理工大学双一流建设（四）采购项目公开招标

3.采购需求及预算

| 包号 | 采购内容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 台式扫描电镜 | 78 |
| A2 | 高压发泡机 | 170 |
| A3 | 气相色谱仪、气相色谱仪等 | 97 |
| A4 | 旋片真空泵、高速冷冻离心机、光电化学谱仪、电化学工作站等 | 145.5 |
| A5 | 气相色谱仪、气质自动进样器 | 28 |
| A6 | 旋转蒸发仪、旋转蒸发仪、电子天平、绝对量子产率测试仪等 | 111.5 |
| 合计 |  | 630 |

4.投标人资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，具有履行合同的能力。2招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。4本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：自2019年08月06日起至2019年08月13日下午17:30前，每天上午8:30至12:00，下午13:00至17:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学双一流建设（四）采购项目公开招标项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

6.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

7.公告期限

5个工作日。

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2019年08月28日09时00分起至09时30分止。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2019年08月28日09时30分。

9.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

10.联系方式

10.1采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

采购项目联系人：辛老师(山东理工大学)

电    话：0533-2780027(山东理工大学)

10.2代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

邮政编码：250000

采购项目联系人：曹鑫、高欣悦、李秀艳

电    话：0531-61387887、17615838826、15552857953

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

2019年08月06日

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学双一流建设（四）采购项目公开招标 |
| 4 | 分包情况 | A1包：台式扫描电镜； A2包：高压发泡机； A3包：气相色谱仪、气相色谱仪等； A4包：旋片真空泵、高速冷冻离心机、光电化学谱仪、电化学工作站等； A5包：气相色谱仪、气质自动进样器； A6包：旋转蒸发仪、旋转蒸发仪、电子天平、绝对量子产率测试仪等； |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 9 | 履约保证金 | ☑ 不需要 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的5%（签订合同前，中标人必须向采购人提交履约保证金。） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 中标供应商在签订合同前交纳中标金额千分之一的公证费。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2019年08月28日09时30分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。 外贸代理费收费标准： 付款方式; 合同区间（每个外贸合同金额）; 代理费(中标金额的百分比). 学校预付货款; 10万美元以下（含10万美元）; 3%. 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元）; 2%. 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元）; 1.5%. 30万美元以上; 1%. |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | □不允许 允许 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | ☑ 不需要 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸双面打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2019年08月28日09时00分起至09时30分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2019年08月28日09时30分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法□ 最低评标价法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

- 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | □原件复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 | □原件 复印件 |
| 7 | 相应的人员资格证书 | 原件 □复印件 |
| 8 | 社保证明 | 原件□复印件 |
| 9 | 业绩证明材料（中标通知书、合同、验收报告） | 原件□复印件 |
| 10 | 获奖证书 | 原件□复印件 |
| 11 | 相关体系认证证书 | 原件□复印件 |
| 12 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料第1项至第6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量

A1预算：780000元

| 1 | 台式扫描电镜 | 台 | 1 | - 光学系统 1.1、光源：自动控制，钨丝阴极，预对中灯丝。 1.2、聚焦：具有手动及自动聚焦功能。 1.3、分辨率：≤5.0nm @30kV SE 1.4、放大倍数：≥20x – 150,000x 1.5、加速电压：≥3kv - 25kv，以1kv步长电压连续可调，并且多档可选。 1.6、磁透镜系统：双聚光镜 物镜光阑： 4位可移动，摇摆对中 扫描光栅电位移及旋转：+/-50um，0-360° 2.样品室系统 2.1、样品室：方形样品室尺寸≥100x100mm；6个接口，可接配内外置EDS。 2.2、样品台：X≥35mm（马达驱动）， Y≥35mm（马达驱动），T≥0-45°（马达驱动），R=360°，Z=5-50mm 2.3、样品尺寸(最大)：直径≥60mm，高度≥45mm 3、真空系统：全自动真空系统，涡轮分子泵+隔膜泵，不需要冷却水； 4、探测器系统 4.1探测器：配置E-T型二次电子探测器和可伸缩的高灵敏四分割半导体背散射电子探测器 4.2扫描模式：聚焦（160x120 pixel），选区（320x240 pixel），TV全屏扫描模式：（640 x 480pixel），三档全屏慢扫模式：（800x600 pixel），照相模式：（1280 x 960，2560 x 1920，5120 x 3840 pixel）示波器扫描模式 4.3、图像格式：JPG、TIFF、BMP，图像采集最高分辨率≥5120 x 3840； 4.4、自动控制功能：电子枪饱和、电子枪对中、电子枪偏压、亮度对比度、聚焦 4.5、工作距离：4-50mm 4.6、控制系统：USB通讯接口计算机控制，i5 PC，21.5英寸显示器，独立显卡，8G内存，操作系统：Windows 7 4.7、图像处理分析软件：图像标注编辑存储、长度、角度，面积等测量功能、实时图像灰度直方图显示 5、内置电制冷能谱仪系统 5.1、探测器：分析型硅漂移电制冷探测器，30mm2有效面积， 超薄窗设计, 无需液氮冷却， 5.2、能量分辨率：Mn Ka保证优于133eV, 元素分析范围: B5～Pu94 5.3、圆形对称芯片，最大程度地减少低能端的能量损失 5.4、FET场效应管同阳极独立封装，避免X射线的轰击 5.5、谱峰稳定性：1,000cps到100,000cps，Mn Ka峰谱峰漂移小于1eV 5.6、谱定性分析:可自动标识谱峰, 可进行谱重构，对重叠峰进行手动峰剥离 5.7、定量分析: 内置的Tru-Q算法保证了元素自动标定的可靠性以及无标样定量的精确性 5.8、图像分辨率最高可达2048*2048，元素面分布图分辨率最高可达1024*1024。 5.9、具备全谱面分布分析功能。一次面分布分析即可存储每一扫描位置(x, y)的所有元素的信息, 用户随后可以在离线状态下从图像上的任何位置重建谱图和面分布图. 并可在任意位置重构线扫描结果。 5.10、具备全谱线扫描分析功能。一次线扫描分析即可存储所有元素的信息。 5.11、配备USB即插即用的端口，实现快速连接 6、离子溅射仪附件 6.1、靶材（上部电极）2个：金：直径：50mm，厚度：0.1mm 6.2、真空样品室：直径：150mm，高：120mm 6.3、溅射面积：Ф50mm，样品台直径70mm 6.4、真空指示表：最高真空度：≤ 4X10-2 mbar 6.5、离子电流表：最大电流：50mA 6.6、定时器：最长时间：3600S 6.7、微型真空气阀：可连接φ3mm软管 7、供货期：收到有效信用证后60个工作日内； 8、另配钨灯丝50个。 - 9、质保期：质保3年。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A2预算：1700000元

| 9 | 高压发泡机 | 台 | 1 | 一、黑料供料泵 1、料桶泵 固定于原料罐上，带有软管，气动控制和吸管支架 隔膜泵2台 流量：0-12升/分钟 泵压力：0-10bar 2、气体报警单元 3、安全控制电柜 该控制柜可同时监测8个探头，通道卡 带有闪电保护，过载保护，滴液盘液位开关，温度控制（最大50°C），用于工作料罐。不含控制单元，含有同排风单元的接口，带有气流监测 4、气体报警探头 红外探头 二、异氰酸酯料罐 1、料罐 夹套罐，可加配液位仪和加热单元 最大压力/有效容积： 4.0 bar / 60升 夹套压力：3.0 bar 温度范围： +10至+80°C 保温：包含 材料： 304不锈钢 符合中国压力容器规范 2、搅拌器 带有机器密封 3、自动补料 用于组分的自动补料，包括有：检测阀、管路、双向直线阀，带有气动开启 补料泵无源触点，不含泵 4、液位监测 用于原料罐上的超高液位功能 5、液位测量 安装于料罐，测量值显示在操作屏上 加热棒 适用于60升料罐 6、温控阀 带有开关功能的冷热水温控 7、板式热交换器 安装在回路 三、聚醚料罐 1、料罐 夹套罐，可加配液位仪和加热单元 最大压力/有效容积： 4.0 bar / 60升 夹套压力： 3.0 bar 温度范围： +10至+80°C 保温： 包含 材料：304不锈钢 符合中国压力容器规范 2、搅拌器 带有磁联 3、温度控制 适用于戊烷料罐 4、氮气压力控制 用于聚醚-戊烷料罐 -当氮气压力低于6bar，则启动信号 -当料罐内压力低于1bar，则关机 5、安全截止 设置于工作料罐和输入端之间 6、自动补料 用于组分原料，包括：下垂管路、监测阀门、截止阀、泄压 7、液位监测 用于原料罐上的超高液位功能 8、液位测量 安装于料罐，测量值显示在操作屏上 9、加热棒 适用于60升料罐 10、温控阀 带有开关功能的冷热水温控 11、板式热交换器 安装在回路 四、异氰酸酯计量线 1、输入端 流量16升/分钟，带有刃式过滤器（手动清洁） 高压计量单元16升/分钟 轴向柱塞泵：开路 输出量： 12 cm³/转 手轮调节：左或者右 在输入端和高压端的压力测量，带有必要的安全和通风阀门 计量泵和电机为磁性联轴 适用于不带填料的反应系统 2、计量泵驱动 计量泵的驱动，流量为16升/分钟 3、变频控制 用于标准体积流量16升/分钟的计量泵驱动的连续调节 4、高压过滤器 网格大小: 0,025 mm 5、体积流量计 齿轮计数器： VC 1.0 粘度范围（mPa*s）： 20-3000 测量范围（升/分钟）： 80-5.0 6、手动测试 用于标准体积流量16升/分钟。通过驱动轴操作两个阀门来执行，一个阀位于出口端 7、3米原料管路 用于单个组分的进料和回路管路，适用于标准体积流量16升/分钟 五、聚醚计量线 1、输入端 流量16升/分钟，带有刃式过滤器（手动清洁） 2、高压计量单元16升/分钟 轴向柱塞泵：开路 输出量： 12 cm³/转 手轮调节：左或者右 在输入端和高压端的压力测量，带有必要的安全和通风阀门 计量泵和电机为磁性联轴 适用于不带填料的反应系统 3、计量泵驱动 计量泵的驱动，流量为16升/分钟 4、变频控制 用于标准体积流量16升/分钟的计量泵驱动的连续调节 5、体积流量计 齿轮计数器： VC 1.0 粘度范围（mPa*s）： 20-3000 测量范围（升/分钟）： 80-5.0 6、手动测试 用于标准体积流量16升/分钟。通过驱动轴操作两个阀门来执行，一个阀位于出口端 7、3米原料管路 用于单个组分的进料和回路管路，适用于标准体积流量16升/分钟 六、机器框架 1、基础框架 双泵系统，体积流量4至40升/分钟 2、集液盘 钢制成，作为双泵系统的基础框架 适用于体积流量4至40升/分钟 3、泄露探头 用于集液盘，执行ATEX防爆标准 4、混合头液压单元 紧凑设计，水冷液压单元用于混合头控制 包括有小储罐，供给泵，压力蓄能器，高压和回路过滤器，最低油液位仪以及油冷机。符合中国压力容器规范 5、压力显示 两组分的压力数字显示 6、3米电缆、3米线槽 七、混合头 1、L型混合头 混合比1：1下的输出量： 110 – 1300 g/s 出口管长度： 80mm 出口管直径： 30mm 适用于硬泡 2、接近开关 3、控制阀块主要包括：两个控制阀、压力蓄能器、压力显示、截止旋塞 符合中国压力容器规范 4、压力测量装置 双压力传感器，带数字显示，适用于组分温度60°C 5、温度探头 耐高压 6、混合头吊杆 用于安装于地面 摆动范围： 160度 吊杆高度： 2.1米 吊杆长度： 2.1米 行程： 50cm 带控制阀门的汽缸 混合头吊杆配有整套的管路和软管 7、混合头支撑 带有管路和控制板，适用于单个操作人员 可满足水平和垂直浇注 八、控制柜 1、用于泵型号4-40升，带有控制，不含操作面板，用于： 两套料罐 一套混合头 自动补料 冷却水调节以及显示： 两个体积流，一个混合比（协同附加的体积流量计） 两个压力值 两个料罐温度值 计量时间（发泡程序） 2、空调单元 用于控制柜或者控制台 3、操作面板 12.1寸宽屏触摸板，TFT显示 最多20个浇注文件数据的记录 在线32种语言 浇注数据的记录通过USB打印 示波功能 切换至扩展流量和压力显示 4、集成装配 控制面板集成到控制柜 九、其他 1、颜色 标准颜色 机器： RAL 9002灰白 控制台： RAL 9002灰白 开门： 潘通色卡3005 聚醚料罐： RAL 9006白铝 异氰酸酯料罐： RAL 9006白铝 2、文件 英文语言，包含有： 操作指导书，操作手册，备件清单，电气图纸，液压图纸，流程图纸 设备所有组件的文件 电子备件目录（英文），方便搜索和打印 文件以PDF格式存储在磁盘内 3、安装调试，技术培训 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A3预算：970000元

|  | 1 |  | 气相色谱仪● |  | 台 |  | 1 |  | 1 工作条件 1.1 温度：15~35 ℃ 1.2 湿度：15~90%（无冷凝） 1.3 储存温度极限：-40 ℃~70 ℃ 1.4 电源：220V±10%，47.5~63Hz 2 用途要求 气相色谱用于科学研究、质量控制和食品、环境检验。用于检验空气、水、食品、土壤、固体废弃物中挥发性或半挥发性有机物毒物，进行定性、定量分析。 3 仪器组成 气相色谱仪1：气相色谱仪主机1台，六通阀-进样阀1个，十通进样阀-反吹予柱放空1个，在单独温度控制的阀箱中安装和自动控制两个阀，气体或液体进样阀到分流进样口接口1套，分流/不分流进样口1个，氢火焰检测器1个，压力/流量控制模块1套，热导检测器1个，原装中文版工作站软件1套，16位2ml自动液体进样器 1套，安装工具包1套，管线工具包1套，螺纹口样品瓶200个，螺纹口样品瓶盖及垫200个，低流失进样隔垫, 50/包，柱接头，2个/包，石墨密封垫，10/包，惰性不分流带玻璃毛衬管, 5/包，认证的不粘连氟碳O形圈，10/包，自动进样器用的10ul针,锥形针尖1根，FID/TCD 测试标样1套，HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um 毛细管柱1根，气相填充柱，UltiMetal，6英尺，1/8英寸，2mm，HayesepN，2根，HP-1 柱，30 m，0.53 mm，1.50 µm，7 英寸柱架1根，HP-PLOT Q PT柱，30 m，0.53mm，40µm，带两个颗粒捕集阱1根。i7处理器8G内存专业版正版windows操作系统+激光打印机，相关气源包括空气压缩机1台、氢气发生器1台和高纯氮1瓶及减压阀。 4 技术指标 色谱性能：保留时间重现性: <0.07%，峰面积重现性: <3% 4.1 主机 4.1.1 电子流量控制（EPC）：可用于所有进样口和检测器。 4.1.2 电子气路调节（EPR）：可用于分流/不分流进样口和填充柱进样口以及FID、TCD和ECD检测器。 4.2 柱温箱 4.2.1 温度范围：室温以上10℃~400 ℃ 4.2.2 温度设定值精度：0.1 ℃ 4.2.3 最大升温速率：75 ℃/min 4.2.4 最长运行时间：999.99 min 4.2.5 程序升温阶数：19 4.2.6 温度波动： < 0.01 ℃/1 ℃ 4.2.7 降温速率：从300 ℃降至50 ℃，6min（25 ℃室温下） 4.3 毛细柱分流/不分流进样口（EPC） 4.3.1 电子压力/流量控制，隔垫吹扫 4.3.2 扳转式顶盖进样口密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管 4.3.3 包括渗漏/限流、压力衰减和分流出口限流测试诊断（去螺帽隔垫吹扫和分流出口） 4.3.4 最高使用温度：400 ℃ 4.3.5 压力设定范围：0-100psi 4.3.6 最大分流比：7000:1 4.3.7 流量设定范围：0-500 mL/min N2，0-1200 mL/min H2或He 4.4 吹扫填充（EPC） 4.4.1 电子流量控制 4.4.2 隔垫吹扫 4.4.3 最高操作温度：390 ℃ 4.4.4 最大流量：80 mL/min 4.4.5 适配接头可用于1/8英寸填充柱和0.530 mm毛细管柱 4.5 火焰离子化检测器（FID） 4.5.1 最高操作温度：415 ℃ 4.5.2 最低检测限：<3.5 pg C/s，以十三烷计 4.5.3 线性范围：>107（±10%），采用N2载气和0.29 mm内径喷雾 4.5.4 最大数据采集速率：500 Hz 4.5.5 全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析 4.6热导检测器（TCD） 4.6.1 最高操作温度：390 ℃ 4.6.2 最低检测限：<800 pg十三烷/mL，采用He载气（MDL 可能受实验环境影响） 4.6.3 线性动态范围：> 105（± 10%） 4.6.4 单丝TCD可实现开机后的快速基线稳定，漂移低，无需单独的参比气体或手动电位计调节 4.7 16位2ml液体自动进样器 4.7.1 进样速度：<0.1s 4.7.2 进样量：0.1-48ul 4.7.3 具有重叠进样的功能 4.7.4 进样针位置：2-30mm可调 4.7.5 样品容量：16位（2ml） 4.7.6 进样精度：RSD<0.35% 4.7.7自动进样器具有升级为双塔进样或自动样品处理工作台的功能，以及进行样品的混合、稀释、加热、液液萃取等前处理功能。 4.8 化学工作站 4.8.1 软件：中文原版软件，Win 10操作环境，通过软件操作可控制仪器，自动进行数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析 4.8.2 软件可反控仪器 4.8.3 软件具有保留时间锁定应用软件。可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 4.8.4 早期维修反馈功能，操作认证/性能认证功能，实时仪器监控和智能诊断功能 4.8.5 软件图象化，灵活简单，操作易学。 4.8.6 具备智能监控和诊断功能 4.8.7 全中文在线帮助软件，配备品牌台式电脑 1台（i5CPU,8G内存,1T硬盘,23英寸显示器）；打印、复印、扫描一体机1台扫描控制器:标准配置；扫描类型:平板式；扫描速度:黑白：7ppm，彩色：5ppm；光学分辨率:1200×1200dpi；扫描尺寸:216×297mm；扫描格式：PDF，TIF，BMP，PNG，JPG纠错；色彩深度：24位。 另配毛细管色谱柱2个。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 气相色谱仪 |  | 台 |  | 1 |  | 1 工作条件 1.1 温度：15~35 ℃ 1.2 湿度：15~90%（无冷凝） 1.3 储存温度极限：-40 ℃~70 ℃ 1.4 电源：220V±10%，47.5~63Hz 2 用途要求 气相色谱用于科学研究、质量控制和食品、环境检验。用于检验空气、水、食品、土壤、固体废弃物中挥发性或半挥发性有机物毒物，进行定性、定量分析。 3 仪器组成：气相色谱仪主机1台，十通进样阀-反吹予柱放空1个，六通阀-柱隔离阀1个，在单独温度控制的阀箱中安装和自动控制两个阀，压力/流量控制模块1套，热导检测器，带EPC 1个，样品定量管,1.00CC1套，样品定量管,2.00CC1套，原装中文版工作站软件1套，安装工具包1套，管线工具包1套，FID/TCD 测试标样1套，气相填充柱，UltiMetal，6英尺，1/8英寸，2mm，HayesepN，2根，气相填充柱，UltiMetal，8英尺，1/8英寸，2mm，分子筛5A，60/1根。i7处理器8G内存专业版正版windows操作系统+激光打印机，相关气源包括空气压缩机1台、氢气发生器1台和高纯氮1瓶及减压阀。 4 技术指标 色谱性能：保留时间重现性: <0.07%，峰面积重现性: <3% 4.1 主机 4.1.1 电子流量控制（EPC）：可用于所有进样口和检测器。 4.1.2 电子气路调节（EPR）：可用于分流/不分流进样口和填充柱进样口以及FID、TCD和ECD检测器。 4.2 柱温箱 4.2.1 温度范围：室温以上10℃~400 ℃ 4.2.2 温度设定值精度：0.1 ℃ 4.2.3 最大升温速率：75 ℃/min 4.2.4 最长运行时间：999.99 min 4.2.5 程序升温阶数：19 4.2.6 温度波动： < 0.01 ℃/1 ℃ 4.2.7 降温速率：从300 ℃降至50 ℃，6min（25 ℃室温下） 4.3 毛细柱分流/不分流进样口 4.3.1 电子压力/流量控制，隔垫吹扫 4.3.2 扳转式顶盖进样口密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管 4.3.3 包括渗漏/限流、压力衰减和分流出口限流测试诊断（去螺帽隔垫吹扫和分流出口） 4.3.4 最高使用温度：400 ℃ 4.3.5 压力设定范围：0-100psi 4.3.6 最大分流比：7000:1 4.3.7 流量设定范围：0-500 mL/min N2，0-1200 mL/min H2或He 4.4 吹扫填充（EPC） 4.4.1 电子流量控制 4.4.2 隔垫吹扫 4.4.3 最高操作温度：390 ℃ 4.4.4 最大流量：80 mL/min 4.4.5 适配接头可用于1/8英寸填充柱和0.530 mm毛细管柱 4.5 热导检测器（TCD） 4.5.1 最高操作温度：390 ℃ 4.5.2 最低检测限：<800 pg十三烷/mL，采用He载气（MDL 可能受实验环境影响） 4.5.3 线性动态范围：> 105（± 10%） 4.5.4 单丝TCD可实现开机后的快速基线稳定，漂移低，无需单独的参比气体或手动电位计调节 4.6 化学工作站 4.6.1 软件：中文原版软件，Win 10操作环境，通过软件操作可控制仪器，自动进行数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析 4.6.2 软件可反控仪器 4.6.3 软件具有保留时间锁定（RTL）应用软件。可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 4.6.4 早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能 4.6.5 软件图象化，灵活简单，操作易学。 4.6.6 具备智能监控和诊断功能. 4.6.7 全中文在线帮助软件。配备品牌台式电脑 1台（i5CPU,8G内存,1T硬盘,23英寸显示器）；打印、复印、扫描一体机1台扫描控制器:标准配置；扫描类型:平板式；扫描速度:黑白：7ppm，彩色：5ppm；光学分辨率:1200×1200dpi；扫描尺寸:216×297mm；扫描格式：PDF，TIF，BMP，PNG，JPG纠错；色彩深度：24位。 |
| 3 | 3 |  |  | 台 |  | 1 |  | 该气相色谱仪包括：气相色谱仪主机1台、分流/不分流进样口1个、FID检测器1个、16位2mL液体自动进样器1台、原装中文版操作系统1套，安装工具包1套，螺纹口进样瓶200个，低流失进样隔垫50个，10uL自动进样针6根，柱接头2个，石墨密封垫10个，惰性袖管5根，认证O型圈10个，FID测试标样1个，HP-5 30m0.32um0.25mm色谱柱1根，台式电脑1台：I7处理器，8G内存，专业版win10正版操作系统；黑白激光打印机1台。 1、工作条件： 温度： 15-35℃ 湿度： 5-95% 耐受温度：-40°C -- 70°C 电源： 220V ± 10% ， 50-60HZ 2技术性能 2.1 气相色谱仪：从进样口到检测器采用全惰性管路设计，保证最小的样品残留和记忆效应。仪器面板全键盘控制+电脑控制，可以通过按键完成所有参数设置，使用方便。至少有两个进样口和两个检测器接口（一用一备）。 2.1.1 主机 2.1.1.1 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制 2.1.1.2 压力调节：0.001psi 2.1.1.3 大气压力传感器补偿高度或环境变化 2.1.1.4 程序升压/升流：3阶 2.1.1.5 具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流 2.1.2 柱温箱 2.1.2.1 操作温度：室温以上4℃至450℃ 2.1.2.2 温度设定：1℃ ，程序升温间隔 0.1℃ 2.1.2.3 升温速度：120°C / min （最大） 2.1.2.4 程序升温：20/21 阶 2.1.2.5 稳定性：< 0.01°C，既环境温度变化1°C，柱箱温度变化< 0.01°C 2.1.2.6 温度准确度：± 1% 2.1.2.7 炉箱冷却速度：450℃到50℃，240秒 2.1.2.8 双通道柱流失补偿 2.1.2.9 最长运行时间： 999.99 min（16.7 h）。 2.1.2.10 可使用最多8 个阀。 2.1.2.11 除柱温箱外，还有独立加热区：6个（两个用于进样口，两个用于检测器，两个用于辅助加热区）。 2.1.3 毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能 EPC），分流比在0-200之间可调 2.1.3.1 最高温度：400℃ 2.1.3.2 电子参数设定压力，流速和分流比 2.1.3.3 压力设定范围：0-150psi 2.1.3.4 流量设定范围：0-200ml/分钟N2，0-1250ml/分钟H2 2.1.3.5 压力设定精度：0.001psi 2.1.3.6 最大载气流量：1250ml/min 2.1.3.7 优化隔垫吹扫的流量可消除鬼峰。 2.1.3.8 极为方便的扳转式进样口维护，无需使用工具既可在几秒内更换衬管。 2.1.3.8 具备载气节省模式，可以节约气体用量 2.1.4 氢火焰离子化检测器（FID） 2.1.4.1 温度范围：1℃步进可达450℃ 2.1.4.2 具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能，自动调节点火气流 2.1.4.3 最低检测限：<1.4 pg C/sec 2.1.4.4 线性范围：>107 2.1.4.5 数据采集速率：高达500 Hz，适于半峰宽小到25 ms 的峰。 2.1.4.6 可以在侧板安装ECD作为第三个检测器 2.1.5 16位自动进样器 2.1.5.1 进样速度：<0.1s 2.1.5.2 进样量：0.1-50ul 2.1.5.3 具有重叠进样的功能 2.1.5.4 进样针位置：2-30mm可调 2.1.5.5 样品容量：16位（2ml） 2.1.5.6 进样精度：RSD<0.3% 2.1.5.7自动进样器可升级为双塔进样，也可升级为自动样品处理工作台，进行样品的混合、稀释、加热、液液萃取等前处理功能。 2.2 化学工作站 2.2.1 软件：中文原版软件，可在Win10 操作环境正常运行 2.2.2 软件可反控仪器 2.2.3 软件具有保留时间锁定（RTL）应用软件。可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 2.2.4 早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能 2.2.5 软件图象化，灵活简单，操作易学。 2.3.6 具备智能监控和诊断功能 2.4 数据通讯 LAN RS-232-C（可以在键盘上设定最大到57,600 波特的速率），两个模拟输出通道（可选1-mV，1-V 和10-V），共6 个输出（标配），遥控启动/停止；可存储10个方法；二进制编码十进制输入的流体选择阀；支持中文在线帮助。 3．提供三年正常使用耗材，包括进样垫、密封圈、色谱柱更换所需密封件等。 4. 空气发生器：能与气相色谱仪相正常配套使用； 5．氢气发生器：能与气相色谱仪相正常配套使用。 |  |

A4预算：1455000元

|  | 1 |  | 旋片真空泵 |  | 台 |  | 2 |  | 大气压下的流速 m3/h 6 极限真空（分压强） mbar（torr） 5x10-4（4 x10-4） 极限真空（全压强） mbar（torr） 2x10-3（4 x10-3） 连接法兰 DN 16KF 环境温度 ℃ 10-40 噪音 dB(A) 50 油箱容积 ml 1150 马达转速 RPM 50/60Hz 1450（1470） 马达功率 kW 50/60Hz 0.37（0.4） 配有气压载阀 油腔及关键部件做防腐涂层处理 翘片是油腔设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 高速冷冻离心机 |  | 台 |  | 1 |  | 1 最高转速：15,200转/分 2 转速设定精度：1转/分 3 最大离心力：25,830×g 4 最大离心容量：4400ml 5 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 6 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 7 运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式； 8 可选择启动计时或定速计时模式 9 温度控制范围：从-10 到+40度 10 加/减速选择：9加速/10减速 11 程序：5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序 12 安全性能： 13 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定和转头更换 14 转头自动识别 15 电子式不平衡监测 16 状态自诊断 自动锁盖及内锁装置 17 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 18 其他性能：RCF设定 显示离心腔温度或样品温度 可同时显示设定参数及实际运行参数 具有语种选择 在离心结束之后可自动开盖 在离心结束时声音提醒功能 数字式键盘，直接输入参数及程序编号 可设定程序保护密码 可设定腔门开启保护密码 19 噪音：≤ 55 dB |
|  | 3 |  | 光电化学谱仪 |  | 台 |  | 1 |  | 1 电化学工作站主机 1.1ADC分辨率：≥32 bit 1.2扫描电位范围：≥±15V 1.3施加电位最小分辨率: ≤2.5 nV 1.4测量电位最小分辨率：≤2.5 nV 1.5主机电流量程：±1nA--±3A 1.6测量电流精度：≤±0.02% of FS @ 1µA-100mA;±0.2% of FS @ ＜1µA或＞100mA 1.7测试电流分辨率：≤±5 aA 1.8主机交流阻抗频率范围：10uHz-8MHz 1.9阻抗测试精度：恒电位模式； 100mΩ~10MΩ ≤ 0.2% , 1mΩ ~10GΩ ≤2%，恒电流模式；10μΩ~1GΩ ≤2% 2 外置恒电位仪 2.1外置恒电位仪可以单独做为恒电位仪使用，也可以和主机联接做为双恒电位仪使用 2.2电压范围： ≥±20V 2.3电压精度：≤±0.1%/±2mV 2.4电流范围： 0A-±10A 2.5电流精度：≤±0.25%/±1mA 3 LED光源 3.1.白光: 强度≥1000 W/m2， 3.2.紫外：波长365nm,强度≥350 W/m2； 3.3.紫外：波长385nm，强度≥450W/m2 3.4.紫外：波长405nm,强度≥165 W/m2； 3.5.蓝光: 波长450nm,强度≥140 W/m2； 3.6.黄光：波长570nm，强度≥20W/m2 3.7.红光：波长660nm,强度≥65 W/m2； 4 软件 4.1 EIS 阻抗测试；CV、I/E 循环伏安、极化曲线软件；PVI 电位阶跃、电流阶跃等时间控制直流测试软件；PULSE 脉冲软件，静态光电流谱，动态光电流谱，静态光电压谱，动态光电压谱，等多种电化学实验方法。 4.2离线分析软件能对交流阻抗图谱做ZHIT变换和KK变换，以检验数据准确性和进行更好的等效电路拟合。 4.3能源测试软件，能够分别实现充放电过程中阻抗测试和结束后阻抗测试，充放电控制方式至少有三种，分别为控制电压法，控制电量法，控制时间法。 5 配置 5.1电化学工作站主机1台； 5.2电极引线2套； 5.3模拟电化学池1个； 5.4模拟光电化学池 1个； 5.5外置恒电位仪1台； 5.6光具座 1个； 5.7光学导轨1个； 5.8光感放大反馈系统 1套； 5.9白光光源1个，365nm,385nm,405nm,450nm,570nm,660nm单色LED光源各1个； 5.10品牌台式电脑 1台（i5CPU,8G内存,1T硬盘,23英寸显示器）； 5.11光电屏蔽箱 1个； 5.12光电化学软件1套； 5.13 石英比色皿一套 使用说明书一套 |
|  | 4 |  | 荧光光度计 |  | 台 |  | 1 |  | - 荧光,磷光,生物和化学发光的检测。 2.三维扫描;波长扫描;三维时间扫描;时间扫描测量;定量分析;可做毫秒级的磷光 发光寿命测量; 3.灵敏度:S/N≥1000(RMS) 水拉曼峰（EX350nm,带宽5nm,响应2S） S/N≥15000(RMS)水拉曼峰（EX350nm,带宽10nm,响应4S） 4.极高的灵敏度可以测出低至1×10-12mol/L的荧光素 5.标准荧光池最小样品量:0.6ml(使用标准10mm方形样品池） 6.狭缝方式:水平光束,实现微量样品高灵敏度检测 7.光源: 150w连续氙灯 8.单色器:机刻凹面衍射光栅(闪跃波长EX300nm,EM400nm) 9.波长范围:200~900nm和零次光 10.分辨率: 1.0nm 11.波长准确度: 1.5nm 12.波长扫描速度:30-60000nm/min(扫描速度30000nm/min时,扫描波长间隔1nm; 扫描速度60000 nm/min,扫描波长间隔2nm） 13.完成三维检测时间谱图≤3分钟(采样间隔10nm）,保护光敏感样品免于分解,保证光谱分析的准确性 14.波长驱动速度:≥60,000nm/min 15.光谱带宽:EX1.0/2.5/5/10/20.0nm可调;EM1.0/2.5/5/10/20.0nm可调 16.响应时间:从0-98%:0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S 17.光度计的显示范围:-9999-9999 18.具有自动预扫描功能:优化未知样品的测量条件 19.三维荧光光谱实时显示荧光强度,激发波长,发射波长 20.三维时间扫描荧光光谱实时追踪检测化学反应过程;三个维度分别为发射波 长,光度值及时间 21.自动增益转换功能:测量高达6个数量级的高低浓度范围。 22.检测器具有自增益功能;电压连续可调（0-1000V），可以实现信号的最优化. 23.软件:在Windows环境工作.发光强度、激发和发射波长,光谱带 宽均可实时显示.光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘.对储存数据算术运算功能,包括四则运算,平滑功能,1－4阶导数,求面积,求峰值等; 24.仪器主机金属外壳,保护光谱仪器不受外界干扰 25.预留EEMV接口,可连接显微附件,通过荧光图像分离实现实时可视化观察 - 26.主机一台、软件、品牌台式电脑 1台（i5CPU,8G内存,1T硬盘,23英寸显示器），备用氙灯一支，固体样品支架一个，固体样品槽两个，石英比色皿两套； |
| 5 | 5 | 高速离心机 |  | 台 |  | 1 |  | 1、最高转速：30,000 rpm；最大离心力：64,400×g；最大容量：6×85ml；配转头：6×50ml定角转头，转速21000rpm，离心力41420×g； 2、微机控制，数字显示，触摸式按键操作 3、温度设置范围为-20℃至40℃，采用非CFC冷冻剂（R134A） 4、转头在最高转速运行时，仍能维持样品在4℃ 5、升/降速率选择：10个/ 10个 6、数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示 7、时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能 8、具有60×1.8ml密封水平生物安全转头可供选择 9、安全功能 转头不平衡检测 超速、超温保护 备有生物安全转头，防止工作人员受样品污染 10、热输出量≤5,400 Btu/Hr (1.58 KW/Hr.)； 11、在最高转速时噪音少于65 dbA 12、由厂家工程师提供售后维修服务 |  |
|  | 6 |  | 电化学工作站● |  | 台 |  | 1 |  | 主要参数： - 电化学工作站主机1台； - 电极引线2套； - 模拟电化学池1个 - 使用说明书1套 软件1套；包括：EIS，SIM，CV，I/E，PVI，EC，C/E，POL等。可适用于Win7/8/10操作系统。 主要参数指标： - 交流阻抗频率范围：10 µHz–8.0MHz - 电流范围：1nA-- 3A 扫描电位范围：5V, 15V 控制电脑一台. |
|  | 7 |  | 双恒电位仪（旋转圆盘圆环电极装置） |  | 套 |  | 1 |  | - 旋转圆盘圆环电极装置 1台 转速：50-10000rpm，电机功率0.02马力,采用银碳刷接触连接。 控制：分体控制，可拆式结构，方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号（来自电化学工作站）控制转速；可将转速信号输出至测试设备（示波器）或用来控制其它设备 防爆：防爆设计 - 旋转杆：长度170mm 外径：15mm，适用于各种电解池，方便与其它仪器联用 - 盘电极：外螺纹设计。特氟龙材料，适应不同应用。盘电极直径：5.0mm，电极外径：15mm 盘环电极：外螺纹设计。特氟龙材料，适应不同应用。盘环间隙<=320μm。盘环尺寸精度：0.01mm。盘直径：5.61mm，环内径：6.25mm，环外径：7.92mm 4.玻璃环盘电极 1只 环盘间距：318um 收集率：37% 工作温度：10-25℃ 盘面积：0.2475CM2 环面积：0.1866CM2 玻碳盘电极外径：5.61mm 铂环外径：7.92mm 铂环内径：6.25mm 5.旋转杆 1只 - 旋转杆：长度170mm 外径：15mm， - 6.电化学工作站 1台 恒电位仪/双恒电位仪 零阻电流计 7.3，4电极结构 浮动地线或实地 两个通道最大电位范围： ±10 V 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值 槽压：±13 V 恒电位仪上升时间： 小于 1 ms, 通常 0.8 ms 恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz 所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V 所加电位分辨：电位范围的0.0015% 所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01% 所加电位噪声：< 10 mV 均方根植 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1% 输入偏置电流：< 50 pA 恒电流仪 恒电流范围： 3 nA – 250 mA 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA 所加电流分辨率：电流范围的0.03% 测量电流范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 电位计 参比电极输入阻抗：1e12 欧姆 参比电极输入带宽： 10 MHz 参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统 |
|  | 8 |  | 电催化反应测试装置 |  | 套 |  | 1 |  | 一、旋转圆盘圆环电极装置 1、转速：50-10000rpm，电机功率≥0.02马力,采用银碳刷接触连接 2、碳刷：镀银工艺 3、控制：分体控制，可拆式结构，方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号（来自电化学工作站）控制转速；可将转速信号输出至测试设备（示波器）或用来控制其它设备，或其他控制模式 4、防爆：具有防爆功能 5、配置： 旋转圆盘圆环电极装置1套\ 旋转杆1个\E7R9玻碳盘铂环电极1个\玻碳盘电极2个 二、恒电位仪/双恒电位仪 1、零阻电流计 2、2，3，4电极结构 3、浮动地线或实地 4、两个通道最大电位范围：≥±10 V 5、最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值 6、槽压：±13 V 7、恒电位仪上升时间： ≤1 ms, 平均0.8 ms 8、恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz 9、所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V 10、所加电位分辨率：≤电位范围的0.0015% 11、所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01% 12、所加电位噪声：≤ 10 mV 均方根植 13、测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程 14、测量电流分辨率：≤电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA 15、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1% 16、输入偏置电流：≤50 pA 恒电流仪 17、恒电流参考范围： 3 nA – 250 mA 18、所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA 19、所加电流分辨率：电流范围的0.03% 20、测量电流范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V 21、测量电位分辨率：≤测量范围的0.0015% Electrometer: 电位计 22、参比电极输入阻抗：1e12 欧姆 23、参比电极输入带宽： 10 MHz 24、参比电极输入偏置电流：≤10 pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统 25、快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨 26、快速数据采集系统：≥16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点 27、外部信号记录通道最高采样速率1M Hz 28、可拓展扫描电化学显微镜功能 |

A5预算：280000元

| 1 | 气相色谱仪● | 台 | 1 | 原装进口，该气相色谱系统具有十通进样反吹功能，双通道联合工作模式，具有一次进样完成微量氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯等组分的分析功能，一氧化碳必须通过甲烷转化炉转化为甲烷并通过FID进行检测。 通道1使用TCD和FID检测器，填充柱系统，用以分析微量氢气、一氧化碳和甲烷。 通道2使用FID检测器，氧化铝毛细管柱，可以对样品中的微量烃类完成分离分析。 1. 气相色谱参数 1.1. 快速加热和冷却的柱温箱 1.1.1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃） 1.1.2. 程序升温：≥20阶21平台 1.1.3. 最大升温速率：≥240℃/min，以0.01℃/min增加 1.1.4. 温度设定精度：≤0.1℃ 1.1.5. 控温精度：≤0.01℃ 1.1.6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 1.1.7. 冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃） 1.1.8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。 1.1.9. 最大运行时间：9999.99分钟 1.2. 进样单元 可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制（AFC）。 最高温度：≥420℃ 升温设定：1℃步阶 进样单元种类：单/双填充柱进样口、分流/不分流进样口、宽口径进样口 1.2.1. 分流/不分流进样口 1.2.1.1. 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能 1.2.1.2. 标准配备载气节省模式，可有效节约载气消耗量 1.2.1.3. 压力设定范围：0 ～ 1000 kPa（相当于0-145 psi） 1.2.1.4. 升压速率参考设定范围：-400 ～ 400 KPa/min 1.2.1.5. 压力程序：≥7阶 1.2.1.6. 分流比设定范围：0 ～ 9999.9 1.2.1.7. 流量设定范围：0 ～ 1200mL/min 1.2.1.8. 具有校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 1.2.2. 双填充柱进样口 1.2.2.1. 程序段数：≥7段 1.2.2.2. 流量设定参考范围：0 ～ 100 mL/min 1.2.2.3. 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min 1.2.2.4. 具有校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量 1.3. 检测器单元 可同时安装四个独立控温的检测器。 1.3.1. 氢火焰离子化检测器（FID） 1.3.1.1. 最高使用温度：≥420℃ 1.3.1.2. 方式：双流路方式 1.3.1.3. 自动点火功能 1.3.1.4. 检测限：3 pg C/s ( 十二烷 ) 1.3.1.5. 动态范围：107 1.3.2. 热导检测器（TCD） 1.3.2.1. 最高使用温度：420℃ 1.3.2.2. 具有过热保护功能 1.3.2.3. 灵敏度：≥40000mV.mL/mg (癸烷) 1.3.2.4. 动态范围：105 1.3.2.5. 热导丝：铼-钨丝 1.3.2.6. 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。 1.4. 其他 1.4.1. 色谱柱和流路系统 1.4.1.1. 支持填充柱和毛细管柱 1.4.1.2. 具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.4.1.3. 具有恒定的载气线速度控制功能 1.4.2. 面板键盘 1.4.2.1. 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 1.4.2.2. 完全控制所有检测器功能 1.4.2.3. 可实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 1.5. 数据处理系统 1.5.1. 数据采集和文件格式 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 1.5.2. 报告制作 具有报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII等形式转换输出。 1.5.3. 质量控制 具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 1.5.4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 2. 配置： 气相色谱主机1台，毛细柱进样口1个，填充柱进样口2个，自动十通阀2个，甲烷转化炉1个，FID检测器2个，FID放大板1个，TCD检测器1个，氢气发生器1个，氮气钢瓶及减压阀1套，空气发生器1个，PN填充柱1根，分子筛柱1根，进口毛细管柱 Al2O3 30m*0.53mm*15um， 原装工作站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 气质自动进样器 | 台 | 1 | 1 进样类型 液体自动进样 2 进样体积 0.01~0.5µL, 0.01µL步进(使用0.5µL进样针) 0.1~4.0µL, 0.1µL步进(使用5µL进样针) 0.1~8.0µL, 0.1µL步进(使用10µL进样针) 0.5~40µL, 0.5µL步进(使用50µL进样针) 2.5~200µL, 2.5µL步进(使用250µL进样针) 3 样品数量 18位样品瓶 4 样品瓶 玻璃材质 5 进样次数 每个样品1~99次 6 进样速度 2种模式: 高速/低速，吸取样品深度可调 7 柱塞速度 3种模式: 高速/中速/低速 8 进样口停留时间 0~99.9秒 (0.1秒步进) 9 进样方式 3种模式: 传统型/ 样品+溶剂/样品+标准+溶剂 10 进样量线性 ±0.5% (进样体积1~5µL, 样品n-C12) 11 交叉污染 小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) 12 样品优先模式 当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定. |

A6  预算：1115000元

| 1 | 旋转蒸发仪 | 套 | 8 | 一、旋转蒸发仪技术参数： 1. 转速范围：10-280rpm； 2. 电动升降，高度调节范围0-155mm； 3. 蒸发瓶角度连续可调，调节范围：20-80度； 4. 加热及旋转独立控制，且操作旋钮具有LED环形灯高亮 提示功能，实时提醒，方便随时中断蒸馏过程，操作安全； 5. 控制面板可拆卸，可通过延长电缆置于通风橱外，进行远程控制，可同时显示转速、设定温度及实际温度； 6. 控制面板位于加热锅左下方，充分避免蒸汽烫伤或液体喷溅至面板上造成污染腐蚀；面板采用加强玻璃材质，防护等级IP42； 7. 断电或待机状态下，蒸发瓶会自动抬升，离开加热锅，以免受热不均造成暴沸或样品损坏； 8. 加热锅加热功率1300W，温度范围：20-210℃，数字显示，控温精度± 1℃； 9. 加热锅容积4.5L，可适用于0-5L蒸发瓶操作； 10.加热锅采用AISI316L不锈钢材质，双层绝热设计预防热损耗和烫伤，并配有安全把手，排液口及防护等级IP67的电缆接口； 11. 加热锅内置过温保护功能，温度高于设定温度5℃或温度高于250℃，加热锅自动停止加热； 12. 加热锅水平移动距离：0-200mm； 13. 蒸发管轴套设计，方便安装及拆卸蒸发管，同时避免蒸发管粘连在驱动轴上，易于清洁； 14. 便捷地退瓶夹具设计； 15. 密封圈采用抗腐蚀性PTFE和FKM材质制成； 16. 具有CE认证证书； 17. 标配1L蒸发瓶、收集瓶； 18. 电源电压：240V，50/60 Hz； 二、隔膜真空泵技术参数： 1. 二级隔膜真空泵； 2. 输入功率：80W； 3. 抽气速率：0.75m3/h； 4. 极限真空度：12mbar； 5. 内部隔膜片及管路均为PTFE材质； 三、低温冷却水循环装置： 1. 储液槽容积（L）：5 2. 空载最低温度（℃）：-20 3. 制冷温度范围（℃）：-20～20 4. 环境温度范围（℃）：≤25 5. 环境相对湿度（％）：≤60 6. 电源：220V±10％ 50Hz 7. 显示方式：数字式 8. 控温精度（℃）：±2 9. 传感器分度号：NTC 10. 仪表调节范围（℃）：±50 11. 设定方式：在制冷温度范围内任意设定 12. 安全保护：延时、漏电、过电流、过载、过热 13. 循环泵功率（W）：100 14. 流量（L/min）：12 15. 扬程（m）：5～7 16. 外循环接口：内径：Ф8.5mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 旋转蒸发仪 | 套 | 2 | 电动升降旋转蒸发仪技术参数 一、 详细性能指标 （1）旋转蒸发仪 1. 转速范围：10-280rpm； 2. 电动升降，高度调节范围0-155mm； 3. 蒸发瓶角度连续可调，调节范围：20-80度； 4. 加热及旋转独立控制，且操作旋钮具有LED环形灯高亮提示功能，实时提醒，方便随时中断蒸馏过程，操作安全； 5. 控制面板可拆卸，可通过延长电缆置于通风橱外，进行远程控制，可同时显示转速、设定温度及实际温度； 6. 控制面板位于加热锅左下方，充分避免蒸汽烫伤或液体喷溅至面板上造成污染腐蚀；面板采用加强玻璃材质； 7. 断电或待机状态下，蒸发瓶会自动抬升，离开加热锅，以免受热不均造成暴沸或样品损坏； 8. 加热锅加热功率1300W，温度范围：20-210℃，数字显示，控温精度可达± 1℃； 9. 加热锅容积4.5L，可适用于0-5L蒸发瓶操作； 10. 加热锅采用AISI316L不锈钢材质，双层绝热设计预防热损耗和烫伤，并配有安全把手，排液口及防护等级IP67的电缆接口； 11. 加热锅内置过温保护功能，温度高于设定温度5℃或温度高于250℃，加热锅自动停止加热； 12. 加热锅水平移动距离：0-200mm； 13. 蒸发管轴套设计，方便安装及拆卸蒸发管； 14. 便捷地退瓶夹具设计； 15. 密封圈采用抗腐蚀性PTFE和FKM材质制成，使用寿命长； 16. 具有CE认证证书； 17. 标配1L蒸发瓶、收集瓶； 18. 电源电压：240V，50/60 Hz； （2）真空泵及真空控制器 1. 二级隔膜真空泵； 2. 输入功率：80W； 3. 抽气速率：0.75m3/h； 4. 极限真空度：12mbar； 5. 内部隔膜片及管路均为PTFE材质； 6. 配置真空控制器，数字显示真空度，控制范围0-1080mbar； 7. 配置二级冷凝回收装置； （3）低温循环器 1. 储液槽容积（L）：5 2. 空载最低温度（℃）：-20 3. 制冷温度范围（℃）：-20～20 4. 环境温度范围（℃）：≤25 5. 环境相对湿度（％）：≤60 6. 电源：220V±10％ 50Hz 7. 显示方式：数字式 8. 控温精度（℃）：±2 9. 传感器分度号：NTC 10. 仪表调节范围（℃）：±50 11. 设定方式：在制冷温度范围内任意设定 12. 安全保护：延时、漏电、过电流、过载、过热 13. 循环泵功率（W）：100 14. 流量（L/min）：12 15. 扬程（m）：5～7 16. 外循环接口：内径：Ф8.5mm 二、 配置清单 1. 电动升降旋转蒸发仪主机，1台 2. 垂直玻璃冷凝管组件（含1L蒸发瓶，1L收集瓶），1套 3. 隔膜真空泵，1台 4. 真空控制器，1台 5. 二级冷凝回收装置， 1台 6. 低温循环器，1台 |
| 3 | 电子天平 | 台 | 4 | 最大称量值：120g 可读性：0.1mg 重复性：0.1mg 线性误差：0.2mg 稳定时间：2 s 灵敏度温度漂移：2.0 ppm/℃ 秤盘外形尺寸 ：90 mm 应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |
| 4 | 高性能搅拌机 | 台 | 1 | 处理量在310g（毛重），转速在200-2000rmp，有脱泡模式，脱泡模式最高可达2200rmp，设置时间0-30min |
| 5 | 高压过滤容器 | 台 | 2 | 过滤器主体参数：最大压力：≥1000PSI 最大温度：≥121摄氏度在55bar压力 适用膜参考尺寸：45-50 mm 容量：≥300mL 有效膜参考面积：≥14.6平方厘米 接口：1/4NPT螺纹或其他 池体材质：316L不锈钢 附件：压力释放阀：最高承受压力：≥2500PSI；高压管：适用压力：3000PSI以下 |
| 6 | 分析天平 | 台 | 1 | 1最大参考秤量 220 g/82 g 2可读性 0.1 mg; 0.01 mg 3重复性测试载荷 0.08 mg (200 g) 4最小称量值（USP, 0.1%，典型值) 30 mg 5校正 内部/ FACT 6秤盘参考直径 80 mm 7显示屏 HCD高分辨率显示屏 8稳定时间 ≤1.5 s 9重复性（典型值） ≤0.015 mg 10接口 RS232 和 USB 11具有防蒸发阱装置 12重复性（保证） ≤0.08 mg 13外壳 压铸铝，塑料 PA-12 或其他材质 14线性误差（典型值）± 0.2 mg 15线性误差，典型值 0.06 mg 16温度准确度(±) ≤0.0002 ppm/°C 17分辨率 0.1 mg; 0.01 mg |
| 7 | 绝对量子产率测试仪● | 台 | 1 | 探测器： 1. 探测器：制冷型背照式线阵CCD 2. 测量波长范围：300nm-950nm 3. 探测器量子产率：≥90% 4. 光谱精度：≤0.8nm 5. 光谱分辨率：≤2nm 6. 制冷温度： -15℃ 7. 读出噪声：16个电子 8. 像素数：≥1024*122 9. 光路类型：CT对称光路 光源： 1. 拥有JCSS校准资格的150W氙灯，激发波长范围250-850nm，自带除臭氧装置 2. 软件控制激发光波长 积分球： 1. 材料：全波段反射率≥99% 2. 尺寸：≥3.3英寸 软件功能： 1. PL量子产率、激发光谱、光致发射光谱（峰值波长FWHM）、色坐标和色度测试、量子效率随激发波长的变化 样品仓： 1. 可同时测量液体、薄膜和粉末样品 2. 放置方式：内置式 |

- 3.商务条件

3.1交货期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

3.2交货地点：山东理工大学校内（指定地点）。

3.3付款方式：

国产设备：项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

3.6关于履约保证金

不需要缴纳履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准，如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。

外贸代理费收费标准：

| 付款方式 | 合同区间（每个外贸合同金额） | 代理费(中标金额的百分比) |
| --- | --- | --- |
| 学校预付货款 | 10万美元以下（含10万美元） | 3% |
|  | 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元） | 2% |
|  | 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元） | 1.5% |
|  | 30万美元以上 | 1% |

3.报价清单中注明进口免税设备的，中标后不允许更改为非免税。

3.9验收

3.9.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.9.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：国产设备3年，进口设备1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（七）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 2.评分标准

- 评审细则

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 产品综合质量等级，按照产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为10分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。满分为5分。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分； 有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务及培训等方面的情况进行综合比较，满分为10分。 |

- 3.政策加分以及计算方法

政策加分：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 节能环保加分 | (1) 按国家有关节能环保政策执行。 (2) 属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效报价处理。 (3) 加分幅度 ： 节能产品(强制采购节能产品除外)价格分加分幅度：4% 节能产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4% 环保价格分加分幅度：4% 环保技术分加分幅度：4% |

政策加分：（节能、环保产品合计报价/报价）×（报价得分+技术得分）

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责,否则不给予价格扣除。