山东理工大学双一流建设仪器设备（八）采购

公开招标文件

（上册）

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000201802001231

日期：2018年 11月02日

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件	8

1.资格、资信等证明文件目录	8

2.其他规定	9

第四章采购需求	10

1.项目说明	10

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	11

3.商务条件	11

第五章评标办法	14

1.相关要求	14

2.评分标准	15

3.政策加分以及计算方法	15

- 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学双一流建设仪器设备（八）采购以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000201802001231

2.项目名称：双一流建设仪器设备（八）采购

3.采购需求及预算

| 包号 | 采购内容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 低温导热系数测定仪、高温导热系数测定仪、X射线衍射仪 | 362 |
| A2 | 三站全功能型多用物理吸附分析仪、高性能全自动化学吸附仪、综合热分析仪（DSC,DTA与TGA）、双恒电位仪（旋转圆盘圆环电极装置）、计算模拟软件、气相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪 | 448 |
| A3 | 飞秒激光放大器、激光加工系统 | 198 |
| 合计 |  | 1008 |

4.投标人资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，具有履行合同的能力。2招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。4本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：自2018年11月02日起至2018年11月12日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学双一流建设仪器设备（八）采购公开招标项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

6.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

7.公告期限

自2018年11月02日起至2018年11月12日。

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2018年11月23日09时00分起至09时30分止。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2018年11月23日09时30分。

9.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

10.联系方式

10.1采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

采购项目联系人：辛科(山东理工大学)

电    话：0533-2780027(山东理工大学)

10.2代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

邮政编码：250000

采购项目联系人：曹鑫、李秀艳

电    话：0531-61387887、17615838826、15552857953

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

2018年11月02日

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学双一流建设仪器设备（八）采购公开招标 |
| 4 | 分包情况 | A1包：低温导热系数测定仪、高温导热系数测定仪、X射线衍射仪； A2包：三站全功能型多用物理吸附分析仪、高性能全自动化学吸附仪、综合热分析仪（DSC,DTA与TGA）、双恒电位仪（旋转圆盘圆环电极装置）、计算模拟软件、气相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪； A3包：飞秒激光放大、激光加工系统； |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为预算内资金+自筹资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 9 | 履约保证金 | □ 不需要 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的5%（签订合同前，中标人必须向采购人提交履约保证金。） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 中标供应商在签订合同前交纳中标金额千分之一的公证费。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2018年11月23日09时30分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2. 进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。 外贸代理费收费标准： 付款方式; 合同区间（每个外贸合同金额）; 代理费(中标金额的百分比). 学校预付货款; 10万美元以下（含10万美元）; 3%. 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元）; 2%. 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元）; 1.5%. 30万美元以上; 1%. |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | □不允许 √允许 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | 1.金额：A1包：70000元；A2包80000元、A3包35000元。 2.2018年11月12日16:30前（以投标保证金的到账时间为准）交纳，交纳账户信息如下： 开户名称：山东盛和招标代理有限公司； 开户银行：兴业银行济南燕山支行； 账 号：376060100100168341。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.以银行电汇、网银转账形式交纳投标保证金； 5. 电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出（若投标人参加多个包，不允许一次性电汇，必须分包电汇保证金），并备注所投项目编号及所投包号，不按规定提交投标金保证后果自负。 6.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸双面打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2018年11月23日09时00分起至09时30分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2018年11月23日09时30分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会五人以上单数。 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法□ 最低评标价法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

- 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | □原件复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 | □原件 复印件 |
| 7 | 相应的人员资格证书 | 原件 □复印件 |
| 8 | 社保证明 | 原件□复印件 |
| 9 | 业绩证明材料（中标通知书、合同、验收报告） | 原件□复印件 |
| 10 | 获奖证书 | 原件□复印件 |
| 11 | 相关体系认证证书 | 原件□复印件 |
| 12 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料第1项至第6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

- A1包：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温导热系数测定仪 | 台 | 1 | 产品要求 适用于测量测量塑料制品、橡胶、聚氨酯、苯乙烯泡沫、矿毛绝缘纤维等材料的导热系数 符合 ASTM C518 和 ISO 8301 要求 独立或基于 PC 运行 固态冷却/加热 厚度测量下限达≤0.025 mm 两个薄膜热流传感器 技术参数 1、导热系数测量方法：热流计法 ★2、符合的测量标准：ASTM-C518，ISO-8301，GB10295-2008，JIS-A1412 ★3、导热系数测量范围：0.005~0.35W/mK ★4、测量精度：±1%；重复性：±0.5%； 5、工作温度范围：-175~50℃，加热/制冷方式：帕尔贴半导体。 6、热流测量：薄膜热流计；温度测量：E型热电偶；温控精度：±0.01 ℃ 7、厚度测量：自动测量，并可指定厚度；厚度测量精度达±0.025mm 8、样品规格及厚度：200×200×（0~51mm） 9、传感器面积：75mm×75mm 10、标准样品：EPS标准样品板（200mmx200mm） 11、软件通过PID控制操作系统，实现温度的准确测量和样品的厚度测量，所有参数均可设定，自动完成测量并保存数据， RS232标准接口连接 配置要求 1、热导率仪主机 1台 2、EPS标准样品板（200mmx200mm）1个 3、液氮制冷罐体及其管路连接等国内采购冷水机 1套 4、工作站（I5/8G/1T+256SSD/2G/DVDRW/21.5）1台 5、激光打印机 1 台 售后服务：产品质保期一年， 培训： 培训人数：不限 培训时间：2学时 培训地点：用户项目现场 培训内容：仪器设备各部分硬件功能介绍和操作。 |
| 2 | ●高温导热系数测定仪 | 台 | 1 | 产品要求 具有测量中等导热系数材料（例如塑料、陶瓷、玻璃、复合材料、混凝土等等） 适用于测量导热系数 固态加热/冷却 光学编码器 薄膜热流传感器，提供样品热流测量 界面阻力校正（双厚度方法）。 Pyrex 参比标准品可用于校准和验证。 自动样品给料机，可实现高通量分析 符合 ASTM C518 和 ISO 8301 要求 技术参数 1、导热系数测量方法：热流计法 ★2、符合的测量标准：ASTM-C518，ISO-8301，GB10295-2008，JIS-A1412 ★3、导热系数测量范围：0.1 – 10W/mK ★4、测量精度：±5%；重复性：±2%； 5、工作温度范围：0~190℃ 6、热流测量：薄膜热流计；温度测量：E型热电偶；温控精度：±0.01 ℃ 7、厚度测量：双厚度测量程序，消除空气界面影响，提高厚度测量精度，复杂的数字读数系统；厚度测量精度达±0.025mm 8、样品规格及厚度：63mm（直径），0~25mm 9、实际测量范围：25mm×25mm 10、空气压力：4atm（60PSI） 11、标准样品：耐热玻璃2块，厚度1/4英寸和3/4英寸 12、循环冷却水温度：≤18℃ 13、控制软件及接口：软件通过PID控制操作系统，实现温度的准确测量和样品的厚度测量，所有参数均可设定，自动完成测量并保存数据，RS232标准接口连接 14、配套冷水机技术参数 a、温度范围：-10℃-40℃ b、制冷量@20℃：2650W c、温度稳定性：±0.1℃ d、温度读出：℃或℉ e、泵型：涡轮泵 f、最大压力：≥83psi h、最大流速：≥11L/min 配置清单 1、热导率仪主机 1台 2、冷水机 1台 3、耐热玻璃标准样品 1个 4、空压机 1台 5、工作站（I5/8G/1T+256SSD/2G/DVDRW/21.5）1台 6、激光打印机 1台 售后服务：产品质保期一年， 培训： 培训人数：不限 培训时间：2学时 培训地点：用户项目现场 培训内容：仪器设备各部分硬件功能介绍和操作。 |
| 3 | X射线衍射仪 | 台 | 1 | 能完成多晶样品的物相定性、定量分析，包括无标样定量分析，结构精修，粉末衍射解结构；以及多晶材料的高温/高压原位分析等。 1. X射线光源 1.1. X射线发生器部分 1.1.1 最大输出功率：≥3kW 1.2 X射线光管部分 1.2.1 X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管，2.2 kW，国际标准尺寸，能与其它厂家通用 1.2.2 焦斑大小：≤0.4 x 12 mm，点线焦斑两个出口 1.2.3 额定电压：≥60kV 1.2.4 额定电流：≥80mA 1.3电流电压稳定度：<0.005% (外电压波动10%)时 1.4 X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标;防护罩外任何一点的计量小于1Sv/h 2. 测角仪部分 2.1 测角仪：/立式测角仪，样品水平放置，且测样时不会倾斜 2.2 2转动范围：-100≤2≤168 2.3 测角仪半径：≥200 mm，测角圆直径可连续改变 2.4 可读最小步长：0.0001，角度重现性：0.0001 2.5 最高定位速度：≥1200/min 2.6 采用智能虚拟测角仪全自动控制，硬件自动识别、自动纠错 2.7 验收精度：国际标准样品现场检测，全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度 3. 探测器部分： ★3.1 子探测器个数：>2560个 3.2 整个探测器的背景：<0.1 cps ★3.3 探测器本身的能量分辨率，即无需在光路上使用任何类型的镜子、滤波片或者单色器的情况下，优于380eV (相对于 CuKa能量分辨率优于5%)。 3.4具有静态扫描功能，具有点探测器功能。 ★3.5 提供的半导体阵列探测必须适合小角（≤0.3度）和广角测试。 4. 功能附件 4.1化学反应器样品台一套 4.1.1 温度范围：室温-900度 4.1.2 压力范围：1 mba-10 ba 4.1.3 真空系统：机械泵 4.1.4 气体可穿越的陶瓷样品杯 4.1.5 密封陶瓷样品杯 4.1.6 密封不锈钢样品杯 4.1.7 温度控制器 4.1.8 可在氧化、真空、还原及惰性气氛下工作 4.2电池原位分析附件 4.2.1 电池原位分析附件一套，带充放电及升/降温功能，温度范围：-30oC-+80oC，在用户提出要求时，投标商必须提供国内现有用户进行此项指标验证。 4.2.2 电池原位分析附件一套，带充放电功能。 5. 仪器控制和数据采集系统 5.1 工作站：四核主频3.3G Hz以上，8G 内存，1T HD，CD-RW，24”LED显示器，网卡，Windows操作系统，彩色打印机。 5.2 仪器控制和数据采集软件 6. 应用软件：要求提供以下应用分析软件 6.1 物相检索软件：含原始数据直接检索功能 6.2 物相定量分析：可编程定量分析软件 6.3 无标样晶粒大小分析及微观应力分析 6.4 粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析以及无标样定量分析软件 6.5 随机提供最新正版数据库，并可免费升级 7. 循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行（国内供货） 8. 培训、安装、技术文件 制造商提供免费的国内培训、安装调试及现场培训，并提供有关的全套技术文件。 9. 仪器及生产商必须满足的相关国际安全标准 9.1 质量标准：ISO9001认证 9.2 安全标准：CE 认证 9.3 射线防护标准：DIN 54113认证 10. 技术服务 制造商在国内要有自己的展示实验室、培训教室及备件库。要有专职的维修工程师，要有备品备件库。在提出维修要求后，能在2小时内做出维修响应，2- 4个工作日内到达用户现场。 11. 质保期：整机保修壹年 |

- A2包：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三站全功能型多用物理吸附分析仪 | 台 | 1 | 1、主要功能：测定矿石粉体原料、分子筛、活性炭等多孔材料的比表面积、孔分布及微孔等特性表征，可进行多种气体的吸附分析。 2、配置三个独立的分析站，每个站都可以实现比表面积、介孔、微孔测试，每个分析站内和P0管配置独立压力传感器，可实现各功能区域压力的高精度、实时测量，三个站的分析进行完全独立，可以同时做三种不同气体的分析。 3、分析站内配置干泵和分子涡轮泵及高精度压力传感器，实现材料微孔及超低比表面分析，每个分析站的压力传感器采用1000Torr、10Torr和0.1Torr三级，可进行超微孔分析表征。 4、分析范围：（氮气吸附） 比表面积: 最小值≤0.0001m2/g 孔径分析范围 : 3.5 Å to 5000 Å，微孔区段的分辨率≤0.2 Å 孔体积最小检测: ≤0.0001 cm3/g 5、配6位独立的脱气站，配合独立的真空系统，使用进口真空泵，实现微孔材料的真空脱气，降低分析误差。 6、仪器配备有等温夹，以确保分析的准确性，控制液面变化<0.1mm，等温夹必须适合各种冷浴，包括液氮，液氩，冰水等。 7、使用单向导通阀技术，保证脱气、分析间转移过程无任何大气交换。 8、配置不锈钢杜瓦瓶，容积≥3.2L。 9、分析气体：氮气及任何非腐饰性气体（如CO2、Ar、H2等）。 10、脱气站：可同时制备6个样品，脱气站配独立真空，温度范围：室温至 400℃。 11、仪器随机配标准样品，包括比表面积、介孔和微孔标样。 12、数据处理模型：BET比表面积：单点，多点，斜率，截取，常数 "C" ，相关系数；Langmuir表面积：多点，斜率，截取，相关系数；BJH 孔径分布 面积，吸附，脱附，累积，推导（线性化和取对数），插值；Dubinin-Radushkevich 微孔面积 斜率，截取，相关系数，平均孔径，微孔体积，平均吸附能；总孔体积由用户选取可选的 P/P0 ；平均孔径：半径，直径；统计壁厚（t-曲线） de Boer， Halsey或碳黑模型；T-plot法 微孔表面积，中孔表面积，微孔体积，相关系数；微孔孔径分布 MP, HK, SF, DA, 密度函数理论DFT、NLDFT和2DNLDFT等模型，DFT提供表面能分布；可选择配置ROA软件，能够给出吸附速率图形：包括吸附量vs时间，吸附速率与vs时间等。 13、国内采购：UPS电源、工作站、液氮罐、高纯氮气和气瓶减压阀2瓶，高纯氦气和气瓶减压阀1瓶。 14、其他：脱气站黄阀 2个，杜瓦瓶隔热泡沫2个，分析minfold阀壳、阀芯、垫片2套，原厂加热包 2个。 |
| 2 | 高性能全自动化学吸附仪 | 台 | 1 | 主要性能参数 用于全面进行催化剂特性研究 1.1 采用贝壳式开阖炉子，炉体等温段5cm，上样量超过2ml，样品装填质量：0.1 – 2 g以上； 1.2 温度范围：室温～1100℃； 1.3 升温速率：1～50℃/分钟（500℃以内），1～25℃/分钟（500℃以上）； 1.4 共12路气体：分别为载气、分析气、脉冲吸附气，全部采用质量流量计控制; 1.5 TCD 检测器：镍铁合金镀金热灯丝； 1.6 管路材质：316不锈钢； 1.7 反应器类型：石英U形管，吸附气体：氨气、氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳等； 1.8 LOOP环：有三种规格的LOOP环可供选择； 1.9 分析功能：程序升温脱附TPD、程序升温还原TPR、程序升温氧化TPO、程序升温反应TPRx、脉冲化学吸附、蒸汽吸附、催化剂处理、动态BET比表面分析、脉冲校准 数据处理 2.1计算机软件控制的全自动型操作，操作过程和数据处理均由计算机控制完成； 2.2 软件的控制需包括仪器内部阀的位置、温度、流速、检测器参数的设定数据的采集； 2.3 软件的数据处理包包括峰编辑、分峰、显示和计算信号的峰、计算化学吸附的参数、峰的适配和峰的叠加。 2.4 计算机软件控制的全自动型操作，操作过程和数据处理均由计算机控制完成；软件的控制需包括仪器内部阀的位置、温度、流速、检测器参数的设定数据的采集；软件的数据处理包包括峰编辑、分峰、显示和计算信号的峰、计算化学吸附的参数、峰的适配和峰的叠加；物理、化学吸附数据分析功能，BET比表面积分析，0-1100μm全孔径同报告分析；用Windows NT 4.0或XP软件管理全部分析过程：测量、数据采集和报告产生。输出内容包含数据表格、曲线、孔体积、面积、尺寸分布／真密度、堆密度、孔隙体积／颗粒尺寸分布／孔形状、孔弯曲度和弯曲因子、孔喉比等参数。 仪器配置说明 3.1 须配有高精度的质量流量计MFC 4个； 3.2 贝壳式的开关炉子及易于装卸的样品组件； 3.3热导池TCD要求有保温，温度150℃-250℃可调； 3.4 催化剂样品的实验温度最高至1100℃； 3.5样品管与检测器之间设有冷阱，以除去杂质气； 3.6炉子设有超温保护确保仪器安全可靠； 3.7可连接质谱（MS）及FID、气相色谱GC、傅里叶红外光谱FTIR不同检测器； 3.8配套电脑（I7-7700/8G/1T+256SSD/2G/DVDRW/21.5）及激光打印机 安装及售后 3.9免费提供到货后用户所在地的5人以上免费培训，培训时间不少于2个工作日 |
| 3 | 综合热分析仪（DSC,DTA与TGA） | 台 | 1 | 技术指标: 1、温度范围：室温～ 1600℃ 2、天平分辨率≤0.1 ug 3、天平漂移：≤5ug/hour 4、样品重量≥ 15 g 5、最大样品体积≥5cm³ 6、DSC灵敏度≤1 uW 7、DSC热焓精度：±2% 8、热焓重复性: ≤ 1% 9、DSC 飘移: ≤ 7 uV(室温....1600℃) 10、加热速率：0- 50 ℃/min 11、气体流量计：三路气体流量计 12、温度解析度≤0.001K 13、测试气氛：静态或动态;氧化、还原、惰性 14、样品种类：固态、液态、粉末、纤维 15、恒温装置稳定性: ±0.03℃，使天平在恒温下工作,降低噪音 16、用户可自主更换的样品支架系统 配置清单: 1. 综合热分析仪器 一台; 2. 单炉体提升装置一套; 3. 炉体用于从室温加热到1600℃一套; 4. MFC三路气体流量计一套 5. DSC/DTA 温度,热焓校正标准金属样品 一套; 6. DSC/TGA 支架系统(S 型) 一套; 7. DTA/TGA支架系统（S型） 一套 8. 坩锅: 85ul 氧化铝坩埚/带盖 300套 9. 气体控制单元：标配内置气体控制 器；三路气体/可切换 11 工作站（I7-7700/8G/1T+256SSD/2G/DVDRW/21.5）标准软件：基于Microsoft Windows 系统的中英文软件包，包括了所有的数据测量和分析功能 |
| 4 | 双恒电位仪（旋转圆盘圆环电极装置） | 台 | 1 | 双恒电位仪： 恒电位仪（POT）、恒电流仪（GAL）、零电阻电流计（ZRA） 接线：2,3,4电极模式 具备浮地功能 电压分辨率：≤78uV 电流分辨率：≤3.13pA 转换速率：≥10V/us 纹波噪声：≤10mVRMS 模拟数字转换器：16bit 顺从电压：±17V 泄露电流：≤10pA 宽带（3dB）：≥15MHz 采样点：≥1000万个/每次实验 ★IR补偿：交流阻抗法（EIS）、电流中断法（CI）、正反馈法（PF） EIS交流阻抗： 频率范围：10uHz-1MHz 频率精度：±10ppm 数据曲线：Lissajous、Bode、Nyquist、Mott-Schottky 数据模型：Circuit fit、Transmission line、Kramers-Kronig Circuit fitting方法：修正Levenberg-Marquardt法、Simplex法、Powell法 扫描方式：线性、对数、自定义 电压参数： ★最大施加电压：±15V 准确性：±0.2%（设定电压）、±0.05%（测量电压） 电压量程：三档（±2.5V、±10V、±15V） 电压分辨率：对应上述三档分别为78uV/bit、313uV/bit、469uV/bit。 电流参数： 最大施加电流：±1A 电流工作范围：±20pA到±1A 准确性:±0.2%（设定电流）、±0.05%（测量电流） 电流量程：8档（从±100uA到±1A） 电流分辨率：0.0031% 旋转圆盘圆环电极装置： ★转速：50-10000rpm，电机功率0.02马力,采用银碳刷接触连接 碳刷：镀银碳刷 控制：分体控制，可拆式结构，方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号（来自电化学工作站）控制转速；可将转速信号输出至测试设备（示波器）或用来控制其它设备 旋转杆：长度170mm 外径：15mm 盘电极：外螺纹设计。特氟龙材料，盘电极直径：5.0mm，电极外径：15mm 温度室温。 陶瓷密封插件：外体材料为PEEK。插件本身为陶瓷，插件口径15mm，和电极外径配套。插件外径适用于所有24/25口容器。 参比电极：Ag/AgCl双接点参比电极和甘汞单接点参比电极，能够通过转换接口（PTFE材质）与电解池接口（14/20接口）无缝连接。 铂丝对电极：在一种耐化学的环氧树脂的末端安装了一个螺旋状的铂丝(99.99%的纯)，配有PTFE材质套管，用于14/20端口。外径6.9mm，绝缘材料包裹。长度150mm。 电解池：容积：150ml。五个端口口：中间端口24 / 25，四个侧端口14 / 20 采用优质玻璃，开模加工而成。配备全套的封口件，具备一个F型双进气口，以及L型出气口。具有陶瓷轴承密封套。双层设计，夹套可以通冷却液 抛光工具包：包括三种抛光粉（5um，0.3um和0.05um）各1瓶、抛光底座1个、三种抛光盘（麂皮、尼龙、600目砂纸）各5张，擦拭布5张。 配置： 带交流阻抗双恒电位仪 1套 旋转圆盘圆环电极装置 1套 旋转杆 1只 陶瓷密封插件 1个 E5 玻碳盘电极 2个 带夹套5口电解池 1套 铂对电极 2个 双接点银/氯化银参比电极 2个 单接点甘汞电极(Hg/Hg2Cl2) 2个 抛光工具包 1套 工作站 1台（I7-7700/8G/1T+256SSD/2G/DVDRW/21.5） |
| 5 | 计算模拟软件 | 台 | 1 | 一、采购清单 分子设计及仿真计算软件 1套 二、详细技术需求 （一）分子设计及仿真计算软件1套 1. 分子设计及仿真计算软件总体技术要求： 1) 要求软件必须是统一完整的计算平台，即所有功能模块必须在唯一且相同的界面下使用，用户界面必须是Windows平台； 2) 要求软件必须能够实现在同一基本环境中方便搭建材料的分子、表界面、纳米、高分子及复合材料等模型，动态显示计算结果； 3) 要求软件必须支持标准的客户端/服务器结构，两端同时支持Windows和Linux两种操作软件，必须可以同时在Windows和Linux操作软件下运行计算任务，核心计算模块必须支持32位和64位并行计算； 5) 要求软件的功能模块必须同时包含量子力学、分子力学动力学、晶体学等模拟方法，软件各模块之间可以实现无转换直接数据共享。 6) 为保证软件的安全性、可维护性和保密性，要求软件在运行时只允许使用一个许可证加密文件，并且能够在局域网内浮动运行。 7) 要求软件的所有模块必须为永久使用权，并一次性提供可供软件永久使用的许可加密文件，不得分年或者分阶段提供，其中“永久使用”的年限按照>80年来定义。 2. 分子设计及仿真计算软件计算模块技术要求： 1) 基本界面：是材料模拟软件的核心模块，用来搭建分子、晶体、界面、表面及高分子材料结构模型，可以构建样式各异的纳米团簇、介观尺度的结构模型，提供分子叠合以及分子库枚举等所需的所有工具，可以操作、观察及分析计算前后的结构模型，处理多种图型、表格或文本等形式的数据，提供软件的基本环境和分析工具以支持软件的其它产品。要求1个用户数。 2) 平面波量子力学计算模块界面：为平面波量子力学计算模块提供界面。要求1个用户数。 3) 平面波量子力学计算模块：使用平面波赝势的方法的先进的量子力学程序，广泛应用于陶瓷、半导体以及金属等多种材料研究领域。可研究的对象和内容包括：晶体材料的性质（半导体、陶瓷、金属、分子筛等）、表面和表面重构的性质、表面化学、电子结构（能带及态密度、声子谱）、晶体的光学性质、点缺陷性质（如空位、间隙或取代掺杂）、扩展缺陷（晶粒间界、位错）、成分无序等。方便的自旋极化设置，还可用于计算磁性体系。可显示体系的三维电荷密度及波函数、模拟STM图像、固体材料的红外光谱、拉曼光谱、电子能量损失谱、X射线吸收近边结构、能量损失近边结构、计算电荷差分密度等，可帮助解读谱图与表征结构。一个使用许可（用户数）允许客户在同一时间提交一个作业，但不限制并行的CPU数。要求1个用户数。 4) 线性轨道量子力学计算模块界面：为线性轨道量子力学计算模块提供界面。要求1个用户数。 5) 线性轨道量子力学计算模块：要求采用原子轨道线性组合的方法描述体系的电子状态，要求兼顾计算精度和效率，使得此系统成为一款高效实用的量子力学程序。除了可以预测材料的电子学、光学、热力学性能外，它还能够细致地研究气相、溶液、表面及其它固态环境中的化学反应，适合解决化学、化工、生物、材料、物理等领域中的各类问题，尤其是化学反应机理及催化剂设计的问题。一个使用许可（用户数）允许客户在同一时间提交一个作业，但不限制并行的CPU数。要求1个用户数。 6) 材料力场：要求是一个支持对凝聚态材料进行原子水平模拟的力场。要求由凝聚态性质以及孤立分子的各种从头算和经验数据等参数化并验证的从头算力场。使用这个力场可以在很大的温度、压力范围内精确地预测出孤立体系或凝聚态体系中各种分子的构象、振动及热物理性质。要求1个用户数。 7) 分子力学动力学模块：要求采用先进的经典分子力学方法，可以对分子或周期性体系进行快速的能量计算及可靠的几何优化以及动力学模拟，可以实现模拟淬火、退火等功能。包含普适力场，并可以高精度力场以及多种电荷分配算法。支持二维体系的能量计算，可以对固态体系进行研究，如晶体、非晶和溶剂化体系，一整套的分析工具可用来对诸如偶极相关等复杂性质进行分析；同时还可以分析.arc和.his 轨迹文件，能够得到各类结构参数、热力学性质、力学性质、动力学量以及振动强度。一个使用许可（用户数）允许客户在同一时间提交一个作业，但不限制并行的CPU数。要求1个用户数。 8) 晶型预测模块：此系统可以模拟晶体材料的XRD、中子以及电子等多种粉末衍射图谱。可以帮助确定晶体的结构，解析衍射数据并用于验证计算和实验结果。模拟的谱图可以直接与实验数据比较，并能根据结构的改变进行即时的更新。粉末衍射指标化算法包括：TREOR90，DICVOL91和ITO。要求1个用户数。 三、质保期 1. 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。软件免费升级不少于1年，具体质保期限请投标人在投标文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。 2. 质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。 3. 在质保期内，卖方应保证所提供软件无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。 4. 对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责软件的调试，响应时间请投标人在投标文件中明确。 四、售后服务及培训要求 1. 质保期以后要求继续提供优惠的技术支持，投标人应做到在招标人发出维修通知后通过电话形式或到现场进行指导，及时解决问题。 2. 投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。 3. 接到报修电话后，24小时故障响应时间，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。 4. 培训：要求免费培训服务3天，不限人数。 五、验收要求： 1. 软件均能正常运行，并能进行正常计算、分析处理等，达到招投标文件要求。 六、交货期：合同签订后2个月内。 |
| 6 | ●气相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪 | 台 | 1 | 配置要求 1 GCMSMS质谱主机(EI 源 ) 数量1 2气相色谱主机 数量1 3分流/不分流进样口(含电子流量控制) 数量1 4色谱反吹组件（包括反吹硬件、独立的电子流量控制和阻尼柱等。）数量 1 5 样品位160位液体自动进样器 数量 1 6 色谱柱30m×0.25mm×0.25um 数量 2 7 稳压电源一套，功率不小于6KW，蓄电工作时间不小于1小时 数量1套 8氦气过滤器1个，衬管20支，泵油2L以上，石墨密封垫（进样口端及质谱端各20个），柱螺帽（进样口端及质谱端各5个），柱螺帽（死堵3个），自动进样针6支，O型环20个，隔垫200个，调谐液1支 9 安装工具包 1套 仪器性能参数 气相色谱部分： 1柱箱 1.1操作温度：室温以上4˚C -450˚C 1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 1.3降温速率：从450˚C降至50˚C≤250秒 1.4最大运行时间：999.99分钟 1.5 20梯度/21平台程序升温 1.6 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化 1.7升温速率：升温速度0.1-110˚C/min 2分流/不分流毛细管柱进样口 (带电子气路控制) 2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比 2.2最高使用温度≥380˚C 2.3压力设定精度≤0.001psi 3反吹和保留时间锁定功能 3.1可以实现柱中和柱后反吹 3.2 具有更换色谱柱不泄真空的功能 3.3具有保留时间锁定功能 4液体自动进样器 4.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间 4.2 样品瓶位数：≥150位 4.3 进样量线性：≥99% 4.4 面积重现性：≤0.3% RSD 质谱部分： 1 基本性能 1.1质量数范围: 10～1050amu 1.2灵敏度：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um) EI MRM模式：100fg 八氟奈, 信/噪比≥15000:1(272—222 ) EI MRM模式：10fg 八氟奈, 信/噪比≥1500:1(272—222 ) 1.3仪器检测限指标 (为仪器安装指标)：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um) 仪器检测限指标(EI MRM IDL)：小于4fg 八氟奈 (OFN),10fg OFN连续进样8次 1.4 分辨率： 0.4-4amu 可调 1.5扫描速度：≥20000 Da/秒 1.6 MRM扫描速率：800个MRM/秒 1.7最小SRM扫描时间≤0.5ms 1.7动态线性范围: ≥106 1.8 质量轴稳定性：+/- 0.1amu 24 hours. 2 离子源 2.1 EI 2.2离子源电子能量：10-300eV 2.3离子源温度：最大温度≥350℃ 2.4 接口传输线温度：可控温，≥350℃ 2.5无损双灯丝设计，且具有灯丝透镜，灯丝电流：0-300uA 2.6 可升级自清洁离子源功能，需要提供自清洁离子源中文彩页和官网链接。 3质量分析器 ★3.1质量分析器：石英镀金共轭双曲面或金属钼四极杆，能独立温控， 最高可达 200˚C(非预四极杆加热) 3.2采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染” , 3.3 碰撞能量：0-60eV 3.4 CI气和CID碰撞气流量均为电子流量控制器控制 4扫描功能 4 提供全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式（MRM）等多种模式 5 检测系统 5.1检测器：三重离轴电子倍增器等检测器 6 真空系统 6.1 真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统。 6.2 具有自动检漏功能,如果出现泄漏会自动报警和预处理。 7 工作站系统 7.1气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现 7.2 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件 7.3 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能 7.4 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作 7.5 操作环境：Windows 7或更高 7.6谱库: NIST17谱库和化学结构式库 7.7 MRM数据库：超过1050种农药和环境污染物的MRM数据库(具有保留时间锁定功能),每个化合物包含不少7个MRM离子对数据，并提供数据库化合物列表和离子对证明文件，同时需要提供该MRM数据库的中文和英文应用文章作为证明文件。 7.8质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当 中可能存在的目标化合物进行自动搜寻, 并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物 的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度 比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 7.9工作站（ I7-7700/8G/1T+256SSD/2G/DVDRW/21.5/）1台，激光打印机 1台。 |

- A3包：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●飞秒激光放大器 | 台 | 1 | 1.1 包含放大器集成泵浦源，种子源以及控制单元，全自动免维护 1.2 中心波长：1035 ±5nm 1.3 输出功率：≥60W 1.4 放大器重复频率： 1）单脉冲-1MHz通过AOM选频输出 2）高重复频率独立输出：2MHz，3MHz，4MHz，5MHz，10MHz，50MHz 1.5 脉冲能量：80µJ@500kHz, 80µJ@750kHz等7个以上 1.6脉冲宽度：400fs - 10ps可调 1.7光束质量：TEM00, M2≤1.2 1.8光束发散角：≤1mrad（2） 1.9光斑圆度：≥85% 1.10功率稳定性：≤2% rms 1.11集成脉冲宽度探测器，脉冲能量探测器以及声光调制器 1.12配备MircoBurst脉冲模式，可实现320µJ/Burst 1.13激光腔可实现自动循环洁净 1.14激光预热时间：≤15分钟 1.15运行环境温度允许范围10-30°C，湿度范围<90% 1.16放大器通过工业HASS/HALT测试 1.17系统配备远程诊断功能 1.18 配备二倍频模块 1.19配备水冷机及电源模块 1.20质保期 1. 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。软件免费升级，设备质保≥1年。 2. 质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。 3. 在质保期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。 4. 对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试，响应时间请投标人在投标文件中明确。 1.22、售后服务及培训要求 1. 质保期以后要求继续提供优惠的技术支持，投标人应做到在招标人发出维修通知后通过电话形式或到现场进行指导，及时解决问题。 2. 投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。 3. 接到报修电话后，24小时故障响应时间，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。 4. 培训：免费培训服务3天，不限人数 |
| 2 | 激光加工系统 | 套 | 1 | 配置要求 （1）系统主要由光学平台、机械结构、三轴数控平台、光路运动、传输控制模块、控制软件四大模块构成 （2）双波长（1030nm和515nm）激光光路传输与光束运动控制； （3）可用于激光切割、制孔、表面微加工以及其他飞秒激光去除性加工领域。 二、系统参数 2.1光学平台： 台面结构：蜂窝结构 孔距：25mmX25mm;孔径：M6 参考尺寸：1.5m*3m 2.2 机械结构:花岗岩龙门结构 2.3三轴数控平台 （1）行程范围（ X/Y/Z 轴）：100 ×100 × 50mm； （2）定位精度： X/Y轴≤±15µm、Z轴≤±8 µm； （3）重复精度≤±2μm （4）最大速度≥8mm/s （5）水平负载≥20KG 垂直负载≥10KG （6）配置专用驱动器、控制器 （7）配置专用工作站，包含相应激光器三维位移台、振镜等控制软件，CPU≥2.6GHz，内存≥8GB，硬盘≥500G 2.4光路运动、传输控制模块 （1）双波长光束运动控制：1030nm+515nm； （2）最大功率≥100W@1030nm,50W@515nm； （3）扫描角度：±0.35 rad； （4）配置专用场镜：波长：1030nm和515nm。焦距：100mm （5）重复精度≤2 μrad （6）通光孔径：≥10mm （7）具有在线监测功能 2.5、质保期 1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。软件免费升级，设备质保≥1年。 2.质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。 3.在质保期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。 4.对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试，响应时间请投标人在投标文件中明确。 2.6、售后服务及培训要求 1.质保期以后要求继续提供优惠的技术支持，投标人应做到在招标人发出维修通知后通过电话形式或到现场进行指导，及时解决问题。 2.投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。 3.接到报修电话后，24小时故障响应时间，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。 4. 培训：要求免费培训服务3天，不限人数。 |

- 3.商务条件

3.1交货期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

3.2交货地点：山东理工大学（指定房间）。

3.3付款方式

国产设备：签订合同前乙方向甲方缴纳合同金额的5%作为履约保证金，项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无质量问题无息退还乙方。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

3.6关于履约保证金

签订合同前，中标人必须向采购人提交中标金额5%的履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。

外贸代理费收费标准：

| 付款方式 | 合同区间（每个外贸合同金额） | 代理费(中标金额的百分比) |
| --- | --- | --- |
| 学校预付货款 | 10万美元以下（含10万美元） | 3% |
|  | 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元） | 2% |
|  | 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元） | 1.5% |
|  | 30万美元以上 | 1% |

3.报价清单中注明进口免税设备的，中标后不允许更改为非免税。

3.09验收

3.09.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.09.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：自验收合格之日起1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（七）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 2.评分标准

- 评审细则

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 （45分） | 根据技术指标及货物规格响应招标文件要求的程度，优级得25-30分，良级得20-25分，一般得20分以下；负偏离超过5处（含5处）此项不得分。 | 30 |
|  | 对投标人提供的整体解决方案进行综合评估，满分15分。分为三个评价等级：a.提供最大限度满足采购人需求、有利于建设长远发展，解决方案合理高效，产品易于统一管理维护，能更好的支持采购人10-15分；b.解决方案合理，满足采购人运行需要5-9分；c.解决方案存在一定瑕疵，但仍能基本满足需要0-4分。 | 15 |
| 商务部分 （15分） | 产品综合质量等级，按照投标产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为10分。分为三个评价等级：a.优级8-10分；b.良级：5-7分；c一般级：0-4分。 | 10 |
|  | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确，询标答疑过程对评委提出分需澄清确认的问题答复是否完整、准确。分三个等级：优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 | 5 |
| 服务部分 （10分） | 根据投标人在质保期、技术支持及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得4分；良好的得2-3分；一般的得1分。 | 5 |
|  | 对投标人在器材巡检、维修保养及安全指导等方面提报的实施方案进行综合比较得0-4 | 5 |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（保留两位小数） | 30 |

- 3.政策加分以及计算方法

3.1给予优采和残疾人就业单位加分

| 评分因素 |  | 分数 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总分 | 单项分 |  |
| 政策 加分 3分 | 优采 | 3分 | 报价部分加分 1.2分 | 提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”一致。加分计算方法是： （一）在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的4％的加分； “节能产品政府采购清单”优采加分：加分=价格评标分值×4%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在投标报价中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单” 优采加分：加分=价格评标分值×4%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品价格在投标报价中所占比例]。 （七）在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的4％的加分。 “节能产品政府采购清单”优采加分：加分=技术评标分值×4%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单” 优采加分：加分=技术评标分值×4%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 （三）如果供应商提供的产品部分为节能、环保产品，由评委在评标时依据节能、环保产品所占比重酌情给予加分，最高不超过价格评标总分值和技术评标总分值的4%。 若所投产品同时列入最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”的，则应当优先于只列入其中一种最新发布政府采购清单的进行优采加分。 开标时，需提供产品所在最新发布的政府采购清单完整页，且在清单中标注所在位置，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 技术评分加分1.8分 |  |

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责,否则不给予价格扣除。